INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

UL. Filtrowa 1

00-611 WARSZAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na:

Modernizacja 3 stanowisk do badań wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu.

postępowanie nr

DO-250-14TA/15

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzemińska

__________________________________

Warszawa, dnia11.09.2015 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I:	Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdział II:	Formularz Oferty oraz inne formularze:

II.1 - formularz „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”

II.2 – FORMULARZ „OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału W postępowaniu”

II.3 – FORMULARZ „LISTA KAPITAŁOWA”

ii.4 – FORMULARZ „wARUNKI GWARANCJI I SERWISU”

ii.5 – FORMULARZ „dOŚWIADCZENIE”

Rozdział III:	Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział IV:	Istotne dla stron postanowienia umowy.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, „SIWZ” lub „specyfikacją”.

ROZDZIAŁ I – Instrukcja dla Wykonawców

1.	Zamawiający.

Nazwa: Instytut Techniki Budowlanej

Adres: Warszawa, ul. Filtrowa 1; kod pocztowy 00-611

Telefon: /+48 22/ 825 13 03, fax /+48 22/ 825 77 30.

Adres strony internetowej: www.itb.pl

2.	Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: DO-250-14TA/15. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.	Tryb postępowania.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm).

  - Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa” lub „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4	Przedmiot zamówienia.

4.1.	Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 3 stanowisk do badań  wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu

4.2.	Właściwe dla przedmiotu zamówienia nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38420000–5	Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów.

4.3.	Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III niniejszej SIWZ.

4.4.	Miejsce dostawy: ITB Warszawa ul. Ksawerów 21, ITB Pionki, ul. Przemysłowa 2 Zakład NK.

4.5.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.6.	Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 20% zamówienia podstawowego (art.67, ust. 1, pkt. 7)

4.7.		Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.       Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6.	Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy.

6.1  	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

6.2 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 podobne zamówienie, polegające na dostawie stanowiska badawczego lub pomiarowego, na którym wykonywane były pomiary przepływu oraz ciśnienia powietrza, sterowanego komputerowo z rejestracją i wizualizacją pomiarów, za co najmniej 50 000 PLN netto

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  - 6.3 	Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp   Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

6.4	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

6.5  	Zamawiający może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności składając oświadczenia i dokumenty zawierające określenie:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów,

- 	sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów tych podmiotów przy wykonywania zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami,

- 	zakresu i okresu udziału tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.

Dodatkowo, jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 6.2.b) SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 7.1.1 i 7.1.2 SIWZ.

- Dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu

7.1		Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złożyć niżej wymienione dokumenty:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 1),

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 3)

  - Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie 6.2 SIWZ:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu zgodnym z treścią Formularza oświadczenia (Rozdział II, załącznik nr 2 niniejszej SIWZ).

    - Wykaz głównych zamówień potwierdzający minimum spełnianie opisanego warunku udziału w postępowaniu zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem opisu zamówienia, dat wykonania oraz odbiorców, według formularza pt. „DOŚWIADCZENIE”, (Rozdziału II, załącznik nr 5 niniejszej SIWZ), wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane  należycie.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.1.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 7.1 powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę, natomiast oświadczenie wymienione w punkcie 7.2.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, a dokument wymieniony w punkcie 7.2.2 powinien przedłożyć ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy potwierdzają spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2. pkt. b) SIWZ.

  - Oświadczenia, o których mowa w punktach 7.1.1, 7.1.3 i 7.2.1 oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w oryginale. Pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (wymagane poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu).

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Do oferty należy załączyć ponadto:

    - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

    - pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą).

- Dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie spełnia wymogi określone w rozdziale III niniejszej SIWZ Zamawiający żąda przedstawienia kart katalogowych podstawowych podzespołów (dmuchawy, sterowniki, wszystkie przyrządy pomiarowe) wykorzystanych do modernizacji stanowisk.

9.	 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

9.1. 	Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie pisemnie, faksem (nr faksu Zamawiającego: /+48-22/ 56 64 164) lub e-mailem (adres: m.nerc@itb.pl ). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia faksem faktu otrzymania oświadczenia, pytania, wniosku, zawiadomienia czy informacji przesłanej faksem. Zaleca się, aby potwierdzenie zostało dokonane na otrzymanym faksie wraz z informacją: „otrzymałem”, datą i podpisem osoby upoważnionej oraz odesłane faksem do Zamawiającego. Zamawiający na żądanie Wykonawcy będzie dokonywał analogicznych potwierdzeń.

9.2. 	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

9.3. 	Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

9.4. 	Informacje będą udzielane w dni robocze w godzinach od 1000 do 1400

9.5. 	Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Marek Nerć  tel. /+48 22 5664181, fax: 22 56 64 164; , e-mail: m.nerc@itb.pl

10.  	Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

10.1 	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 10.1. o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. 		Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1 	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a oferta musi obejmować całość zamówienia.

11.2		Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę. Ponadto, oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularza „OFERTA”

11.3		Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa wymienione w punkcie 7 i 8.

11.4		Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

11.5		Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej (ręcznie lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.

11.6	Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będzie ono uwzględnione.

11.7		Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść powinny być kolejno ponumerowane oraz ze sobą połączone, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 11.9. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron oferty wraz z załącznikami do oferty.

11.8		Oferta powinna zawierać spis załączników.

11.9		W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, kartki winny być ze sobą połączone, a strony ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji, o której mowa w pkt 11.7.

11.10	Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

oraz opisane:

Oferta:   „Modernizacja 3 stanowisk do badań wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu”

„Nie otwierać przed 14.10.2015 r. godz. 13.00”

11.11	Wymagania określone w pkt 11.7. – 11.10. nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

11.12.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12.	Miejsce i termin składania ofert.

12.1  Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 w pokoju nr 27, w terminie do dnia: 14.10.2015 r, do godz. 13.00.

12.2     O ofercie złożonej po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę oraz zwraca ofertę Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania

13.	Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.

13.1 	Oferty zostaną otwarte w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1, w pokoju nr 149, w dniu:  14.10.015 r, o godzinie: 12.30.

13.2	Otwarcie ofert jest jawne.

13.3	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

14.1	Wykonawca poda cenę oferty na Formularzu oferty.

14.2		Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym podatki, opłaty i inne ewentualne obciążenia, a także koszty transportu, uruchomienia i wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z rozdziałem III niniejszej SIWZ

14.3		Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

15.	Informacje o trybie oceny ofert.

15.1	W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

15.2    Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.	Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

16.1	Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryteria wg następującego wzoru:

cena najniższa/cena badana x 80 pkt.

okres gwarancji badanej oferty w miesiącach / najdłuższy okres gwarancji zawartej w złożonej ofercie w miesiącach x 20 pkt.

Minimalny okres gwarancji nie może być niższy niż 24 miesiące.

Maksymalny okres gwarancji nie może przekraczać 60 miesięcy

16.2 	Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

16.3 	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

16.4 	Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na warunkach określonych w rozdziale IV SIWZ.

16.5	Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

17.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej (Pzp, Dział VI)

17.1	Wykonawcom i innym osobom, środki ochrony prawnej przysługują, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2	Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia

17.3	Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy, czynności zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniecha czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.4	Odwołanie dotyczący treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.5	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.6	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.7	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, określać żądanie, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.

17.8	Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

  - nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy,

  - uiszczono wpis.

17.9	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do  wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

17.10	Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

17.11	Odwołujący oraz wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy.

17.12	Izba rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy.

17.13	Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

17.14	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy.

ROZDZIAŁ II – FORMULARZ OFERTY

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OFERTA |
| --- | --- |

Do:

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację 3 stanowisk do badań wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu”

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak DO-250-…..TA/15 (dalej „SIWZ”).

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

......................................................................................................................................................

{wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę – spółki cywilne lub konsorcja}

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Rozdziale III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia i w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy.

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę netto ....................... PLN (słownie złotych: ......................................................................................................................................................która powiększona o ………% podatku VAT daje w wyniku cenę brutto: ....................... PLN, (słownie złotych: ..................................................................................................................................).

- OŚWIADCZAM, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje następujące nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:

………………………………………………………………………

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / z udziałem podwykonawców, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia*: .....................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

        - Formularz „Warunki Gwarancji i Serwisu” (Rozdział II, załącznik nr 4).

- wraz z ofertą składamy następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział II, zał. nr 1).

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Rozdział II, załącznik nr 2).

  - Wykaz wykonanych zamówień (Rozdział II, załącznik nr 4).

4)   Lista kapitałowa (Rozdział II, załącznik nr 3)

5)   ……………………………………………….

.................................., dnia ................ 2015  roku

..................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić.

ROZDZIAŁ II.  ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór oświadczenia dotyczącego art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację 3 stanowisk do badań wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

...................................., dnia ................ 2015  roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ROZDZIAŁ II. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację 3 stanowisk do badań wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu”, oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

...................................., dnia ................ 2015  roku		...................................................

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

ROZDZIAŁ II.  ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego art. 26 ust. 2d) ustawy Pzp

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na „Modernizację 3 stanowisk do badań wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu”, oświadczamy, że:

1)   nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp*

2) należymy do grupy kapitałowej i składamy następującą listę podmiotów do niej należących*:

| LP. | Nazwa podmiotu | Adres głównej siedziby |
| --- | --- | --- |

...................................., dnia ................ 2015  roku		...................................................

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

ROZDZIAŁ II. ZAŁĄCZNIK Nr 4

Wzór formularza WARUNKI GWARANCJI do Formularza Oferty.

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację 3 stanowisk do badań wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu”, oferujemy następujące warunki gwarancji i serwisu:

| SPECYFIKACJA | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | WYMAGANIA OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
| Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące od daty odbioru. |  |
| Czas reakcji serwisu na awarię od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego: | Max. 7 dni robocze |  |
| Maksymalny czas naprawy od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego: | Max. 14 dni |  |
| Adres serwisu na okres gwarancji: |  |

..................................., dnia ................ 2015  roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ROZDZIAŁ II. ZAŁĄCZNIK NR 5. Do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Wzór formularza „Doświadczenie”

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | DOŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację 3 stanowisk do badań wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu”, oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat następujące główne zamówienia:

| Lp. | Opis zamówienia | Wartość netto pln | Data realizacji | Nazwa i adres zamawiającego (odbiorcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia

...................................., dnia ................ 2015 roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ROZDZIAŁ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja 3 stanowisk do badań wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu”.

- Ogólny opis stanowiska – zasada działania.

Każde stanowisko składa się z czterech podstawowych podzespołów: komory badawczej, generatora ciśnienia zasilającego komorę w powietrze i wodę (wytwornica ciśnienia i podciśnienia), zespołu sterująco-pomiarowego, zestawu przetworników przemieszczeń oraz dodatkowego oprzyrządowania dymownicy.  Stanowisko sterowane jest komputerem z programem zawierającym cykle badawcze oraz rejestrującym wyniki badań.

Komora zbudowana jest w kształcie skrzyni bez przedniej ściany. W miejscu pustego miejsca montowane są elementy badane (poprzez dociśnięcie ich do górnej, dolnej i  bocznych ścianek). Komora połączona jest z generatorem elastyczną rurą do zasilania powietrzem oraz wężem do zasilania wodą.

Przetworniki przemieszczeń rozmieszczone są na statywach w płaszczyźnie elementu badanego.

Urządzenie służy do badania okien, drzwi, ścian zewnętrznych i innych lekkich przegród w zakresie szczelności i wytrzymałości. Komora jest urządzeniem wielofunkcyjnym do pomiaru takich wielkości jak:

- przepływ powietrza Nm3/h z możliwością przeliczenia na długość przylgi badanego elementu m3/h/m i powierzchnię danego elementu m3/h/m2 ,

- ciśnienie Pa,

- ugięcia elementów badanych mm,

- wodoszczelności polegającej na natrysku wodą powierzchni badanego elementu l/min/m2

Prowadzone badania oparte są o następujące normy badawcze: PN-EN 1026:2001, PN-EN 1873:2013, PN-EN 12153:2004, PN-EN 1027:2001, PN-EN 12155:2004, PN-EN 12211:2001, PN-EN 12179:2004,  PN-EN 14963:2006,PN-EN 16361, 13050:2011.

Sterowanie procesami badawczymi odbywa się za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego:

- odczyt wymaganych parametrów, tj. przepływ [m3/h], ciśnienie [Pa], przemieszczenia [mm], ilość natryskiwanej wody na powierzchnię próbki [l/m2].

- generowanie raportu z przeprowadzonych badań - format Word, Excel z możliwością edycji,

- zapisywanie (automatyczne archiwizowanie) prowadzonych sekwencji badań w dostępnych plikach z nadanym przez laboratorium nr procesu.

1.1 Procedura badania:

- Badanie przepuszczalności powietrza wg EN 12207/1026,

Badanie przepuszczalności powietrza polega na pomiarze:

- Sekwencja I - przepływu powietrza przy zmiennym ciśnieniu dodatnim (parcie) oraz ujemnym (ssanie). Aplikowane ciśnienia przy których dokonywany jest pomiar przepływu powietrza to w [Pa] :  50,100, 150, 200, 250, 300, 450,600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500.

- Sekwencja II (wg PN-EN 1873:2013) przepływu powietrza przy zmiennym ciśnieniu dodatnim (parcie) oraz ujemnym (ssanie). Aplikowane ciśnienia, przy których dokonywany jest pomiar przepływu powietrza to w [Pa] :  4, 10, 20, 30,40, 50, 75,100 Pa.

- Badanie wodoszczelności,

Badanie wodoszczelności polega na natrysku zdefiniowaną ilością wody (zależną od wymiarów próbki i jej powierzchni) na zewnętrzna stronę próbki poprzez system dysz opisanych normą PN-EN 1027. Natrysk wodą jest ciągły przy jednoczesnym przykładaniu przyrostów ciśnienia powietrza dodatniego w regularnych i nieregularnych odstępach czasu. Podczas badania rejestrowana jest wartość zadawanego ciśnienia próbnego, ilość natryskiwanej wody oraz przecieki przez próbkę (stwierdzane przez badacza wizualnie).

Urządzenie jest wyposażone w:

- przyrząd do pomiaru ilości dostarczanej wody wewnętrzny zintegrowany z komorą oraz zewnętrzny (wodomierz) z dokładnością ±10%,

- przyrząd do pomiaru zadawanego ciśnienia próbnego z dokładnością do ±5%,

- rzędy dysz o wydajności: górny rząd 2,0 l/min ±0,2 l/min na dyszę,

rząd dolny 1,0 l/min ±0,1 l/min na dyszę

Dodatkowo wg normy PN-EN 13050:2011, natrysk wody przez dysze zewnętrzne dokonywany jest przy jednoczesnym podawaniu zmiennych cykli ciśnienia powietrza w komorze. Przykładane są ciągłe, dodatnie pulsacje ciśnienia pomiędzy wartościami  i ; czas trwania pulsu wynosi 5s±1s.

W procedurze tej określane są wartości ciśnienia, któremu poddawana będzie próbka:

Ciśnienie projektowe   − zgodnie z projektem ściany osłonowej

Ciśnienie minimalne i maksymalne ,

Przykładane są 3 pulsy ciśnienia dodatniego o wartości

Wzrost ciśnienia powinien trwać od 1s do 3s

Ciśnienie powinno być utrzymane przez przynajmniej 3s

Czas badania przykładania impulsów ciśnienia -  15 minut.

- Badanie odporności na obciążenie wiatrem,

Badanie odporności na obciążenie wiatrem polega na stopniowym płynnym przykładaniu do powierzchni próbki w kierunku dodatnim (parcie) i ujemnym (ssanie), ciśnienia do osiągnięcia wartości maksymalnych.

Program komputerowy zintegrowany z komorą badawczą umożliwia automatyczne zadawanie poziomów ciśnienia zgodnie z sekwencją badań opisanych w ww. normach jak również sterowania ręcznego.

W badaniu odporności na obciążenie wiatrem rejestrowane wartości to: wartość zadawanego ciśnienia oraz ugięcia elementów konstrukcyjnych badanej próbki [mm]. Stanowisko wyposażone jest w zestaw przetworników przemieszczeń do pomiaru ugięć badanej próbki.

Czujniki są zintegrowane z urządzeniem badawczo-pomiarowym z możliwością elektronicznej rejestracji wyników badania (przemieszczenie poszczególnych czujników).

- Stan aktualny stanowisk.

2.1  Stanowisko  LL-195 rok budowy 2001.

Miejsce instalacji -  Warszawa,  ul. Ksawerów 21

- Wymiary komory (m): 5x5x0,5

- Wyposażenie komory: - zestaw dysz wodnych

- wytwornica dymu

- Wytwornica ciśnienia i podciśnienia – dmuchawa o parametrach:

- moc 5kW

- wydajność:  max 500m³/h

- zakres ciśnienia: -5000Pa do 5000Pa

- sterowanie dmuchawy inwerterem

- Pomiary i sterowanie przepływem powietrza:

- pomiar przepływu powietrza za pomocą anemometrów wiatraczkowych zainstalowanych

w dwóch rurach o zakresach pomiarowych:

- rura φ50mm, zakres  0-80 m³/h, tolerancja ±5%

- rura φ100mm, zakres  50-500 m³/h, tolerancja ±5%

- wybór drogi przepływu powietrza automatyczny za pomocą przepustnicy sterowanej

siłownikiem pneumatycznym

- przepływ powietrza przez anemometry dwukierunkowy: wytwarzanie w komorze ciśnienia

i podciśnienia

- wybór kierunku przepływu powietrza automatyczny za pomocą przepustnicy sterowanej

siłownikiem pneumatycznym.

- Zasilanie wodą

- woda wodociągowa

- sterowanie przepływem i pomiar za pomocą komputera

- pobór wody 2l/min  - 50l/min, mierzony wzorcowanym wodomierzem

- Pomiary odkształceń elementów badanych pod wpływem ciśnienia i podciśnienia

- zestaw potencjometrycznych przetworników przemieszczeń rozmieszczonych na statywach

w płaszczyźnie elementu badanego – 6 szt.

- zakres pomiarowy: 0-50mm

- Sterowanie stanowiskiem i generowanie raportów

- komputer z oprogramowaniem biurowym (Word, Excel)

2.2  Stanowiska LL-063, rok budowy 1995.

Miejsce instalacji -  Warszawa,  ul. Ksawerów 21

- Wymiary komory (m): 3,6x3,6x0,5

- Wyposażenie komory: - zestaw dysz wodnych

- wytwornica dymu

- Wytwornica ciśnienia i podciśnienia – dmuchawa o parametrach:

- moc 5kW

- wydajność: max 400m³/h

- zakres ciśnienia -4000Pa do 4000Pa7

- sterowanie dmuchawy inwerterem

- Pomiary i sterowanie przepływem powietrza:

- pomiar przepływu powietrza za pomocą anemometrów wiatraczkowych zainstalowanych

w dwóch rurach o zakresach:

- rura φ50mm, zakres  0-80 m³/h, tolerancja ±5%

- rura φ100mm, zakres  50-350 m³/h, dokładność ±5%

- wybór drogi przepływu powietrza automatyczny za pomocą przepustnicy sterowanej

siłownikiem pneumatycznym

- przepływ powietrza przez anemometry dwukierunkowy: wytwarzanie w komorze ciśnienia

i podciśnienia

- wybór kierunku przepływu powietrza automatyczny za pomocą przepustnicy sterowanej

siłownikiem pneumatycznym.

- Zasilanie wodą

- woda wodociągowa

- sterowanie przepływem i pomiar za pomocą komputera

- pobór wody 2l/min  - 50l/min, mierzony wzorcowanym wodomierzem

- Pomiary odkształceń elementów badanych pod wpływem ciśnienia i podciśnienia

- zestaw potencjometrycznych przetworników przemieszczeń rozmieszczonych na statywach

w płaszczyźnie elementu badanego – 6 szt.

- zakres pomiarowy: 0-50mm

- Sterowanie stanowiskiem i generowanie raportów

- komputer z oprogramowaniem Word, Excel.

2.3  Stanowisko LL-086, rok budowy 1998.

Miejsce instalacji -  Pionki, ul. Przemysłowa 2

- Wymiary komory (m): 4x4x0,5

- Wyposażenie komory: - zestaw dysz wodnych

- Wytwornica ciśnienia i podciśnienia – dmuchawa o parametrach:

- moc 5kW

- wydajność: max  300m³/h.

- zakres ciśnienia -3000Pa – 3000Pa.

- sterowanie dmuchawy inwerterem

- Pomiary i sterowanie przepływem powietrza:

- pomiar przepływu powietrza za pomocą anemometrów wiatraczkowych zainstalowanych

w dwóch rurach o zakresach:

- rura φ50mm, zakres  0-80 m³/h, tolerancja ±5%

- rura φ100mm, zakres  50-350 m³/h, tolerancja ±5%

- wybór drogi przepływu powietrza automatyczny za pomocą przepustnicy sterowanej

siłownikiem pneumatycznym

- przepływ powietrza przez anemometry dwukierunkowy: wytwarzanie w komorze ciśnienia

i podciśnienia

- wybór kierunku przepływu powietrza automatyczny za pomocą przepustnicy sterowanej

siłownikiem pneumatycznym.

- Zasilanie wodą

- obieg zamknięty

- brak sterowania z komputera

- pobór wody 2l/min  - 50l/min, mierzony wzorcowanym wodomierzem

- Pomiary odkształceń elementów badanych pod wpływem ciśnienia i podciśnienia

- zestaw potencjometrycznych przetworników przemieszczeń rozmieszczonych na statywach

w płaszczyźnie elementu badanego.

- zakres pomiarowy: 0-50mm

- Sterowanie stanowiskiem i generowanie raportów

- komputer z oprogramowaniem Word, Excel.

- Cele modernizacji

-  zwiększenie wydajności przepływu powietrza i ciśnienia dmuchaw

- zwiększenie wydajności wody

-  poprawa dokładności  pomiarów

- zwiększenie wyposażenia stanowisk i wymiana zużytych podzespołów

- pełny dostęp do oprogramowania komputera i sterownika, umożliwiający kalibracje

stanowiska we własnym zakresie.

- Modernizacja stanowisk.

4.1     Stanowisko LL-195.

Komora badawcza z wyposażeniem oraz statywy do mocowania przetworników przemieszczeń

nie podlegają modernizacji.

4.1.1  Wymagane parametry.

- Wymagany zakres ciśnienie powietrza w komorze: od -6000Pa do +6000Pa

- Wydajność dmuchawy:  max 600m³/h

- Dokładność pomiaru przepływu powietrza: ( Nm³/h)  ±5% w całym zakresie w obu kierunkach w odniesieniu do warunków normalnych 1013,25hPa i 20ºC

- Tor pomiarowy ciśnienia (przetwornik różnicy ciśnień) o dokładności – ±5%

- Woda wodociągowa

- Pobór wody:  2 – 100 l/min

- Dokładność pomiaru przepływu wody:  10%

- Filtr do wody na wejściu do komory.

- Przetworniki przemieszczeń  (można wykorzystać istniejące mocowanie)  – 9 szt.

- Zakres pomiarowy przetworników przemieszczeń: 0-100mm

- Dokładność przetworników przemieszczeń: 0,1mm

- Dokładność pomiaru temperatury wewnątrz komory: ±30C,

- Dokładność pomiaru wilgotności względnej wewnątrz komory:  5%RH

4.1.2  Zakres modernizacji

- Wykonanie nowej ramy mieszczącej podzespoły

- Wykonanie układu zasilania, sterowania i pomiaru przepływu  powietrza:

- wymiana dmuchawy

- nowy zespół anemometrów z układem pomiarowym

- Wykonanie układu zasilania, sterowania i pomiaru przepływu wody w zakresie

2-100 l/min.

- Zainstalowanie drugiej dymownicy  iFOG 180 lub innej o nie mniejszym wydatku.

- Zasilanie i sterowanie dwoma dymownicami iFOG 180 (lub innymi).

- Zainstalowanie czujnika temperatury i wilgotności atmosfery wewnątrz komory

- Dostawa i instalacja nowych przetworników przemieszczeń – 9szt; przetworniki powinny być z zastosowaniem autonomicznego zestawu z możliwością działania z komorą i jej programem jak i niezależnie;

- Zainstalowanie dodatkowego zewnętrznego wodomierza z odczytem cyfrowym do bieżącego sprawdzania ilości natryskiwanej wody w zakresie 2-100 l/min.

- Dostawa 64 bitowego komputera stacjonarnego z oprogramowaniem biurowym umożliwiającym pełne korzystanie z dotychczasowych raportów zapisanych w pakiecie Office 2010 (Word, Excel) na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7.

- Komputerowe sterowanie stanowiskiem i generowanie raportów.

- Podłączenie komory z jednostką sterująco - pomiarową i generującą ciśnienie powietrza i wody.

- Filtr do wody na wejściu do komory.

- Wykonanie ścianki bocznej na całej wysokości skrzyni komory (wys. ok. 5,0m) i systemu wyparcia.

- Oprogramowanie powinno zapewniać adjustację (wprowadzanie poprawek dla wszystkich mierzonych parametrów).

- Możliwość zerowania dla wszystkich mierzonych parametrów (przepływy, ciśnienia, przemieszczenia) z pulpitu sterowniczego (RESET).

- Urządzenie i oprogramowanie powinno spełniać wymagania ww. norm przedmiotowych

4.2      Stanowisko LL- 063.

Komora badawcza z wyposażeniem oraz statywy do mocowania przetworników przemieszczeń

nie podlegają modernizacji.

4.2.1   Parametry

- Wymagany zakres ciśnienie powietrza w komorze: od -5000Pa do 5000Pa

- Wydajność dmuchawy:  600m³/h

- Dokładność pomiaru przepływu powietrza: ( Nm³/h)  ±5% w całym zakresie w obu kierunkach w odniesieniu do warunków normalnych 1013,25hPa i 20ºC

- Tor pomiarowy ciśnienia (przetwornik różnicy ciśnień) o dokładności – ±5%

- Woda wodociągowa

- Pobór wody:  2-60 l/min

- Dokładność pomiaru przepływu wody: 10%

- Przetworniki przemieszczeń (można wykorzystać istniejące mocowanie)  – 9 szt.

- Zakres pomiarowy przetworników przemieszczeń: 0-75mm

- Dokładność przetworników przemieszczeń: 0,1mm,

- Dokładność pomiaru temperatury wewnątrz komory: ±30C,

- Dokładność pomiaru wilgotności względnej wewnątrz komory:  5%RH

4.2.2  Zakres modernizacji

- Wykonanie lub wykorzystanie istniejącej ramy mieszczącej podzespoły

- Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania, sterowania i pomiaru przepływu  powietrza:

- wymiana dmuchawy

- nowy zespół anemometrów z układem pomiarowym

- Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania, sterowania i pomiaru przepływu wody w zakresie 2-60 l/min

- Wykonanie kolektora rozprowadzającego wodę z jednym wejściem i pięcioma wyjściami na szybkozłączki.

- Zasilanie i sterowanie dymownicą iFOG 180.

- Dostawa i instalacja nowych przetworników przemieszczeń – 9szt. przetworniki powinny być z zastosowaniem autonomicznego zestawu z możliwością działania z komorą i jej programem jak i niezależnie;

- Zainstalowanie czujnika temperatury i wilgotności atmosfery wewnątrz komory

- Zainstalowanie dodatkowego zewnętrznego wodomierza z odczytem cyfrowym do bieżącego sprawdzania ilości natryskiwanej wody w zakresie 2-60 l/min.

- Dostawa 64 bitowego komputera stacjonarnego z oprogramowaniem biurowym umożliwiającym pełne korzystanie z dotychczasowych raportów zapisanych w pakiecie Office 2010 (Word, Excel) na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7.

- Komputerowe sterowanie stanowiskiem i generowanie raportów.

- Podłączenie komory z jednostką sterująco - pomiarową i generującą ciśnienie powietrza i wody.

- Filtr do wody na wejściu do komory.

- Oprogramowanie powinno zapewniać adjustację  (wprowadzanie poprawek dla wszystkich mierzonych parametrów).

- Możliwość zerowania dla wszystkich mierzonych parametrów (przepływy, ciśnienia, przemieszczenia) z pulpitu sterowniczego (RESET).

- Urządzenie i oprogramowanie powinno spełniać wymagania ww. norm przedmiotowych

4.3      Stanowisko LL-086.

Komora badawcza z wyposażeniem oraz statywy do mocowania przetworników przemieszczeń

nie podlegają modernizacji.

4.3.1  Parametry

- Wymagany zakres ciśnienie powietrza w komorze: od -5000Pa do +5000Pa

- Wydajność dmuchawy:  600m³/h

- Dokładność pomiaru przepływu powietrza: ( Nm³/h)  ±5% w całym zakresie w obu kierunkach w odniesieniu do warunków normalnych 1013,25hPa i 20ºC

- Tor pomiarowy ciśnienia (przetwornik różnicy ciśnień) o dokładności – ±5%

- Woda wodociągowa

- Pobór wody:  2 – 70 l/min

- Dokładność pomiaru przepływu wody:  10%

- Przetworniki przemieszczeń (można wykorzystać istniejące mocowanie) – 9 szt.

- Zakres pomiarowy przetworników przemieszczeń: 0-75mm

- Dokładność przetworników przemieszczeń: 0,1mm,

- Dokładność pomiaru temperatury wewnątrz komory: ±30C,

- Dokładność pomiaru wilgotności względnej wewnątrz komory:  5%RH

- Filtr do wody na wejściu do komory.

4.3.2  Zakres modernizacji

- Wykonanie lub wykorzystanie istniejącej ramy mieszczącej podzespoły

- Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania, sterowania i pomiaru przepływu  powietrza:

- wymiana dmuchawy

- nowy zespół anemometrów z układem pomiarowym

- Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania, sterowania i pomiaru przepływu wody w zakresie 2-70 l/min

- Wykonanie kolektora rozprowadzającego wodę z jednym wejściem i pięcioma wyjściami na szybkozłączki.

- Dostawa dymownicy iFOG 180 (lub innego typu o wydajności nie mniejszej), instalacja na ścianie komory badawczej, doprowadzenie zasilania i sterowanie.

- Dostawa i instalacja nowych przetworników przemieszczeń – 9szt

- Zainstalowanie dodatkowego zewnętrznego wodomierza z odczytem cyfrowym do bieżącego sprawdzania ilości natryskiwanej wody w zakresie 2-70 l/min.

- Zainstalowanie czujnika temperatury i wilgotności atmosfery wewnątrz komory

- Dostawa 64 bitowego komputera typu laptop z oprogramowaniem biurowym umożliwiającym pełne korzystanie z dotychczasowych raportów zapisanych w pakiecie Office 2010 (Word, Excel) na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7.

- Komputerowe sterowanie stanowiskiem i generowanie raportów.

- Podłączenie komory z jednostką sterująco - pomiarową i generującą ciśnienie powietrza i wody.

- Filtr do wody na wejściu do komory.

- Mobilność aparatury badawczo pomiarowej (z wyłaczeniem skrzyni badawczej).

- Oprogramowanie powinno zapewniać adjustację (wprowadzanie poprawek dla wszystkich mierzonych parametrów).

- Możliwość zerowania dla wszystkich mierzonych parametrów (przepływy, ciśnienia, przemieszczenia) z pulpitu sterowniczego (RESET).

- Urządzenie i oprogramowanie powinno spełniać wymagania ww. norm przedmiotowych

5.    Sterowanie

Każde stanowisko powinno być wyposażone w osobny komputera z zainstalowanym systemem

operacyjnym i pakietem biurowym oraz oprogramowaniem niezbędnym do właściwego działania stanowisk.

Stanowiska powinny być sterowane ze sterowników PLC na przykład MITSUBISHI, SIEMENS lub równoważnych z sygnalizacją stanów WE/WY oraz z zainstalowanym monitorem.

Na podzespołach wykonawczych (siłowniki, zawory) powinny być zainstalowane czujniki z kontrolką sygnalizującą stan położenia. Oprogramowanie stanowiska powinno zawierać informacje o awariach w postaci komunikatów wyświetlanych na monitorze.

Zakres funkcji oprogramowania:

a.  sterowanie stanowiskiem z wyświetlaniem informacji o awarii z podaniem miejsca i przyczyn lub

generowanie numeru awarii z odniesieniem do instrukcji.
b. wizualizacja ustawień i odczytów pomiarów parametrów badania, tj. przepływ powietrza [m³/h],

ciśnienie powietrza [Pa] (w tym kreślenia wykresów w programie Excel zgodnie z normą

PN-EN12027, PN-EN 1873), przemieszczenia [mm], ilość natryskiwanej wody na powierzchnię

próbki [l/m2].

c. zadawanie wymaganej ilości wody przez podanie powierzchni próbki w m² i wymaganej ilości

wody w l/m².
d.  generowanie raportów z przeprowadzonych badań z możliwością eksportowania i edycji w

programach z pakietu biurowego (Word, Excel, Office 2010 lub równoważny)

e. automatycznym  rysowaniem  wykresów w zakresie ustalania klasy przepuszczalności powietrza

zgodnie z normą klasyfikacyjną PN-EN 12027, PN-EN 1873),   
   f.  możliwość zapisania 10 sekwencji badań ujętych w normach badawczych z możliwością

modyfikacji  polegających na:
                a/ zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem przepływów powietrza przez

badany  obiekt,
                b/ zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem ugięć rejestrowanych

za pomocą przetworników przemieszczeń na badanym obiekcie,
                c/ zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem ilości natryskiwanej wody na

badany obiekt,
g.  możliwość dopisywania własnych sekwencji cyklu badań

h.  wyprowadzone na pulpit parametry umożliwiające samodzielną kalibracje stanowiska w czasie

wzorcowania
Program sterujący stanowiskiem powinien być zainstalowany na dostarczonych komputerach oraz dodatkowo być zapisany na nośniku wymiennym np. płytka DVD, tak  aby była możliwość zainstalowania w przypadku awarii lub wymiany komputera.

Całe oprogramowanie stanowisk, zarówno komputerowe jak i na sterownikach, nie może być

zabezpieczone kluczem. Zamawiający wymaga pełnego dostępu do programów.

5.1  Programy – sekwencje badań

Oprogramowanie komputerowe powinno zawierać 10 stałych sekwencje badań ujętych w normach badawczych oraz możliwość stworzenia i zapisania 20 sekwencji ręcznie  (wraz z klasyfikacją) polegających na:

- zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem przepływów powietrza przez badany

obiekt,

- zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem ugięć badanych obiektów za pomocą

przetworników przemieszczeń.

- zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem ilości natryskiwanej wody na badany

obiekt,

Sekwencje będą ustalone wg norm badawczych PN-EN 12153:2004, PN-EN 12179:2004, PN-EN   1026: 2001, PN-EN 12211: 2001, PN-EN 14963:2006, PN-EN 12114: 2003,  PN-EN 12865: 2004; PN-EN 1027: 2001, PN-EN 12155: 2002 i PN-EN 12154: 2002, PN-EN 1873:2013, PN-EN 13050:2011.

Sekwencje badań opisane wg ww. norm badawczych powinny być zaprogramowane oddzielnie dla:

- okien i drzwi,

- ścian osłonowych,

- świetlików punktowych,

- innych lekkich przegród.

Sekwencje badań określone szczegółowo (w trybie roboczym) powinny następować po sobie

automatycznie jak również powinna być możliwość ręcznego zadawania parametrów badania dla

każdej grupy wyrobów i każdego poziomu zadawanych wartości.

5.2 Lista sekwencji

Program 1: „Automatyczny okienno-drzwiowy”: zawiera sekwencje badań oparte o normy PN-EN 1026, PN-EN 1027 i PN-EN 12211: 3 cykle nadciśnienia o wartości 10% większej od zadawanego ciśnienia lub 500Pa w zależności od tego co jest większe; czas dojścia nie krótszy niż 1 s, czas utrzymywania 3s; zasadnicze badanie przepuszczalności na nadciśnieniu wg PN-EN 1026 + automatyczny zapis wartości i kreślenia krzywej przepuszczalności na wykresie wg PN-EN 1026, ; 3 cykle podciśnienia o wartości 10% większej od zadawanego ciśnienia lub 500Pa w zależności od tego co jest większe; czas dojścia nie krótszy niż 1 s, czas utrzymywania 3s; zasadnicze badanie przepuszczalności na podciśnieniu wg PN-EN 1026 + automatyczny zapis wartości i kreślenia krzywej przepuszczalności na wykresie wg PN-EN 1026 + wynikowy uśredniony wykres przepuszczalności powietrza w zakresie powierzchni i długości linii stykowej; 3 impulsy na nadciśnieniu  o wartości 10% większej od deklarowanego ciśnienia P1 czas dojścia nie krótszy niż 1 s, czas utrzymywania 3s; zasadnicze badanie wodoszczelności na nadciśnieniu zgodnie z normą PN-EN 1027; badanie odporności na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12211: 3 impulsy  na nadciśnieniu o wartości 10% ciśnienia próbnego P1, czas dojścia nie krótszy niż 1s, czas utrzymywania 3s; przyłożenie zasadniczej deklarowanej wartości obciążenia P1 z prędkością nie przekraczającą 100Pa/s, czas utrzymywania 30s; redukcja  obciążenia do zera z prędkością nie przekraczającą 100Pa/s.

Po każdej sekwencji badania konieczne jest potwierdzenie poprzez przycisk ENTER. (zatwierdzenie etapu i przejście na wyższy poziom).

Program 2: „Automatyczny ściany osłonowe”: zawiera sekwencje badań oparte o normy PN-EN 12153, PN-EN 12155 i PN-EN 12179: 3 cykle nadciśnienia o wartości 10% większej od zadawanego ciśnienia Pmax) lub 500Pa w zależności od tego co jest większe; czas dojścia nie krótszy niż 1 s, czas utrzymywania 3s; zasadnicze badanie przepuszczalności powietrza wg PN-EN 12153 (przy nadciśnieniu i/lub podciśnieniu) + automatyczny zapis wartości i kreślenia krzywej przepuszczalności na wykresie; 3 impulsy nadciśnienia o wartości 10% większej od deklarowanego ciśnienia Pmax  lub 500Pa w zależności od tego co jest większe; czas dojścia nie krótszy niż 1 s, czas utrzymywania 3s, zasadnicze badanie wodoszczelności na nadciśnieniu zgodnie z normą PN-EN 12155; 3 impulsy nadciśnienia/podciśnienia o wartości 50% obliczeniowego obciążenia wiatrem  lub 500Pa w zależności od tego co jest większe, czas dojścia nie krótszy niż 1 s, czas utrzymywania 3s; zasadnicze badanie odporności na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12179  (4 etapy każda wartość obciążenia 25% deklarowanej wartości maksymalnej) – czas utrzymywania min 15s±5s; redukcja  obciążenia do zera z prędkością nie przekraczającą 100Pa/s.

Po każdej sekwencji badania konieczne jest potwierdzenie poprzez przycisk ENTER. (zatwierdzenie etapu i przejście na wyższy poziom).

Program 3: „Automatyczny elementów budynku”:  zawiera sekwencje badań oparte o normy PN-EN 12114, PN-EN 12865: 3 impulsy nadciśnienia; każdy impuls powinien wytwarzać różnicę ciśnień o wartości większej o 10% do 12% maksymalnej wartości deklarowanej wartości ciśnienia np.: 50, 100, 200, 500 i 100 Pa czas utrzymywania  5 s i zejście do zera; 3 impulsy podciśnienia; każdy impuls powinien wytwarzać różnicę ciśnień o wartości większej o 10% do 12% maksymalnej wartości deklarowanej wartości ciśnienia np.: 50, 100, 200, 500 i 100 Pa czas utrzymywania  5 s i zejście do zera;

Wynik pomiaru powinien być automatycznie przeliczony zgodnie z pk.t 8.2 normy; badanie wodoszczelności wg pkt. 6.2. normy PN-EN 12865 i tablicy 1.

Po każdej sekwencji badania konieczne jest potwierdzenie poprzez przycisk ENTER. (zatwierdzenie etapu i przejście na wyższy poziom).

Program 4: „Automatyczny świetlików punktowych 1873” zawiera sekwencje badań oparte o normę PN-EN 1873: 3 impulsy na nadciśnieniu 110Pa, czas dochodzenia nie mniej niż 1 s, czas utrzymywania min. 3 s; zasadnicze badanie przepuszczalności powietrza w krokach 4, 10, 20, 30,40,50,75 i 100Pa wg PN-EN 1873 + automatyczna rejestracja wyników badań oraz utworzenie wykresu zgodnie z PN-EN 1873 ; badanie wodoszczelności: natryskiwanie powierzchni elementu wodą w ilości od 2l/(m2 min) do 3 l/(m2 min), czas natrysku 60 min.

Po każdej sekwencji badania konieczne jest potwierdzenie poprzez przycisk ENTER. (zatwierdzenie etapu i przejście na wyższy poziom).

Program 5: „Automatyczny dynamiczny deszcz 13050” - zawiera sekwencje badań oparte o normę PN-EN 13050: 3 impulsy nadciśnienia; każdy impuls powinien wytwarzać różnicę ciśnień o wartości większej o 10% większej od deklarowanego ciśnienia Pmax  lub 500Pa w zależności od tego co jest większe; czas dojścia nie krótszy niż 1 s, czas utrzymywania 3s; zasadnicze badanie wodoszczelności wg PN-EN 13050 – natryskiwanie powierzchni próbki wodą w ilości 2l/(m2 min) z jednoczesnym przykładaniem ciągłych, dodatnich pulsacji ciśnienia pomiędzy wartościami  i ; czas trwania pulsu wynosi 5s±1s.

Program 6: ręczny – tak jak   Program 1 – każda sekwencja wprowadzana oddzielnie ręcznie.

Program 7: ręczny – tak jak   Program 2 – każda sekwencja wprowadzana oddzielnie ręcznie.

Program 8: ręczny – tak jak   Program 3 – każda sekwencja wprowadzana oddzielnie ręcznie.

Program 9:  ręczny – tak jak  Program 4 – każda sekwencja wprowadzana oddzielnie ręcznie.

Program10: ręczny – tak jak  Program 5 – każda sekwencja wprowadzana oddzielnie ręcznie.

Program11: ręczny – każda właściwość: przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, odporność na obciążenie wiatrem konstruowana dowolnie przez laboranta.

5.3  Parametry procesu wyświetlane na monitorze.

- Data zapisu;

- Czas próby;

- Temperatura;

- Wilgotność;

- Ciśnienie;

- Nr próby;

- Powierzchnia próbki;

- Długość linii stykowej;

- Nazwa procesu;

- Opis.

Wyniki pomiarowe:

- przepływ Vp1;

- przepływ Vp2;

- ciśnienie Pp;

- Temperatura zewnętrzna;

- Wilgotność zewnętrzna;

- położenie czujnika L1;

- położenie czujnika L2;

- położenie czujnika L3;

- położenie czujnika L4;

- położenie czujnika L5;

- położenie czujnika L6;

- położenie czujnika L7;

- położenie czujnika L8;

- położenie czujnika L9;

- przepływ wody Vw;

- ciśnienie zewnętrzne Po;

- wydłużenie Dl;

- wzór W1;

- wzór W2;

- wzór W3;

- rezerwa;

- rezerwa;

- rezerwa.

6. Wymagane wzorcowania.

Wzorcowanie:

- ciśnienia w punktach pomiarowych dodatnich i ujemnych: 4Pa, 10Pa, 20Pa, 30Pa, 40Pa, 50Pa, 75Pa, 100Pa, 150Pa, 250Pa,300Pa, 450Pa, 600Pa, 750Pa, 900Pa, 1050Pa, 1200Pa, 1600Pa, 2000Pa, 3000Pa, 4000Pa, 5000Pa

- przepływu powietrza  0,5-600 m3/h w punktach przepływu minimalnego i maksymalnego  oraz w dodatkowych 10 punktach  w całym zakresie ,

- Przepływomierzy wody wewnętrznych i zewnętrznych w podanych zakresach  przepływu- - Przetworników przemieszczeń  0÷100 mm i 0÷75 mm w punktach krańcowych + 10 dodatkowych pośrednich punktów pomiarowych

- temperatury i wilgotności wewnętrznych i zewnętrznych miernikow komór

W.W.  parametry wzorcowań powinny być potwierdzone w GUM lub w laboratorium akredytowanym przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA [11] i/lub ILAC MRA.

Podstawą odbioru wyposażenia będzie potwierdzenie deklarowanych przez dostawcę/producenta parametrów metrologicznych w świadectwach wzorcowania (akredytowanych w pełnym zakresie).

7. Zakres dostawy.

a. Wykonanie modernizacji w całym zakresie zgodnie z pkt. 4.

b. Uruchomienie stanowisk w miejscach instalacji

c. Przeszkolenie pracowników ITB w zakresie obsługującego urządzeń oraz kalibracji przepływomierzy, mierników temperatury, ciśnienia oraz przetworników przemieszczeń.

d. Dostarczenie kompletnej dokumentacji zgodnie z pkt. 9,

e. Dostarczenie kopi programów sterujących stanowiskami na nośnikach wymiennych np. płytka DVD

umożliwiających  zainstalowanie w przypadku awarii lub wymiany komputera.

8.    Miejsce dostawy.

Dwa stanowiska znajdują się w ITB w Warszawie, ul. Ksawerów 21.

Jedno stanowisko znajduje się w Oddziale Mazowieckim ITB w Pionkach, ul. Przemysłowa 2.

9. Wymagana dokumentacja

- Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

- karty gwarancyjne dla każdego stanowiska

- instrukcja obsługi w języku polskim

- instrukcje kalibracji przyrządów pomiarowych

- świadectwa wzorcowania zgodnie z pkt. 6 wystawione przez akredytowane laboratorium

- licencje na oprogramowanie na czas nieokreślony

- oprogramowanie na dodatkowych nośnikach

- certyfikat CE dla każdego stanowiska

10.   Wymagane warunki gwarancji i serwisu

Gwarancja na modernizowaną część stanowiska – 24 m-ce,

Serwis dostępny w przeciągu max. 7 dni roboczych od czasu zgłoszenia usterki.

Wykonawca odpowiada za całe urządzenie łącznie z podzespołami, programem komputerowym i w przypadku awarii, uszkodzenia lub niespełnienia wymagań w zakresie podanych dokładności pomiaru zapewnia serwis i naprawę.

11. Warunki odbioru

- dostarczenie, instalacja i uruchomienie w ITB 3 stanowisk

- zaakceptowanie przez Zamawiającego uzyskanych parametrów stanowisk w czasie testów

- dostarczenie wymaganej dokumentacji (w tym świadectw wzorcowania z jednostek akredytowanych – warunek konieczny)

- przeszkolenie 9 pracowników ITB przeznaczając 1 dzień na stanowisko w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie musi odbyć się w miejscu instalacji.

ROzdział IV – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy jest  „Modernizacja 3 stanowisk do badań wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu” zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ....................., wybraną w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy

§ 2

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

§ 3

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy: ITB Warszawa ul. Ksawerów 21, ITB Pionki ul. Przemysłowa 2, Zakład NK

- Wykonawca oświadcza, że zmodernizowane przez niego urządzenia:

- charakteryzują się parametrami nie gorszymi niż opisane w Rozdziale III SIWZ.

- posiadają certyfikaty CE w zakresie modernizowanej części lub poszczególne urządzenia wchodzące w skład stanowisk posiadają certyfikaty CE.

- do modernizacji wykorzystano podzespoły fabrycznie nowe

- Wykonawca razem z urządzeniami dostarczy dokumenty:

- DTR na zakres części modernizowanej stanowisk

- instrukcje obsługi w języku polskim do każdego stanowiska

- karty gwarancyjne na każde urządzenie

- licencje na oprogramowanie na czas nieokreślony

- certyfikaty CE na poszczególne urządzenia wchodzące w skład stanowisk lub certyfikaty CE wystawione przez Wykonawcę

- wymagane świadectwa wzorcowania

- Wykonawca dostarczy całe oprogramowanie stanowisk, zarówno komputerowe jak i na

sterownikach, niezabezpieczone kluczem z możliwością pełnego dostępu do oprogramowania przez Zamawiającego.

- Wykonawca, po dostarczeniu i uruchomieniu stanowisk w miejscu dostawy, przeprowadzi szkolenie 9 pracowników ITB przeznaczając 1 dzień na stanowisko. Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym przez obie strony.

- Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie dokonany w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę stanowisk do odbioru oraz dostarczeniu dokumentacji wymienionej w pkt. Warunkiem odbioru jest uruchomienie stanowisk, przeprowadzenie testów stanowisk z pozytywnym wynikiem  w miejscu dostawy oraz przeszkolenie personelu i dostarczenie dokumentacji.  Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu końcowego przez obie strony.

§ 4

- Do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą zostają wyznaczone następujące osoby:

-  Marek Nerć, Tel 22 5664181, kom 603 560 171, fax 22 5664164, email: m.nerc@itb.pl

- Krystyna Krzyżanowska Tel, 22 5664324, kom. 603 560 143, email: k.krzyzanowska@itb.pl

- Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza następujące osoby:

...............................................................................................................................

§ 5

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy zgodnie ze swoją deklaracją zamieszczoną na formularzu „Warunki Gwarancji i Serwisu” dołączonym do Oferty.

- Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny.

- W dokumencie gwarancji Wykonawca wskaże dane kontaktowe, pod którymi Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu dostawy przedmiotu umowy, z tym że jeżeli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa i okoliczność ta zostanie przez Wykonawcę dostatecznie wykazana, Zamawiający może wyrazić zgodę na naprawę w serwisie Wykonawcy.

- W okresie gwarancji wszelkie koszty naprawy gwarancyjnej oraz ewentualnego transportu urządzenia pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą do świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych.

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewni:

  - nieodpłatną wymianę części

  - naprawy urządzenia wykonywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia pismem, mailem lub faksem.

- Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 6 lat licząc od momentu odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 6

Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach ogólnych.

§ 7

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto  ............................... PLN (słownie złotych: ...............................), do której zostanie doliczony ..……% podatek VAT, co w sumie daje kwotę brutto ................................. PLN, (słownie złotych: ....................................................................................).

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, przy czym należność zostanie zapłacona przez Zamawiającego nie później niż 14 dni od doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy podpisany przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

- Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 8

- Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy za:

- zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/ gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy skutkujących koniecznością wprowadzenia takiej zmiany - za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana może zostać wprowadzona tylko w takim zakresie, w jakim jest ona uzasadniona okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10

- Strony zobowiązując się załatwiać spory w drodze polubownej. W razie braku polubownego załatwiania sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy Kodeks Cywilny.

- Niniejsza umowa została zawarta w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający						                         Wykonawca

# Footnotes

Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa w oryginale odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

*niepotrzebne skreślić