druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-12TA/15/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 5664126  faks 22 56 64 164

- Przedmiot zamówienia: Dostawa komory klimatycznej

Komora klimatyczna do badania odporności wyrobów budowlanych na wpływ wysokiej temperatury, przy ustalonym poziomie wilgotności w szczególności dla:

- płyt warstwowych – testy DUR

- pian poliuretanowych – stabilność wymiarów

- wyrobów okładzinowych z tworzyw sztucznych − stabilność wymiarów

- wyrobów ogniochronnych oddziaływania środowiskowe

Podstawowe własności techniczne:

- zakres regulacji temperatury od – 40(C do +180(C

- zakres temperatury z wilgotnością od +10( do +95(C

- zakres regulacji wilgotności od 10% do 98%

- czasowa stabilność temperatury ±0,5K

- czasowa stabilność wilgotności względnej ±2,5%

- rozdzielczość/czułość temperatury ±0,1K

- rozdzielczość/czułość wilgotności względnej ±1%

- dokładność przestrzennego rozkładu temperatury nie mniejsza niż 1,5 K

- system wstępnego nagrzewania komory zapewniający równomierny rozkład temperatury na wszystkich półkach

- średnia szybkość zmian temperatury dla grzania nie mniej niż 4 K/min

- średnia szybkość zmian temperatury dla chłodzenia nie mniej niż 4 K/min

Komora robocza i obudowa zewnętrzna:-

- wykonana ze stali nierdzewnej

- gabaryty wewnętrzne: szerokość ≥1200 mm, wysokość ≥1000 mm, głębokość ≥600 mm

- co najmniej 4 półki ze stali nierdzewnej, maksymalne obciążenie półki 40 kg równo rozłożone, maksymalne obciążenie komory 150 kg

- ogrzewane okno z oświetleniem

- zintegrowany zbiornik wody dla systemu nawilżania

- nawilżacz parowy, ciśnieniowy (nie dopuszcza się nawilżacza ultradźwiękowego i parowego bezciśnieniowego)

- przyłącze do bezpośredniego zasilania w wodę

- przepust w ścianie bocznej komory o średnicy ≥ 50 mm wraz z korkiem

- kółka samonastawne, w tym dwa z blokadą

- licznik godzin pracy

- co najmniej 1 przepust na ścianie bocznej komory wraz z korkiem

Sterowanie:

- termostat zabezpieczający przed przegrzaniem

- termostat zabezpieczający przed zbyt niską temperaturą

- kontroler mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD obrazujący przebieg parametrów pracy

- możliwość wpisania, co najmniej 20 programów własnych, każdy do 99 kroków programu 
(możliwość programowania cykli termiczno-wilgotnościowych, dla zapewnienia pracy 
w cyklu ciągłym, przez co najmniej 28 dni)

- rejestracja danych w trakcie badania, z możliwością ich wydruku i importu do arkusza Excel

- interfejs umożliwiający podłączenie do komputera

- interfejs USB 2.0

Odpady:

- komora nie powinna wytwarzać odpadów.

Wymagania dotyczące miejsca pracy komory:

- zasilanie; elektryczność 230 V/400V

- waga nie więcej niż 600 kg

- ograniczenia wynikające z wymiarów otworów drzwiowych w ciągu transportu: szerokość/głębokość  ≤ 1350 mm, wysokość ≤ 2010 mm

- znak CE

Sposób odbioru komory:

- instruktaż, w języku polskim, pracowników laboratorium w obsłudze komory

- przekazanie do laboratorium instrukcji obsługi w języku polskim

- przekazanie do laboratorium dokumentów potwierdzających zgodność komory
z zamówieniem

- wykonanie badań sprawdzających prawidłowość pracy komory (zgodność 
z przedstawionymi w specyfikacji wymaganiami) − przewidywany czas sprawdzania komory do 4 tygodni

Pozytywne wyniki sprawdzeń przez Laboratorium Wzorcujące przy ITB i przeprowadzone badania oraz przekazanie w/w dokumentów i szkolenie będą podstawą odbioru komory.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Warszawa ul. Ksawerów 21 Zakład NK

- Termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie: cena

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem: z.kowalczyk@itb.pl , w terminie do dnia  03.07.2015r (cały dzień).

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Zbigniew Kowalczyk 22 56 64 297 lub Krystyna Krzyżanowska tel. 22 56 64 324.