druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-11TA /14/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO 14.000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

telefon 	(+48 22) 56 64 126 	faks 	(+48 22) 56 64 164

- Przedmiot zamówienia: CPV:38433000-9

Spektrofotometr płomieniowy Model BWB-XP

- jednoczesny pomiar i wyświetlanie wyników dla Na, K, Li, Ca oraz Ba

- wyposażony w filtry do oznaczeń: Na, K, Li, Ca, Ba

- kalibracja 1 punktowa lub wielopunktowa

- urządzenie zachowuje wartości kalibracji podczas pracy

Optymalny zakres pomiarowy dla w/w pierwiastków:

Przy kalibracji jednopunktowej:

Na 0,05-60 ppm, K 0,05  -100 ppm Li 0,1 -15 ppm Ca 2,5 -125 ppm

Przy kalibracji wielopunktowej:

Na 0,05 -1000 ppm K 0,05 -1000 ppm Li 0,1 -1000 ppm Ca 2,5 -1000 ppm Ba 30 -3000 ppm

- limity detekcji:

Na 0,02 ppm K   0,02 ppm Li  0,05 ppm Ca 1.0 ppm Ba 10 ppm

- czas stabilizacji wyniku: <15s, po wprowadzeniu próbki do płomienia

- dryft: <1% na 30 minut po stabilizacji aparatu

- liniowość: <2% (w środku zakresu przy jednopunktowej kalibracji)

- powtarzalność: <1% (przy 20 próbkach badanych w ciągu 10 minut [po stabilizacji urządzenia] przy koncentracji 100ppm)

- wydajność napowietrzenia 3-6 ml/min

- automatyczny zapłon

- samo diagnostyka, diody komunikujące o błędach

- zabezpieczenie odcinające gazy przy zaniku płomienia

- detekcja napełniania pojemniczka na zlewki pozostałe po pomiarze

-  wbudowany kompresor

- elektroniczna kontrola powietrza

- pochłaniacz wilgoci

- regulator gazu

- wbudowany RS232, możliwość podłączenia zewnętrznego komputera oraz drukarki

- wyjście rejestratora 0-5V

- spalanie z zastosowaniem gazów: propan, butan, oraz LPG, gaz ziemny

- wyposażony w klawiaturę i wyświetlacz LED czterowierszowy, podświetlany

- zgodność z GLP

- instrukcja w j. polskim

- wymiary zewn. WxSxG 51x38x41 cm, waga 14 kg, zasilanie 100-250V +/-10%, 50/60Hz

Zestaw zasilający (butla gazowa 11kg, gaz, przyłącze gazowe)

Świadectwo producenta

Uruchomienie i przeszkolenie

Gwarancja 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Warszawa Filtrowa 1

- Termin realizacji zamówienia: w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie: cena.

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 0 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia 18.04.2014r. do godz. 16.00.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Krystyna Krzyżanowska

tel. 0 22 57 96 324

faks 0 22 56 64 164

e-mail k.krzyzanowska@itb.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzemińska