druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-22TA/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 5664126  faks 22 56 64 164

- Przedmiot zamówienia:

Analizator do pomiaru stężenia tlenu i dwutlenku węgla wraz z układem przygotowania próbki.

- Analizator do pomiaru zawartości tlenu O2 i dwutlenku węgla CO2 wraz z układem przygotowaniem próbki.

- Wymagania dla analizatora: Analizator musi zapewniać pomiary zgodnie z wymaganiami określonymi w normie ISO 5660-1, ISO 19700.

- wymagana metoda pomiarowa dla pomiaru O2: paramagnetyczna,

- wymagana metoda pomiarowa dla pomiaru CO2: absorpcja promieniowania IR,

- wymagany zakres pomiarowy dla O2: 0-100%,

- wymagany zakres pomiarowy dla CO2: 0-10%,

- wymagany czas odpowiedzi: <12 s dla O2, <20s dla CO2,

- wymagana dokładność analizatora potwierdzona świadectwem wzorcowania laboratorium akredytowanego:			dla pomiaru O2 <0,1% O2,

dla pomiaru CO2 <1% zakresu CO2,

- dryft  zera/ tydzień:	dla pomiaru O2 <0.01% O2  ,

dla pomiaru CO2 <2% zakresu CO2,

- wyjścia umożliwiające komunikację z systemem sterująco-rejestrującym (szeregowe RS232/RS485 protokół Modbus, 2x 4-20 mA programowalne w granicach zakresu pomiarowego, 3x wyjścia (maks. 264VAC lub 30VDC / 1A) o pojedynczych bezpotencjałowych stykach.

3. Wymagania dla układu przygotowania próbki:

- układ  przygotowania próbki gazu do analizy powinien być przystosowany do podłączenia do sond poboru gazu, które są zamontowane przy stanowisku ISO/TS 19700,

- układ powinien zapewniać przygotowanie próbki gazu zgodnie z następującymi parametrami: temperatura: 5-40oC, punkt rosy: 5oC poniżej min. temp. otoczenia, obecność cząstek stałych: < 2µm,

- pod uwagę należy wziąć fakt, że podczas badań materiałów takich jak PVC wytwarzają się gazy kwaśne, które mogą powodować korozję elementów trasy przygotowania próbki gazu oraz samych analizatorów,

- maksymalna odległość od miejsca pobierania próbki gazu do analizatora wynosi max. 5 m,

- Układ pomiarowy (analizator gazu i układ przygotowania próbki wraz z podłączeniami elektrycznymi i gazowymi) ma być zamontowany w szafie analitycznej na kółkach.

- Obowiązki po stronie Zamawiającego:

- montaż króćca,

- przygotowanie stanowiska do posadowienia szafy z układem pomiarowym,

- odprowadzenie/powrót próbki,

- podanie zakresu i formatu danych wysyłanych przez dostarczony układ na wskazane złącze sygnałowe do współpracy z systemem sterującym Zamawiającego. Jako granicę dostaw ustala się listwę zaciskową w szafie pomiarowej.

- Obowiązki po stornie Dostawcy:

- uruchomienie układu pomiarowego na obiekcie Zamawiającego,

- jednorazowe przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora,

- dostarczenie dokumentacji technicznej dotyczącej obsługi układu pomiarowego.

- dostarczenie niezbędnych gazów do kalibracji wraz z świadectwami jakościowymi

- Protokół odbioru uprawniający do wystawienia faktury, a następnie jej zapłaty zostanie podpisany przez Zamawiającego, jeżeli zostaną spełnione wymagania ze strony Dostawcy.

- Powołane normy mogą zostać udostępnione do zapoznania się z ich treścią i wymaganiami w laboratorium w Pionkach bez możliwości ich kopiowania, skanowania i wypożyczania (jedynie w formie zapoznania).

- Gwarancja: 18 miesięcy od daty zakupu.

- Warunki płatności: 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przelewem na konto Dostawcy.

- Czas reakcji serwisu na informację o usterce oraz określenie sposobu jej usunięcia wynosi 2 dni robocze.

Naprawa gwarancyjna realizowana jest w terminie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy / otrzymania zlecenia naprawy. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy do naprawy wymagane jest sprowadzenie części zamiennych od producenta lub przesłanie sprzętu do specjalistycznego serwisu do producenta.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Oddział Mazowiecki 26-670 Pionki ul. Przemysłowa 2

- Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie: cena

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres z.kowalczyk@itb.pl w terminie do dnia 18.07.2014r.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Zbigniew Kowalczyk faks:  22 5664164 tel. 22 56 64 297.