druk nr 18

Znak sprawy: DO-250- 36TA/14/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 5664126, faks 22 56 64 164

- Przedmiot zamówienia:

### Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu pomiarowego na potrzeby przeprowadzenia badań w zakresie określenia stanu odkształceń w konstrukcji warstwowej oraz podłożu gruntowym. Czujniki zostaną zainstalowane na poligonach badawczych, wskazanych przez Zleceniodawcę. Lokalizacja czujników: w spodzie górnej warstwy nawierzchni, w spodzie warstwy podbudowy oraz w podłożu gruntowym do głębokości odpowiedzi podłoża gruntowego na obciążenie tj. ok. 2,0m.

W skład systemu wchodzą:

  - Czujniki strunowe odkształceń, przeznaczone do bezpośredniego zatopienia w betonie – 62 szt.

Wymagania techniczne:

    - wodoszczelny czujnik, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony na obu zakończeniach w kołnierze o średnicy min. 18 mm,

    - zakres pomiarowy: 8000uD8 000 x 10-6 L/L),

    - rozdzielczość: 1uD,

    - dokładność: (0,5% zakresu pomiarowego,

    - baza pomiarowa: 153mm,

    - długość przewodu elektrycznego: min. 58m,

    - temperatura pracy: -20oC do +50oC,

    - czujnik ma być zintegrowany z czujnikiem temperatury, którego dokładność pomiaru wynosi: (0,1oC.

    - czujnik ma być dostarczony wraz z indywidualną kartą kalibracyjną

  - Wysokotemperaturowe czujniki strunowe odkształceń, przeznaczone do bezpośredniego zatopienia w betonie – 10 szt.

Wymagania techniczne:

    - wodoszczelny czujnik, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony na obu zakończeniach w kołnierze o średnicy min. 30 mm

    - zakres pomiarowy: 8000uD8 000 x 10-6 L/L),,

    - rozdzielczość: 1uD,

    - dokładność: (0,5% zakresu pomiarowego,

    - baza pomiarowa: 144mm,

    - długość przewodu elektrycznego: min. 50m,

    - temperatura pracy: -20oC do +200oC,

    - czujnik ma być zintegrowany z czujnikiem temperatury, którego dokładność pomiaru wynosi: (0,1oC.

    - czujnik ma być dostarczony wraz z indywidualną kartą kalibracyjną

  - Urządzenia rejestrujące sztuk 3, zapewniające odczyt i gromadzenie danych z czujników strunowych kompatybilne z czujnikami.

Wymagania techniczne:

    - Urządzenia pomiarowe muszą zapewnić obsługę minimum 72 czujników strunowych.

    - Urządzenia pomiarowe muszą być przystosowane do pracy na zewnątrz i być odporne na wpływ warunków atmosferycznych.

    - Urządzenia pomiarowe muszą umożliwiać odczyt danych bezpośrednio z urządzenia, przy użyciu komputera z systemem Windows.

    - Dane pomiarowe powinny być pobierane z czujników nie rzadziej niż co 15 min. i przesyłane bezprzewodowo poprzez sieć GPRS do zdalnego serwera zarządzanego przez Wykonawcę.

    - W razie przerwy w dostępie do sieci Internet system powinien gromadzić dane lokalnie i uzupełnić zasoby serwera niezwłocznie po przywróceniu łączności.

    - System winien publikować dane na stronie www, poprzez którą Zamawiający będzie miał dostęp do danych pomiarowych i będzie mógł nimi zarządzać.

    - Sygnał z czujników powinien zostać przetworzony w taki sposób, aby w serwisie www dostępne były dane w postaci tekstowej (tabele) oraz wykresów. Dane te należy zwizualizować w taki sposób, aby możliwa było jednoznaczna identyfikacja lokalizacji czujników na obiekcie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji sposobu prezentacji danych pomiarowych w serwisie www.

    - Sposób organizacji danych i ich zarządzania powinien dawać Zamawiającemu możliwość definiowania na bieżąco wzorów do przeliczania danych pomiarowych i przedstawiania danych przeliczonych. Dostęp do danych pomiarowych powinien umożliwiać Zamawiającemu tworzenie indywidualnych kont użytkowników dla dowolnej liczby osób i udostępnianie im zbieranych danych przez www.

    - Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu możliwość tworzenia własnych alertów - informacji ostrzegających o przekroczeniu określonych przez Zamawiającego progowych wartości mierzonych wielkości. Alerty te powinny być rozsyłane automatycznie, przez SMS lub email do osób upoważnionych przez Zamawiającego.

    - Strona www powinna umożliwiać wykonanie na gromadzonych danych dowolnych operacji statystycznych, w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego wytyczne.

    - Zamawiający powinien mieć możliwość przekształcania zmierzonych wielkości w oparciu o dowolne funkcje matematyczne, a także graficznej wizualizacji wyników tych przekształceń.

  - Komputer przenośny typu laptop do bezpośredniego odczytu danych z rejestratora o następujących wymagania technicznych:

    - Minimalna częstotliwość procesora: 1800 MHz

    - Waga maksymalna (z baterią): 1500 g

    - Maksymalna przekątna ekranu: 14 cali

    - Minimalna pamięć RAM: 8 GB

    - Minimalna pojemność dysku twardego: 256 GB

    - Minimalny czas pracy z baterii: 6h

    - System Operacyjny: Windows 8 lub nowszy

    - Pakiet MS Office

### Inne obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do określenia i uzasadnienia wyboru metod montażu czujników strunowych dla poszczególnych poligonów doświadczalnych w podłożu gruntowym o małej nośności oraz zaprojektowanie i przeprowadzenie we własnym zakresie badań skuteczności zaproponowanych rozwiązań. Rozwiązania te muszą zostać przedstawione na systemie monitoringu, składającym się z co najmniej 5 czujników strunowych oraz rejestratora. Rozwiązania te muszą zostać zaakceptowane przez Wykonawcę, pod rygorem rozwiązania umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do nienaruszenia struktury gruntu badanego podłoża pod nawierzchnią,

- Wykonawca zapewni serwis urządzeń pomiarowych w okresie pomiarów na własny koszt. Czas usunięcia awarii związanej z połączeniem internetowym  nie może być dłuższy niż 24 godziny.

- Wykonawca zapewnieni wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzonych pomiarów,

### Wymagane warunki gwarancji i serwisu dostarczonej aparatury:

okres gwarancji, rękojmi: 26 miesięcy.

czas reakcji: 3 dni

czas naprawy: 14 dni

### Warunki płatności:

sposób ustalenia wynagrodzenia: cena ryczałtowa. Należy podać cenę poszczególnych elementów i sumaryczną,

terminy płatności: do 7 dni po realizacji zadania (i jego akceptacji) opisanego w p. 1.2.a w kwocie odpowiadającej 5 czujnikom oraz rejestratorowi oraz do 30 dni po wykonaniu całości zadania (w kwocie systemu monitoringu pomniejszonej o kwotę wcześniej wypłaconą).

### Dostawa i instalacja czujników będzie miała miejsce we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (na poligony doświadczalne w okolicach Katowic).

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Katowice Al. W. Korfantego 191

- Termin realizacji zamówienia: Bazy rejestrujące: do 7 dni, czujniki i komputer do 4 tygodni

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie: cena

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia   06/11/2014r.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Krystyna Krzyżanowska tel.:  22 5664324, kom:603560143  faks:22 5664164 e-mail k.krzyzanowska@itb.pl, Marta Kadela email: m.kadela@itb.pl