druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-46TA/14/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 5664126  faks 22 56 64 164

- Przedmiot zamówienia:

Komora badawcza do badań mrozoodporności metodą zwykłą wg PN-B- 6250:1988 (zamrażanie w powietrzu, odmrażanie w wodzie) możliwość wprowadzenia dodatkowych norm w zakresie parametrów pracy komory.

| Parametry techniczne komory badawczej |  |
| --- | --- |
| Komora badawcza umożliwiająca jednoczesne badanie 120 próbek betonowych 100 x 100 x 100 mm. Komora wewnętrzna i zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej konstrukcja powinna zapewnić łatwy dostęp do zbiorników celem czyszczenia i wymiany wody. Rama konstrukcyjna w całości ze stali nierdzewnej Izolację termiczną przestrzeni badawczej płyty o gr. 100 mm z rdzeniem poliuretanowym pokrytym obustronnie blachą nierdzewną Konstrukcji części izolowanej termicznie pozbawiona mostków cieplnych Przylgnia pod uszczelką grzana w celu uniknięcia przymarzania uszczelki Stabilność temperatury +/-1 °C, konstrukcja ma zapewnić dostęp do czujników celem ich wywzorcowania sprawdzenia przez LPO Zakres temperatur badawczych od -25 °C do +30°C Automatyczne prowadzenie cykli badawczych wg wymogów konkretnych norm lub procedur z monitora i ekranu dotykowego kolorowy minimum 10” do obserwacji przebiegu cyklu zamrażania-odmrażania Interfejs wejście wyjście odczytu oraz kontroli pracy komory badawczej połączenie sieciowe Ethernet LAN Możliwość ustawiania ilości cykli, rejestracja ilości wykonanych cykli badawczych (z pamięcią w momencie zaniku zasilnia) Rejestracja cykli i temperatury w czasie, umożliwia eksport wyników pomiarów przynajmniej do pliku w formacie Excel (zapis elektroniczny z możliwością wykonania wykresu) Komora wyposażona w minimum 4 szt. czujników temperatury do dyspozycji użytkownika Ciągła cyrkulacja powietrza w cyklach powietrznych zapewniająca maksymalną jednorodność rozkładu temperatur (rozpływ powietrza od dołu ku górze za pomocą specjalnie ukształtowanego kanału) Woda w obiegu zamkniętym W fazie mrożenia woda w zbiorniku buforowym zabezpieczona przed zamarzaniem Zbiornik buforowy wyposażony w stabilizację temperatury wody (grzanie i chłodzenie) |

- Ilość wody w zbiorniku buforowym kontrolowana przez czujniki poziomu wody, które z wyprzedzeniem informują o konieczności uzupełnienia wody

- Zbiornik buforowy wyposażony w układ mieszający zapewniający jednorodność rozkładu temperatury w zbiorniku, aktualna temperatura kontrolowana przez czujkę temperaturową Woda ze zbiornika buforowego w sposób automatyczny wlewana do przestrzeni badawczej i dzięki specjalnemu układowi hydraulicznemu ciągle mieszana w celu utrzymania jednorodnego rozkładu temperatur w całej przestrzeni (regulacja poziomu wody bezstopniowa)

- Wysokość słupa wody zadawana bezstopniowa regulacja poziomu wody z poziomu sterownika bez konieczności mechanicznej ingerencji w urządzenie

- System automatycznego zamykania i otwierania pokrywy komory

- Instrukcje obsługi (DTR) w języku polski zawierający wykaz użytych części w układzie toru pomiarowego potwierdzonych świadectwem typu lub wzorcowania Oświadczenie producenta, że urządzenie spełnia warunki wykonania badań wg normy PN-B- 6250:1988 (zamrażanie w powietrzu, odmrażanie w wodzie)

- Protokół odbioru uprawniający do wystawienia faktury, a następnie do jej zapłaty zostanie podpisany przez Zamawiającego po sprawdzeniu i pozytywnej opinii LPO dla komory wypełnionej próbkami 120 szt., jeżeli zostaną spełnione wymagania ze strony Wykonawcy.

- Gwarancja: min.12 miesięcy od daty wystawienia faktury.

- Warunki płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu na informację o usterce oraz określenie sposobu jej usunięcia wynosi 2 dni robocze.

- Naprawa gwarancyjna realizowana jest w terminie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy / . Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy do naprawy wymagane jest sprowadzenie części zamiennych od producenta lub przesłanie sprzętu do specjalistycznego serwisu do producenta.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Warszawa ul. Filtrowa 1 Zakład Betonu,

- komora ma być zainstalowana w pomieszczeniu z drzwiami o wymiarach 90x200cm.

- Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie: cena

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres z.kowalczyk@itb.pl w terminie do dnia  19.12.2014r.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Zbigniew Kowalczyk tel.:  22 5664297, faks:  22 5664164 e-mail z.kowalczyk@itb.pl