ROZDZIAŁ II	 zAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR1	oferta

TO-250-39TZ/19

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OFERTA |
| --- | --- |

Do:

Instytutu Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy termopar i termoelementów typu K dla Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach:

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum}

status przedsiębiorstwa : 	( mikro	( małe		( średnie

(zaznaczyć właściwe dla Wykonawcy)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ...................................................................................................................

{wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę – spółki cywilne lub konsorcja}

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ  – Opis Przedmiotu Zamówienia i Załączniku nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy.

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak (dalej „SIWZ”) TO-250-39TZ/19.

- OFERUJEMY REALIZACJĘ zamówienia za

cenę netto …………………………………………………………………………………………………………....................... PLN

(słownie złotych: ..............................................................................................................................), 
która powiększona o ……………………..% podatku VAT daje cenę brutto: .......................................... PLN, (słownie złotych: ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................).

- ZGŁOSZENIE WADY dokonywane będzie: e-mail: ……………..………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….  .

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / z udziałem następujących firm podwykonawców (proszę podać) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia*: .................................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych dla stron postanowieniach umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że wypełnimy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________________

e-mail: ______________________________ telefon nr: ___________________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

        - Formularz cenowy

        - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3, formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”).

        - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2, formularz „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”).

        - ………………

        - (…)

...................................., dnia ................ 2019 roku		                ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 1  do Oferty - Formularz cenowy na dostawy do Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach

| (Pieczęć Wykonawcy) | Nr postępowania TO-250-39TZ/19 FORMULARZ CENOWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę termopar i termoelementów 
typu K  do Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z określonymi w poniższej tabeli cenami.

| Lp. | Opis | j.m. | Liczba jedn. | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN kol. 4 x kol.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Termopara typu K , parametry wg. normy PN-EN 60584 : 1997 , do „gorącego końca” termopary należy przylutować lutem twardym ( srebro )* krążek miedziany o średnicy d = 12 mm i grubości g = 0.2 mm , „zimny koniec” termopary należy zakończyć wtyczką MINI z płaskimi końcówkami , - średnica drutów termoparowych d = 2 x 0.5 mm ** , - średnica izolacji z włókna szklanego D max = 2.5 mm - dla pary drutów termoparowych , - dodatkowa termoizolacyjna opaska długości l = 20 mm na izolacji termopary od strony „gorących końców” jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji , - długość termopary l = 6 m ( +10 mm ) , - temperatura pracy : t = 0÷400 ºC - świadectwo wzorcowania dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 2,5°C w zakresie temperatur 0÷400°C dla termopar wykonanych w klasie 1 wg. normy PN-EN 60584:1997, - wymagane wzorcowanie w 3 punktach : 10 ºC , 140 ºC , 400 ºC w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym. - świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 2,5°C w zakresie temperatur 0÷400°C dla termopar wykonanych w klasie 1 wg normy PN-EN 60584:1997. Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu : 50 ÷ 200 szt. * wymaga się wykonanie termopar z końcami drutów termoparowych skręconych ze sobą na długości 4 do 6 mm a następnie przylutowanych do miedzianego krążka - wykonanie wg PN-EN 1363-1:2012 ** nie dopuszcza się termopar wykonanych z pojedynczych drutów. | szt. | 2000 |  |  |
| 2. | Termopara typu K , parametry wg. normy PN-EN 60584 : 1997, do „gorącego końca” termopary należy przylutować lutem twardym ( srebro )* krążek miedziany o średnicy d = 12 mm i grubości g = 0.2 mm, „zimny koniec” termopary należy zakończyć wtyczką MINI z płaskimi końcówkami, - średnica drutów termoparowych d = 2 x 0.5 mm, - średnica izolacji z włókna szklanego D max = 2.5 mm - dla pary drutów termoparowych , - - dodatkowa termoizolacyjna opaska długości l = 20 mm na izolacji termopary od strony „gorących końców” jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji, - długość termopary l = 8 m ( +10 mm ) , - temperatura pracy : t = 0÷400 ºC - świadectwo wzorcowania dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 2,5°C w zakresie temperatur 0÷400°C dla termopar wykonanych w klasie 1 wg normy PN-EN 60584:1997, - wymagane wzorcowanie w 3 punktach : 10 ºC , 140 ºC , 400 ºC w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym. - świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 2,5°C w zakresie temperatur 0÷400°C dla termopar wykonanych w klasie 1 wg normy PN-EN 60584:1997, Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu : 50 ÷ 200 szt. * wymaga się wykonanie termopar z końcami drutów termoparowych skręconych ze sobą na długości 4 do 6 mm a następnie przylutowanych do miedzianego krążka - wykonanie wg PN-EN 1363-1:2012 ** nie dopuszcza się termopar wykonanych z pojedynczych drutów. | szt. | 1700 |  |  |
| 3. | Termopara typu K , parametry wg. normy PN-EN 60584 : 1997,do „gorącego końca” termopary należy przylutować lutem twardym ( srebro )* krążek miedziany o średnicy d = 12 mm i grubości g = 0.2 mm , „zimny koniec” termopary należy zakończyć wtyczką MINI z płaskimi końcówkami, - średnica drutów termoparowych d = 2 x 0.5 mm , - średnica izolacji z włókna szklanego D max = 2.5 mm - dla pary drutów termoparowych , - dodatkowa termoizolacyjna opaska długości l = 20 mm na izolacji termopary od strony „gorących końców” jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji, - długość termopary l = 10 m ( +10 mm ) , - temperatura pracy : t = 0÷400 ºC , - świadectwo wzorcowania dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 2,5°C w zakresie temperatur 0÷400°C dla termopar wykonanych w klasie 1 wg normy PN-EN 60584:1997, - wymagane wzorcowanie w 3 punktach : 10 ºC, 140 ºC , 400 ºC w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym. - świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 2,5°C w zakresie temperatur 0÷400°C dla termopar wykonanych w klasie 1 wg normy PN-EN 60584:1997. Jednorazowa liczba w dostawie wg. harmonogramu : 50 ÷ 200 szt. szt. * wymaga się wykonanie termopar z końcami drutów termoparowych skręconych ze sobą na długości 4 do 6 mm a następnie przylutowanych do miedzianego krążka - wykonanie wg PN-EN 1363-1:2012 ** nie dopuszcza się termopar wykonanych z pojedynczych drutów. | szt. | 1000 |  |  |
| 4. | Termopara typu K, parametry wg. normy PN-EN 60584 : 1997, do „gorącego końca” termopary należy przylutować lutem twardym ( srebro )* krążek miedziany o średnicy d = 12 mm i grubości g = 0.2 mm , „zimny koniec” termopary należy zakończyć wtyczką MINI z płaskimi końcówkami , - średnica drutów termoparowych d = 2 x 0.5 mm ** , - średnica izolacji z włókna kwarcowego D max = 2.5 mm - dla pary drutów termoparowych, - dodatkowa termoizolacyjna opaska długości l = 20 mm na izolacji termopary od strony „gorących końców” jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji, - końcówki nie utwardzać chemicznie , - długość termopary l = 1 m ( +10 mm ) , - temperatura pracy : t = 0÷800 ºC , - świadectwo wzorcowania dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 2,5°C w zakresie temperatur 0÷800°C dla termopar wykonanych w klasie 1 wg. normy PN-EN 60584:1997, - wymagane wzorcowanie w 3 punktach : 10 ºC , 500 ºC , 750 ºC w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym. - świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 2,5°C w zakresie temperatur 0÷800°C dla termopar wykonanych w klasie 1 wg normy PN-EN 60584:1997. Jednorazowa liczba w dostawie wg. harmonogramu : 50 ÷ 200 szt. * wymaga się wykonanie termopar z końcami drutów termoparowych skręconych ze sobą na długości 4 do 6 mm a następnie przylutowanych do miedzianego krążka - wykonanie wg PN-EN 1363-1:2012 ** nie dopuszcza się termopar wykonanych z pojedynczych drutów. | szt. | 150 |  |  |
| 5. | Termopara typu K, parametry wg. normy PN-EN 60584 : 199, do „gorącego końca” termopary należy przylutować lutem twardym ( srebro )* krążek miedziany o średnicy d = 12 mm i grubości g = 0.2 mm , „zimny koniec” termopary należy zakończyć wtyczką MINI z płaskimi końcówkami, - średnica drutów termoparowych d = 2 x 0.5 mm **, - średnica izolacji z włókna kwarcowego D max = 2.5 mm - dla pary drutów termoparowych , - dodatkowa termoizolacyjna opaska długości l = 20 mm na izolacji termopary od strony „gorących końców” jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji, - końcówki nie utwardzać chemicznie , - długość termopary l = 2 m ( +10 mm ) , - temperatura pracy : t = 0 ÷ 800 ºC , - świadectwo wzorcowania dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 2,5°C w zakresie temperatur 0÷800°C dla termopar wykonanych w klasie 1 wg. normy PN-EN 60584:1997, - wymagane wzorcowanie w 3 punktach : 10 ºC, 500 ºC , 750 ºC w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym. - świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 2,5°C w zakresie temperatur 0÷800°C dla termopar wykonanych w klasie 1 wg normy PN-EN 60584:1997. Jednorazowa liczba w dostawie wg. harmonogramu : 50 ÷ 200 szt. * wymaga się wykonanie termopar z końcami drutów termoparowych skręconych ze sobą na długości 4 do 6 mm a następnie przylutowanych do miedzianego krążka - wykonanie wg PN-EN 1363-1:2012 ** nie dopuszcza się termopar wykonanych z pojedynczych drutów. | szt. | 150 |  |  |
| 6. | Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną, - parametry wg. normy PN-EN 60584 : 1997, - izolacja wewnętrzna ceramiczna , - średnica płaszcza termopary d = 1.5 mm , - długość płaszcza termopary l = 2.3 m ( +10 mm ) , - średnica przewodów kompensacyjnych D = 0.5 mm , - długość przewodów kompensacyjnych L = 2.0 m , - średnica izolacji z silikonu D max = 3.0 mm , - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI z płaskimi końcówkami, temperatura pracy : t = 0 ÷ 1260 ºC, - świadectwo wzorcowania dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 3°C w zakresie temperatur 0÷1200°C dla termopar wykonanych w klasie 2 wg normy PN-EN 60584:1997, - wymagane wzorcowanie w 4 punktach : 50 ºC , 500 ºC , 900 ºC , 1200 ºC w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym. - świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 3°C w zakresie temperatur 0÷1200°C dla termopar wykonanych w klasie 2 wg normy PN-EN 60584:1997. Jednorazowa liczba w dostawie wg. harmonogramu : 50 ÷ 200 szt. | szt. | 500 |  |  |
| 7. | Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną, - parametry wg. normy PN-EN 60584 : 1997, - izolacja wewnętrzna ceramiczna, - średnica płaszcza termopary d = 1.5 mm ,, - długość płaszcza termopary l = 3.0 m ( +10 mm ) , - średnica przewodów kompensacyjnych D = 0.5 mm , - długość przewodów kompensacyjnych L = 2.0 m , - średnica izolacji z silikonu D max = 3.0 mm , - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI z płaskimi końcówkami , - temperatura pracy : t = 0 ÷ 1260 ºC, - świadectwo wzorcowania dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 3°C w zakresie temperatur 0÷1200°C dla termopar wykonanych w klasie 2 wg normy PN-EN 60584:1997, - wymagane wzorcowanie w 4 punktach : 50 ºC , 500 ºC , 900 ºC , 1200 ºC w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym. - świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 3°C w zakresie temperatur 0÷1200°C dla termopar wykonanych w klasie 2 wg normy PN-EN 60584:1997. Jednorazowa liczba w dostawie wg. harmonogramu : 50 ÷ 200 szt. | szt | 300 |  |  |
| 8. | Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną, - parametry wg. normy PN-EN 60584 : 1997 - izolacja wewnętrzna ceramiczna , - średnica płaszcza termopary d = 1.5 mm , - długość płaszcza termopary l = 4.8 m ( +10 mm ) , - średnica przewodów kompensacyjnych D = 0.5 mm , - długość przewodów kompensacyjnych L = 2.0 m , - średnica izolacji z silikonu D max = 3.0 mm , - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI z płaskimi końcówkami, temperatura pracy : t = 0 ÷ 1260 ºC , - świadectwo wzorcowania dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru + niepewność¦ ≤ 3°C w zakresie temperatur 0÷1200°C dla termopar wykonanych w klasie 2 wg normy PN-EN 60584:1997, - wymagane wzorcowanie w 4 punktach : 50 ºC , 500 ºC , 900 ºC , 1200 ºC w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym. - świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦ + niepewność ≤ 3°C w zakresie temperatur 0÷1200°C dla termopar wykonanych w klasie 2 wg normy PN-EN 60584:1997. Jednorazowa liczba w dostawie wg. harmonogramu : 50 ÷ 200 szt. | szt. | 300 |  |  |
| 9. | Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną, - parametry wg. normy PN-EN 60584 : 1997 - izolacja wewnętrzna ceramiczna , - średnica płaszcza termopary d = 3.0 mm , - długość płaszcza termopary l = 2.0 m ( +10 mm ) , - średnica przewodów kompensacyjnych D = 0.5 mm , - długość przewodów kompensacyjnych L = 2.5 m , - średnica izolacji z silikonu D max = 3.0 mm , - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI z płaskimi końcówkami , - temperatura pracy : t = 0 ÷ 1260 ºC, - krótkotrwała ( do 2 godzin w cyklu ) max. temperatura pracy: 1350 ºC , - świadectwo wzorcowania dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 3°C w zakresie temperatur 0÷1200°C dla termopar wykonanych w klasie 2 wg normy PN-EN 60584:1997, - wymagane wzorcowanie w 4 punktach : 50 ºC , 800 ºC, 1000 ºC , 1200 ºC w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym. - świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 3°C w zakresie temperatur 0÷1200°C dla termopar wykonanych w klasie 2 wg normy PN-EN 60584:1997. Jednorazowa liczba w dostawie wg. harmonogramu : 50 ÷ 100 szt. | szt. | 100 |  |  |
| 10. | Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną, - parametry wg. normy PN-EN 60584 : 1997 - izolacja wewnętrzna ceramiczna, - średnica płaszcza termopary d = 3.0 mm , - długość płaszcza termopary l = 3.0 m ( +10 mm ) , - średnica przewodów kompensacyjnych D = 0.5 mm , - długość przewodów kompensacyjnych L = 3.0 m , - średnica izolacji z silikonu D max = 3.0 mm , - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI z płaskimi końcówkami, - temperatura pracy : t = 0 ÷ 1260 ºC, - krótkotrwała ( do 2 godzin w cyklu ) max. temperatura pracy : 1350 ºC , - świadectwo wzorcowania dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 3°C w zakresie temperatur 0÷1200°C dla termopar wykonanych w klasie 2 wg normy PN-EN 60584:1997, - wymagane wzorcowanie w 4 punktach : 50 ºC, 800 ºC, 1000 ºC, 1200 ºC w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym. - świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 3°C w zakresie temperatur 0÷1200°C dla termopar wykonanych w klasie 2 wg normy PN-EN 60584:1997. Jednorazowa liczba w dostawie wg. harmonogramu : 50 ÷ 100 szt. | szt. | 100 |  |  |
| 11. | Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną, - parametry wg. normy PN-EN 60584 : 1997 - izolacja wewnętrzna ceramiczna, - średnica płaszcza termopary d = 3.0 mm, - długość płaszcza termopary l = 3.0 m ( +10 mm ), - średnica przewodów kompensacyjnych D = 0.5 mm, - długość przewodów kompensacyjnych L = 3.0 mm, - średnica izolacji z silikonu D max = 3.0 mm, - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI z płaskimi końcówkami, - temperatura pracy : t = 0 ÷ 600 ºC, - świadectwo wzorcowania dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd Sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 2,5°C w zakresie temperatur 0÷600°C dla termopar wykonanych w klasie 1 wg. normy PN-EN 60584:1997, - wymagane wzorcowanie w 4 punktach : 50 ºC, 200 ºC, 400 ºC, 600 ºC, w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym. - świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające maksymalny błąd sumaryczny ¦błąd pomiaru ¦+ niepewność ≤ 2,5°C w zakresie temperatur 0÷600°C dla termopar wykonanych w klasie 1 wg normy PN-EN 60584:1997. Jednorazowa liczba w dostawie wg. harmonogramu : 50 ÷ 100 szt. | szt. | 50 |  |  |
| 12. | Przewód termoparowy typu K, - średnica przewodu termoparowego d = 2 x 0.8 mm, - powłoka izolacyjna z włókna ceramicznego nie lakierowana, - średnica izolacji D max = 3.0 mm , - temperatura pracy : t = 0 ÷ 1200 ºC , - świadectwo jakości producenta dla przewodu potwierdzające klasę 2 w zakresie temperatur 0 ÷ 1200 ºC wg. normy PN-EN-60584 :1997, Jednorazowa liczba w dostawie: 200 –300 mb. | mb | 3000 |  |  |
| 13. | Przewód termoparowy typu K, - średnica przewodu termoparowego d = 2 x 0.8 mm , - powłoka izolacyjna z włókna kwarcowego nie lakierowana , - średnica izolacji D max = 4.0 mm , - temperatura pracy : t = 0 ÷ 1000 ºC , - świadectwo jakości producenta dla przewodu potwierdzające klasę 2 w zakresie temperatur 0 ÷ 1000 ºC wg. normy PN-EN-60584 : 1997 Jednorazowa ilość w dostawie: 200 –300 mb | mb | 1500 |  |  |
| 14. | Przewód termoparowy typu K, - średnica przewodu termoparowego d = 2 x 0.5 mm, - powłoka izolacyjna z włókna ceramicznego nie lakierowana , - średnica izolacji D max = 3.0 mm, - temperatura pracy : t = 0 ÷ 1200 ºC, - świadectwo jakości producenta dla przewodu potwierdzające klasę 2 w zakresie temperatur 0 ÷ 1200 ºC wg. normy PN-EN-60584 : 1997 Jednorazowa ilość w dostawie: 200 –300 mb. | mb | 300 |  |  |
| 15. | Przewód termoparowy typu K, - średnica przewodu termoparowego d = 2 x 0.5 mm , - powłoka izolacyjna z włókna kwarcowego nie lakierowana , - średnica izolacji D max = 4.0 mm , - temperatura pracy : t = 0 ÷ 1000 ºC - świadectwo jakości producenta dla przewodu potwierdzające klasę 2 w zakresie temperatur 0 ÷ 1000 ºC wg. normy PN-EN-60584 : 1997, Jednorazowa ilość w dostawie: 200 –300 mb. | mb | 300 |  |  |
| 16. | Przewód termoparowy typu K, - średnica przewodu termoparowego d = 2 x 0.5 mm, - powłoka izolacyjna z włókna kwarcowego nie lakierowana , - średnica izolacji D max = 4.0 mm , - temperatura pracy : t = 0 ÷ 600 ºC - świadectwo jakości producenta dla przewodu potwierdzające klasę 2 w zakresie temperatur 0 ÷ 600 ºC wg. normy PN-EN-60584 : 1997, Jednorazowa ilość w dostawie: 200 –300 mb. | mb | 300 |  |  |
| 17. | Przedłużacze do termopar : - przewód termoparowy typu K lub przewód kompensacyjny dla termopar typu K ( w ofercie należy zaznaczyć rodzaj przewodów ), - przewód zakończony z jednej strony wtyczką typu mini ( zielona ), a z drugiej strony gniazdem typu mini ( zielone ) , - średnica przewodów termoparowych d = 2 x 0.5 mm ***, - długość przewodu 10 m ( +10 mm ) , - izolacja silikonowa , - świadectwo jakości producenta dla przewodu potwierdzające klasę 2 w zakresie temperatur 0 ÷ 1200 ºC wg. normy PN-EN-60584 : 1997 Jednorazowa ilość w dostawie: 50 – 200 sztuk. Uwaga: *** nie dopuszcza się przedłużaczy termopar wykonanych z pojedynczych drutów. | szt. | 300 |  |  |
| RAZEM ( suma poz. 1-17) Wartość netto PLN |  |

Uwaga: należy wypełnić wszystkie kolumny i wiersze!

| RAZEM Wartość netto PLN |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Wartość brutto PLN |  |

W powyższych  kosztach ujęto wszelkie  koszty realizacji

zamówienia, w tym koszty dostawy.

__________________________ dnia __ __ 2019 roku                  	                                _____________________________________________       
             											     (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

TO-250-39TZ/19

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy termopar i termoelementów typu K dla Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu 
z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ani ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp.

...................................., dnia ................ 2019 roku		     ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Ponadto oświadczamy jak poniżej:

Oświadczamy*, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-14, 16-20, ust. 5 pkt 1, 4). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

Oświadczamy*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - Zastosować jeśli dotyczy.

ZAŁĄCZNIK NR 3

TO-250-39TZ/19

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów oraz  NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Sukcesywne dostawy termopar i termoelementów typu K 
dla Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach”

OŚWIADCZAMY, iż spełniamy warunki udziału określone w przedmiotowym postępowaniu.

..............................., dnia ................ 2019 roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Ponadto oświadczamy jak poniżej:

Oświadczamy*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt.…………….., polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,

w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................., dnia ................ 2019 roku		              ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - Zastosować jeśli dotyczy.

ZAŁĄCZNIK NR 7   Formularz „Doświadczenie”

TO-250-39TZ/19

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | DOŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne dostawy termopar i termoelementów typu K dla Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach” znak TO-250-39TZ/19, oświadczamy, że zrealizowaliśmy 
w ciągu ostatnich 3 lat następujące podobne zamówienia:

| Lp. | Opis zamówienia | Data realizacji od… do… [dd,mm,rrrr] | Wartość netto zamówienia w PLN | Nazwa i adres zamawiającego (odbiorcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

................................., dnia ................ 2019 roku		    ...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

# Text boxes

TO-250-28IT/19

Nr postępowania