ROZDZIAŁ II	 zAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR1	oferta

TO-250-20TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OFERTA |
| --- | --- |

Do:

Instytutu Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa i uruchomienie stanowiska do badań przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i odporności na obciążenie wiatrem okien, drzwi, bram, ścian, pasm i świetlików”:

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

status przedsiębiorstwa : 	( mikro	( małe		( średnie

(zaznaczyć właściwe dla Wykonawcy)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ...................................................................................................................

{wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę – spółki cywilne lub konsorcja}

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ  – Opis Przedmiotu Zamówienia i Załączniku nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak (dalej „SIWZ”) TO-250-20TA/20.

- OFERUJEMY REALIZACJĘ zamówienia za

cenę brutto  ...................................................PLN

(słownie złotych: .…………….……………………………………………………………………………………………..)

w tym cena netto ………………………………………………..PLN

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………..)

powiększona o podatek VAT ____ %.

- ZGŁOSZENIE WADY dokonywane będzie (e-mail, nr telefonu) ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / z udziałem następujących firm podwykonawców (proszę podać) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia*: .................................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, że usługi gwarancyjne/serwis będą świadczone przez okres 24 miesięcy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych dla stron postanowieniach umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz
w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że wypełnimy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________________

e-mail: ______________________________________ tel. kontaktowy:

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

        - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3, formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”).

        - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2, formularz „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”).

        - ………………

        - (…)

...................................., dnia ................ 2020 roku		                ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2

TO-250-20TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa i uruchomienie stanowiska do badań przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i odporności na obciążenie wiatrem okien, drzwi, bram, ścian, pasm i świetlików”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ani ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp.

...................................., dnia ................ 2020 roku		     ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Ponadto oświadczamy jak poniżej:

Oświadczamy*, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-14, 16-20, ust. 5 pkt 1, 4). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

Oświadczamy*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - Zastosować jeśli dotyczy.

ZAŁĄCZNIK NR 3

TO-250-20TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów oraz  NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawa i uruchomienie stanowiska do badań przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i odporności na obciążenie wiatrem okien, drzwi, bram, ścian, pasm i świetlików”

OŚWIADCZAMY, iż spełniamy warunki udziału określone w przedmiotowym postępowaniu.

..............................., dnia ................ 2020 roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Ponadto oświadczamy jak poniżej:

Oświadczamy*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt.…………….., polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,

w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................., dnia ................ 2020 roku		              ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - Zastosować jeśli dotyczy.

zŁĄCZNIK NR 4

TO-250-20TA/20

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa i uruchomienie stanowiska do badań przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i odporności na obciążenie wiatrem okien, drzwi, bram, ścian, pasm 
i świetlików”

oświadczamy, że:

1) nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*

2) należymy do grupy kapitałowej następujących Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie *:

| LP. | Nazwa podmiotu | Adres głównej siedziby |
| --- | --- | --- |

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego oświadczenia przedstawiamy dowody, że powiązania ze wskazanymi powyżej Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...................................., dnia ................ 2020roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ……………. 2020r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5	
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i uruchomienie stanowiska do badań przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i odporności na obciążenie wiatrem okien, drzwi, bram, ścian, pasm i świetlików

1. Opis przedmiotu zamówienia

Stanowisko badawcze służy do badania okien, drzwi, bram, ścian, pasm i świetlików w zakresie przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i odporność na obciążenie wiatrem.

Komora jest urządzeniem wielofunkcyjnym do pomiaru takich wielkości jak:

- przepływ powietrza [m3/h] z możliwością przeliczeń na długość przylgi badanego elementu [m3/h/m] i powierzchni danego elementu [m3/h/m2],

- ciśnienie powietrza [Pa],

- przemieszczenie badanych elementów [mm],

- przepływ dostarczanej wody l/min w czasie zraszania elementu badawczego.

Stanowisko badawcze składa się z dwóch podstawowych zespołów:

- jednostki badawczo-pomiarowej,

- skrzyni badawczej.

Jednostka badawcza jest podłączona do skrzyni badawczej umożliwiając tym samym zadawanie sekwencji badań.

Dodatkowo zakłada się umożliwienie odłączenia króćców ciśnienia, powietrza i wody od skrzyni badawczej i podłączenia ich do innej skrzyni badawczej przeznaczonej do badania pasma świetlnego lub świetlika (PN-EN 1873+A1:2016-03, PN-EN 14963:2006). Skrzynia do badania pasma świetlnego lub świetlika stanowi wyposażenie Zakładu i nie jest przedmiotem niniejszego opisu technicznego.

Podstawa badawcza to wymagania podane w normach badawczych w zakresie takich właściwości jak:

- przepuszczalność powietrza wg PN-EN 1026:2016-04 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań”, PN-EN 1873+A1:2016-03 „Prefabrykowane akcesoria dachowe z tworzywa sztucznego. Pojedyncze świetliki dachowe z tworzywa sztucznego. Specyfikacja wyrobu i metody badań”, PN-EN 14963:2006 „Pokrycia dachowe. Podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa. Klasyfikacja, wymagania i metody badań”, PN-EN 12427:2002 „Bramy. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań”, PN-EN 12153:2004 „Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania”;

- wodoszczelność wg PN-EN 1027:2016-04 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania”, PN-EN 1873+A1:2016-03, PN-EN 14963:2006, PN-EN 12425:2002 „Bramy. Odporność na przenikanie wody. Klasyfikacja”,

- odporność na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12211:2016-04 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badań”, PN-EN 1932:2013 „Zasłony zewnętrzne i żaluzje. Odporność na obciążenie wiatrem. Metody badań i kryteria osiągów”.

Stanowisko badawcze musi współpracować z komputerem oraz programem sterująco-pomiarowym. Zastosowana w urządzeniu aparatura badawczo-pomiarowa musi być zgodna z ww. normami badawczymi.

Stanowisko badawcze składa się z dmuchawy wytwarzającej ciśnienie dodatnie i ujemne w komorze badawczej, mierników ciśnienia oraz przepływu powietrza jak również z zestawu dysz do natryskiwania powierzchni badanego elementu wodą. Urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w zestaw czujników do pomiaru przemieszczeń o zakresie 0÷50mm i dokładności 0,01mm. Oprogramowanie powinno zapewnić rejestrację pomiarów przemieszczeń w funkcji ciśnienia, wizualizację graficzną wyników badań oraz zapisywanie wyników do pliku tekstowego.

2. Jednostka pomiarowa/Założenia

Jednostka pomiarowa

- wymagany zakres wartości ciśnienia: minimum +4Pa/-4Pa maksimum  +4500Pa/-4500Pa,

- wymagany zakres przepływu powietrza 0,5÷500m3/h,

- co najmniej dwa zakresy pomiaru przepływu powietrza,

- układ dysz (spryskiwaczy) dwa rzędy - jeden rząd 2l/min, drugi rząd 1l/min,

- czujniki do pomiaru przemieszczeń elementów badawczych -6 szt,

- układ mocowania czujników przemieszczeń umożliwiający pomiar w dowolnym miejscu badanej próbki (co najmniej dwie listwy pionowe do mocowania czujników przemieszczenia),

- wartości przepływu powietrza powinny być sprowadzone automatycznie do warunków normalnych to jest do 20ºC i do 1013hPa,

- komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem umożliwiający sterowanie, zapis wyników badań oraz generowanie raportów z badań.

3.Skrzynia badawcza/założenia

Skrzynia badawcza powinna umożliwiać zamocowanie próbek badawczych o maksymalnych wymiarach:

- wysokości 3,5 m

- szerokości 4,3 m.

Komora to pionowa skrzynia badawcza służąca do montażu pionowych elementów budowlanych zamontowanych w ramach montażowych (okna, drzwi, pionowe przegrody itp.). Skrzynia badawcza ma formę skrzyni 3D składającej się ze: ściany tylnej, sufitu, dwóch ścianek bocznych 
i podłogi. Skrzynia powinna być wykonana z materiału wodoodpornego, powinna być wyposażona w ruchomą ścianę boczną (prawą) i ruchomą górną ścianę poziomą (sufit) dla umożliwienia mocowania próbek o różnych wymiarach oraz stałą ścianę tylną (plecy), stałą stabilną o nośności 300 kg m/b dolną ścianę (podłogę). Głębokość skrzyni badawczej powinna wynosić 650 mm. Stanowisko badawcze (jednostka badawcza i skrzynia badawcza) powinno być wykonane w wersji lewostronnej, to znaczy jednostka badawcza po lewej stronie a skrzynia badawcza po prawej stronie.

Górna ściana pozioma komory wraz z wmontowanymi stałymi dociskami śrubowymi powinna przesuwać się w górę lub w dół (na wysokość elementu badanego) na dwóch słupach pionowych z przesuwem sterowanym elektrycznie. Docisk górnej ściany poziomej na zasadzie mostka.

Ruchoma ściana boczna, pionowa montowana ręcznie z dociskiem do elementu badawczego na zasadzie mostka. Mostek dociskowy (wraz z wmontowanymi stałymi dociskami śrubowymi) powinien przemieszczać się przesuwnie na całej szerokości komory (tak, aby można było go ustawiać na daną szerokość elementu badawczego).

Wszystkie śruby dociskające element badawczy powinny być dokręcane mechanicznie (nie ręcznie) np. kluczem pneumatycznym.

Skrzynia badawcza powinna zapewniać możliwość mechanicznego montowania próbek w jej planie wymiarowym bez względu na wymiary próbki (elastyczność wymiarowa).

Skrzynia badawcza powinna być wyposażona w zestaw tryskaczy (zgodnych z normami podanymi 
w pkt. 1 oraz możliwość montażu ich na plecach skrzyni badawczej zgodnie z założeniami norm wyszczególnionych w pkt.1.

Ścianki komory powinny być wyposażone w trwałe uszczelnienie (uszczelki) zapewniające po montażu elementu badawczego uszczelnienie (bez strat powietrza) na powierzchni: Rama montażowa wyrobu – ścianki/sufit/podłoga komory.

Wymiary zewnętrzne skrzyni badawczej nie powinny przekraczać :

- wysokość H=5,0 m

- szerokość S= 6,0 m

- wymiar poprzeczny P= 2,0 m.

Komorę na miejsce docelowe w Laboratoriom należy przetransportować przez bramę wejściową 
o wymiarach światła przejścia SxH=2,5x2,85 m.

4. Procedura badania

4.1. Badanie przepuszczalności powietrza

Badanie przepuszczalności powietrza polega na pomiarze przepływu przy zmiennym ciśnieniu dodatnim (parcie) oraz ujemnym (ssanie). Aplikowane ciśnienia, przy których dokonywany jest pomiar przepływu powietrza wg PN-EN 1026:2016-04, PN-EN 1873+A1:2016-03, PN-EN 14963:2006, PN-EN 12427:2002, PN-EN 12153:2004.

Zakres możliwości pomiaru przepływu powietrza jakim powinno charakteryzować się urządzenie wynosi, co najmniej 0,5÷500 m2/h. Urządzenie powinno być wyposażone, w co najmniej dwa przepływomierze dokonujące pomiaru przepływu powietrza dla małych i dużych przepływów. Dokładność pomiaru urządzenia dokonującego pomiaru ilości przepływu powietrza z komory 
i do komory wraz z niepewnością wzorcowania urządzenia nie może być większa ±5% (wskazana przez Zamawiającego  ±3%) wartości zmierzonej dla przepływów powietrza większych niż 1 m3/h oraz dokładności ± 0,05 m3/h (wskazana przez Zamawiającego ±0,03 m3/h) dla przepływów powietrza równych mniejszym niż 1 m3/h. Urządzenie powinno umożliwić zarówno automatyczne jak i ręczne ustawienie parametrów badania odniesione do sekwencji badań.

4.2 Badanie wodoszczelności

Badanie wodoszczelności polega na natrysku zdefiniowaną ilością wody (zależną od wymiarów próbki i jej powierzchni) zewnętrznej strony próbki poprzez system dysz opisanych normą PN-EN 1027:2016-04. Natrysk wodą jest ciągły przy jednoczesnym przykładaniu przyrostów dodatniego ciśnienia powietrza wewnątrz komory w regularnych i nieregularnych odstępach czasu. Podczas badania rejestrowana jest wartość zadawanego próbnego ciśnienia powietrza, ilość natryskiwanej wody oraz przecieki przez próbkę (stwierdzane przez badacza wizualnie). Woda powinna być podawana ze zbiornika za pomocą własnej pompy w obiegu zamkniętym.

Urządzenie powinno być wyposażone w:

- pompę wodną o wydajności 50l/min,

- przyrząd do pomiaru ilości dostarczanej wody wewnętrzny, zintegrowany z komorą 
z dokładnością 10% przy ciśnieniu 2÷3 bar,

- przyrząd do pomiaru zadawanego ciśnienia próbnego z dokładnością do ±5% (wskazana przez Zamawiającego ±3%),

- przyrząd do pomiaru przepływów powietrza z dokładnością do ±5% (przez Zamawiającego  wskazana  ±3%);

- urządzenie do ustawienia dysz dozujących wodę w metodzie badania A i B wskazanej 
w normie PN-EN 1027:2016-04;

- rzędy dysz o wydajności: górny rząd 2,0 l/min ±0,2 l/min na dyszę, rząd dolny 1,0 l/min ±0,1 l/min na dyszę;

dysze powinny być umieszczone co 400 mm ± 10mm wzdłuż osi drążka zraszacza i ustawione tak, aby odległość pomiędzy zewnętrzną krawędzią obramowania a dyszą końcową była większa niż 50 mm 
i nie przekraczała 250 mm – szczegóły opisano w normie PN-EN 1027:2016-04.

4.3. Badanie odporności na obciążenie wiatrem

Badanie odporności na obciążenie wiatrem polega na stopniowym płynnym przykładaniu ciśnienia do powierzchni próbki w kierunku dodatnim (parcie) i ujemnym (ssanie). Urządzenie powinno mieć zdolność wytworzenia ciśnienia w zakresie ±4500 Pa oraz powinno być wyposażone w przyrząd do pomiaru ciśnienia z dokładnością ±5%* przyrząd do pomiaru zadawanego ciśnienia próbnego 
z dokładnością do ±5% (przez Zamawiającego wskazana  ±3%) przyrząd do pomiaru zadawanego ciśnienia próbnego z dokładnością do ±5% (przez Zamawiającego wskazana ±3%) wartości mierzonej. Program komputerowy zintegrowany z komorą badawczą powinien mieć możliwość automatycznego zadawania poziomów ciśnienia zgodnie z sekwencją badania opisaną w PN-EN 12211:2016-04 jak również sterowania ręcznego. W badaniu odporności na obciążenie wiatrem rejestrowane wartości to: 50 cykli zmiennego pulsacyjnego ciśnienia dodatniego i ujemnego przy zadanym ciśnieniu, pomiar przemieszczenia elementów konstrukcyjnych badanej próbki [mm], powtórny pomiar przepuszczalności powietrza, czy nie jest większy niż 20% maksymalnej przepuszczalności powietrza dla wcześniej uzyskanej klasy przepuszczalności powietrza. Urządzenie powinno być wyposażone w zestaw 6 czujników do pomiaru przemieszczeń z możliwością rozmieszczenia w płaszczyźnie całej komory. Zakres pomiarowy czujników przemieszczenia powinien być 0÷50mm, dokładność pomiaru 0,01mm.

Oprogramowanie powinno zapewnić wizualizację i rejestrację wyników pomiarów przemieszczeń dla każdego przetwornika w funkcji zadawanego ciśnienia oraz wygenerować raport w pliku tekstowym Word, Excel.

Uwaga: * dla świetlików wg normy PN-EN 1873+A1:2016-03 pomiar przepuszczalności powietrza jest realizowany dla zadawanych ciśnień od 4 Pa do 100Pa. Dokładność pomiaru urządzenia dokonującego pomiaru ciśnienia wraz z niepewnością wzorcowania urządzenia nie może być większa ±5% (przez Zamawiającego wskazana  ±3%). Jeżeli jest niemożliwie wywzorcowanie np. przy ciśnieniu 4Pa to prosimy o podanie wartości ciśnienia, od którego jest to już możliwe.

5. Oprogramowanie

Urządzenie powinno być wyposażone w komputer z oprogramowaniem przeznaczonym do sterowania stanowiskiem badawczym oraz rejestracji wyników badań.

Zakres funkcji oprogramowania:

- sterowanie stanowiskiem z wyświetlaniem informacji o awarii z podaniem miejsca i przyczyn lub generowanie numeru awarii z odniesieniem do instrukcji,

- wizualizacja ustawień i odczytów pomiarów parametrów badania, tj. przepływ [m3/h], ciśnienie [Pa], przemieszczenia [mm], ilość natryskiwanej wody na powierzchnię próbki [l/min],

- generowanie raportu z przeprowadzonych badań w formacie Word, Excel z możliwością edycji,

- możliwość zapisania sekwencji badań ujętych w normach badawczych z możliwością modyfikacji polegających na:

a/ zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem przepływów powietrza przez badany obiekt,

b/ zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem przemieszczeń rejestrowanych za pośrednictwem czujników przemieszczeń na badanym obiekcie,

c/ zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem ilości natryskiwanej wody na badany obiekt:

- możliwość dopisywania własnych sekwencji cyklu badań,

- wyprowadzone na pulpit parametry umożliwiające samodzielną kalibrację stanowiska w czasie wzorcowania,

Program komputerowy powinien być zainstalowany na dostarczonym komputerze i dodatkowo zapisany na nośniku wymiennym np. płyta DVD, tak aby była możliwość zainstalowania w przypadku awarii lub wymiany komputera.

6. Lokalizacja montażu komory

Laboratorium Elementów Budowlanych ITB

60-539 Poznań,

ul. św. Wawrzyńca 1/7

7. Wymagana dokumentacja

- karta gwarancyjna,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- świadectwa wzorcowania przepływomierzy, ciśnieniomierzy oraz przetworników przemieszczeń wystawione przez akredytowane laboratorium,

- licencja oprogramowania.

8. Warunki odbioru

- dostarczenie, instalacja i uruchomienie w ITB,

- dostarczenie wymaganej dokumentacji,

- szkolenie 4 pracowników ITB z obsługi dostarczonego stanowiska.

9. Warunki gwarancji i serwisu

- wymagana gwarancja – 24 miesiące,

- czas naprawy maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia awarii.

ZAŁĄCZNIK NR 7   Formularz „Doświadczenie”

TO-250-20TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | DOŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i uruchomienie stanowiska do badań przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i odporności na obciążenie wiatrem okien, drzwi, bram, ścian, pasm i świetlików” znak TO-250-20TA/20, oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 
3 lat następujące podobne zamówienia:

| Lp. | Opis zamówienia | Data realizacji od… do… [dd,mm,rrrr] | Wartość netto zamówienia w PLN | Nazwa i adres zamawiającego (odbiorcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw zgodnie z pkt. 7.3.1 SIWZ.

................................., dnia ................ 2020 roku		    ...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa w oryginale odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

*niepotrzebne skreślić

# Text boxes

TO-250-28IT/19

Nr postępowania