druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-14TA/14/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 5664126  faks 22 56 64 164

- Przedmiot zamówienia:

Sonda CPTU z wyposażeniem - zestaw do sondowań statycznych wyposażony w system rejestrujący z transmisją kablową, standardowy stożek pomiarowy (CPTU), kompatybilny z posiadanym przez ITB adapterem sejsmicznym SCPT, dla określania parametrów podłoża in situ.

Wnioskowana aparatura pomiarowo-badawcza służy do pomiarów parametrów penetracji statycznej podłoża poprzez trójkanałową sondę statyczną CPTU Nova, wyposażoną w zespół pomiarowo-rejestrujący z transmisją kablową danych (on-line), rejestratorem głębokości, okablowaniem i interfejsem rejestrującym oraz oprogramowaniem systemowym do rejestracji i interpretacji danych. Urządzenie powinno zawierać zestaw podstawowych części zamiennych oraz żerdź z reduktorem tarcia.

Skład zestawu:

- zestaw podstawowy CPTU Nova współpracujący z adapterem SCPT, kablem i interfejsem SCPT:

- w zestawie: stożek CPTU (zakres: qc=100 MPa, fs=1MPa, u2=2MPa) z inklinometrem (0-40o), interfejs CPT, rejestrator głębokości i okablowanie;

- żerdź cross-over 300 mm z reduktorem tarcia;

- zestaw podstawowych części zamiennych - filtry odpowietrzone (kpl. 12 szt.) do pomiaru u2, tuleja cierna, tip i zestaw uszczelek.

- zestaw dodatkowy do zestawu CPTU Nova:

- adapter stożek-kabel umożliwiający wykonywanie testu CPTU bez podłączania adaptera sejsmicznego;

- oprogramowanie: Program CPT-pro w wersji Extended. Moduł Interpretation z Edytorem do tworzenia własnych formuł interpretacyjnych. Kompatybilny z programem SEISMIC-pro.

Wymagania dodatkowe:

- System musi być kompatybilny z posiadanymi penetrometrami (zaciski dla żerdzi o śr. do 36mm), oraz adapterem sejsmicznym. Końcówka powinna być dostosowana do połączenia z przelotowymi żerdziami fi=36mm z gwintem stożkowym (wg posiadanego wzoru).

- Zakres pomiarowy, wymagana dokładność i rozdzielczość zgodnie z kryteriami dla sond statycznych I kategorii wg Instrukcji Komitetu TC-16 ISSMGE.

- Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim oraz świadectwo wzorcowania lub kalibracji dla czujników pomiarowych.

- Uruchomienie aparatury i przeszkolenie 3 osób w miejscu dostawy.

- Gwarancja – co najmniej 1rok i naprawy pogwarancyjne.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Warszawa ul. Ksawerów 21 Zakład Geotechniki i Fundamentowania,

- Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie: cena

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia 21/05/2014r.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Krystyna Krzyżanowska

tel.:  22 5664324, kom:603 5660 143

faks:  22 5664164

e-mail k.krzyzanowska@itb.pl