 druk nr 18
Znak sprawy: DO-250-26TA/14/KO
OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT
(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)
1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 5664126  faks 22 56 64 164
2. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i uruchomienie 3 stolików obrotowych z uchwytem mikrofonowym w Zakładzie Akustyki ITB Warszawa ul. Ksawerów 21

Stoliki obrotowe z uchwytem mikrofonowym powinny spełnić przedstawione poniżej warunki :

1. Powinny umożliwić wykonanie pomiarów przynajmniej zgodnie z normy : EN ISO 10140, 
ISO 140 , EN ISO 354 oraz EN ISO 3740 .

2. Zapewnić możliwość montażu mikrofonu pomiarowego w sposób spełniający wymagania norm wymienionych w p.1 (dedykowane ramię obrotowe z możliwością regulacji długości w zakresie przynajmniej 0,8-2,0m, wraz z niezbędnymi akcesoriami do elastycznego montażu mikrofonu pomiarowego ½ cala, montażu i zapewnienia wyważenia ramienia ).

3. Realizować pełen obrót ramienia mikrofonowego (±1800 lub ciągły obrót 3600 )

4. Umożliwić przełączenie prędkości obrotowej poprzez ustawienie czasu pełnego obrotu między przynajmniej następującymi wartościami : 30s lub 32s , 60s lub 64s.

5. Zapewnić możliwość zdalnej kontroli trybu pracy stolika ( przynajmniej funkcji start , stop , obrót o zadany kąt z dokładnością ustalenia kąta nie gorszą niż 0,10 )

6. Możliwość pracy w innych płaszczyznach niż horyzontalna.
7. Zapewnić możliwość odczytu stanu pracy stolika ( przynajmniej sygnalizacja następujących stanów : obrót , stop , pozycja wyjściowa , błąd stolika )

8. Preferowany interfejs odczytu oraz kontroli pracy stolika: połączenie sieciowe TCP/IP Ethernet. Dopuszcza się realizację poprzez zastosowanie konwertera np. portu RS-232 na TCP/IP. W takim przypadku do każdego stolika powinien zostać dostarczony osobny konwerter posiadający możliwość zasilania PoE, oraz możliwość automatycznego przydzielenia adresu IP poprzez serwer DHCP. Konweter powinien mieć metalową obudowę. Przykładowe rozwiązania: Moxa NPort. W przypadku realizacji kontroli stolika poprzez protokół RS-232 wraz ze stolikiem powinien zostać dodatkowo dostarczony dedykowany przewód połączeniowy.
9. Wraz ze stolikiem dostarczone powinno być oprogramowanie sterujące Producenta oraz pełen wykaz instrukcji służących do sterowania i kontroli stolika . Zastosowany protokół powinien umożliwić implementację sterowania i kontroli w oprogramowaniu pracującym w systemie Windows .

10. Poziom dźwięku hałasu generowanego przez pracujący stolik nie powinien przekraczać wartości 23 dB (A) przy prędkości obrotowej ≤30 s/obr.

11. Zasilanie : sieciowe 230V/50Hz.

12. Każdy stolik powinien zostać wyposażony w dedykowany statyw Producenta .

13. Wraz z każdym stolikiem powinno zostać dostarczone świadectwo wzorcowania :

a. Ustawienia zadanego kąta (przynajmniej dla kątów 30, 60, 90, 120, 150 i 180 stopni)
b. Wykonania pełnego obrotu w zadanym czasie (minimum dla czasów 30s lub 32s oraz 60s lub 64s.)

14. Obowiązki po stronie Zamawiającego:
- 
przygotowanie do zastosowania 3 stolików obrotowych z uchwytem mikrofonowym  w komorach badawczych LA,

15. Obowiązki po stornie Dostawcy:
- uruchomienie 3 stolików obrotowych  z uchwytem mikrofonowym na obiekcie Zamawiającego,

 - jednorazowe przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi stolików obrotowych z uchwytem mikrofonowym,


- dostarczenie dokumentacji technicznej dotyczącej obsługi układu sterujących.
16. Protokół odbioru uprawniający do wystawienia faktury, a następnie jej zapłaty zostanie podpisany przez Zamawiającego, jeżeli zostaną spełnione wymagania ze strony Dostawcy.

16. Powołane normy mogą zostać udostępnione do zapoznania się z ich treścią i wymaganiami w laboratorium Zakładu NA bez możliwości ich kopiowania, skanowania i wypożyczania (jedynie w formie zapoznania). 

17. Gwarancja: min.24 miesięcy od daty wystawienia faktury.

18. Warunki płatności: 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przelewem na konto Dostawcy.

19. Czas reakcji serwisu na informację o usterce oraz określenie sposobu jej usunięcia wynosi 2 dni robocze.

20. Naprawa gwarancyjna realizowana jest w terminie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy / otrzymania zlecenia naprawy. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy do naprawy wymagane jest sprowadzenie części zamiennych od producenta lub przesłanie sprzętu do specjalistycznego serwisu do producenta. 

3. Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Warszawa Zakład Akustyki ul. Ksawerów 21 bud. F
4. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni
5. Warunki udziału w konkursie ofert:
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale
6. Ocena oferty:
Kryterium oceny ofert będzie: cena
7. Zastrzeżenie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
8. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia  31.07.2014r.
9. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: :  Krystyna Krzyżanowska tel  22 5664324 
