druk nr 18
Znak sprawy: DO-250-14TA/15/KO
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)
1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 5664126  faks 22 56 64 164
2. Przedmiot zamówienia: Dostawa komory solnej
2.1 Wymagania:

- Przeznaczenie do badań zgodnie z metodą NSS wg PN-EN 9227:2012

- Wymiary przestrzeni roboczej: Długość min. 1850 mm, Szerokość min. 600 mm, Wysokość min 500 mm

- Zewnętrzna obudowa wykonana z materiału odpornego na działanie obojętnej mgły solnej i uszkodzenia mechaniczne.

- Komora badawcza wykonana z tworzywa sztucznego nieporowatego odpornego na działanie obojętnej mgły solnej 

- Sterowanie przy pomocy sterownika mikroprocesorowego z ekranem LCD, menu sterownika w języku polskim

- Odczyt wartości nastawionych i aktualnych dla parametrów badania w formie liczbowej i graficznej

- Zapis danych z badania w pamięci wewnętrznej sterownika z możliwością eksportu danych do pliku .xls lub .csv

- Interfejs USB 2.0 do transmisji danych ze sterownika do pamięci zewnętrznej

- Zbiornik solanki o pojemności min. 120 l

- Zbiornik wyposażony w mieszalnik solanki

- Nawilżacz ze zbiornikiem na wodę demineralizowaną

- Temperatura pracy komory roboczej od temperatury pokojowej do +50(C

- Temperatura wody w nawilżaczu od temperatury pokojowej do +70(C

- Instalacja do demineralizowania wody o wydajności min. 50 l/h – w wyniku demineralizacji woda musi spełniać wymagania wg pkt 3.2 PN-EN 9227:2012 (konduktywność nie większa niż 20(S/cm)

- System czyszczenia komory po badaniu w obojętnej mgle solnej usuwający ślady rudej rdzy w powierzchni komory roboczej


- Zasilanie: jednofazowe 230V/50Hz

2.2 Wyposażenie komory badawczej:

- Zestaw do zbierania opadu mgły solnej składający się minimum z 4 naczyń wyposażonych w lejki o średnicy 100 mm i zbiorniki o pojemności min.100 ml

- Zestaw rurek/prętów wykonanych z tworzywa sztucznego umieszczanych w komorze badawczej w poprzek (szerokość komory) o nośności min. 10 kg każda rozmieszczone na całej długości komory badawczej w odstępach max. 150 mm.

- Kratki o wymiarach zewnętrznych min. 500(500 mm z oczkami umożliwiającymi przepływ mgły solnej do umieszczania próbek badawczych o wymiarach 30(30 mm – 3 szt.

- Stojak z tworzywa sztucznego z nacięciami pod próbki wykonane z blachy o wymiarach 150(70 mm – min. 20 nacięć pod kątem 20((5( w stosunku do pionu – 2 szt.

2.3 Warunki odbioru:


- Szkolenie z obsługi urządzenia dla minimum 3 osób


- Badanie korozyjności komory przeprowadzone przez producenta przy użyciu płytek stalowych CR4 zgodnie z normą ISO 9227. Producent po badaniu dostarczy protokół zawierający takie informacje jak czas badania, temperatura badania, waga płytek przed i po badaniu, zdjęcia płytek przed i po badaniu, informacja o ustawieniu dyszy, przy której została wykonana kalibracja oraz oświadczenie, że na podstawie przeprowadzonego badania komora spełnia wymogi normy ISO 9227. 
- Wzorcowanie termometru sterującego pracą komory w GUM lub w laboratorium akredytowanym przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA [11] i/lub ILAC MRA.

2.4 Podstawą odbioru wyposażenia będzie potwierdzenie deklarowanych przez dostawcę/producenta parametrów metrologicznych:

- Błędów wskazań termometru sterującego pracą komory w świadectwie wzorcowania (akredytowanym w pełnym zakresie) pozwalających na potwierdzenie zgodności z wymaganiami PN-EN 9227:2012 (tj. 35 ° C ± 2 °C), realizacja przez Laboratorium Wzorcujące ITB.

 
- Ubytku masy próbek odniesienia 70 ± 20 g/m 2 (dla każdej z próbek, przy kalibracji komory na miejscu użytkowania zgodnie z procedurą opisaną w pkt 5.2 PN-EN 9227:2012 - kalibracja na 8 próbkach rozmieszczonych parami równomiernie na całej długości komory badawczej) wykonana przez Laboratorium LOW.

- Rozkładu temperatury uzyskiwanej podczas badania w komorze badawczej w minimum 8 punktach rozmieszczonych równomiernie na całej długości komory badawczej, w miejscu umiejscawiania próbek, przez minimum 24 h, pozwalającego na potwierdzenie zgodności z wymaganiami PN-EN 9227:2012 (tj. utrzymania temperatury w zakresie 35 ° C ± 2 ° C) - na podstawie świadectwa wzorcowania wewnętrznego przeprowadzonego przez Laboratorium Wzorcujące ITB.

- Konduktywności wody demineralizowanej uzyskiwanej z instalacji, w którą wyposażona jest komora, pozwalającej na potwierdzenie zgodności z wymaganiami PN-EN 9227:2012 (tj. max 20μS/cm) na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez Laboratorium Wzorcujące ITB.
2.5 Instrukcja obsługi w języku polskim.
3. Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Poznań ul. Taczaka 12.
4. Termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni
5. Warunki udziału w konkursie ofert:
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.
6. Ocena oferty:
Kryterium oceny ofert będzie: cena
7. Zastrzeżenie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
8. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem: k.krzyzanowska@itb.pl, w terminie do dnia 07/08/2015r (cały dzień).
9. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Krystyna Krzyżanowska tel. 22 56 64 324, 603 560 143.
