druk nr 18

Znak sprawy: TO-250-13TA/17/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 56 64 324  faks 22 56 64 164

- Przedmiot zamówienia:

1) Dostawa i uruchomienie komory do badania mrozoodporności pokryć dachowych z dachówek ceramicznych, cementowych, izolacji podpłytkowych, hydroizolacyjnych powłok polimerowych, polimerowo-cementowych, cementowych wg następujących metod badawczych:

- EN 14891:2017

- EN 14891:2012

- EN 491:2011 (E)

- EN 539-2:2013 (E)

- ZUAT-15/IV.13/2002

2) Gabaryty i konstrukcja komory

- Komora badawcza o wymiarach 400 mm (gł.) x 820 mm (szer.) x 670 mm (wys.)

- Wymiary komory 1200 mm (gł.) x 1500 (szer.) x 1400 (wys.)

- Komora wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest ze stali nierdzewnej

- Rama konstrukcyjna i zbiornik buforowy w całości ze stali nierdzewnej

- Izolację termiczną przestrzeni badawczej maja zapewniać płyty z rdzeniem poliuretanowym pokrytym obustronnie blachą nierdzewną

- Konstrukcja części izolowanej termicznie pozbawiona mostków cieplnych

- Przylgnia pod uszczelką grzana w celu uniknięcia przymarzania uszczelki

- Ażurowe ruszty na próbki zgodne z normami badawczymi zapewniające rozkład powietrza w komorze badawczej

3) Zakresy i dokładność pomiaru:

- Zakres temperatur badawczych od -25 °C do +30°C

- Stabilność temperatury +/-1.5 °C

4) Inne ważne cechy i  wymagania:

- Automatyczne prowadzenie cykli badawczych wg wymogów konkretnych norm lub procedur

- Możliwość ustawiania ilości cykli, rejestracja ilości wykonanych cykli badawczych (z pamięcią w momencie zaniku zasilnia)

- Rejestracja zmian temperatury w czasie (zapis elektroniczny z możliwością wykonania wykresu)

- Ciągła cyrkulacja powietrza w cyklach powietrznych zapewnia maksymalną jednorodność rozkładu temperatur

- Woda pracuje w obiegu zamkniętym

- W fazie mrożenia woda w zbiorniku buforowym jest zabezpieczona przed zamarzaniem

- Zbiornik buforowy wyposażony jest w stabilizację temperatury wody (grzanie i chłodzenie)

- Kontrola ilości wody w zbiorniku buforowym przez czujniki poziomu wody, automatyczne uzupełnienie wody z sieci

- Zbiornik buforowy wyposażony jest w układ mieszający zapewniający jednorodność rozkładu temperatury w zbiorniku, aktualna temperatura kontrolowana jest przez czujkę temperaturową (użytkownik ma możliwość bieżącej i historycznej weryfikacji tego parametru)

- Woda ze zbiornika buforowego ma być w sposób automatyczny wlewana do przestrzeni badawczej i dzięki specjalnemu układowi hydraulicznemu jest ciągle mieszana w celu utrzymania jednorodnego rozkładu temperatur w całej przestrzeni

- Konstrukcja zbiornika na wodę zapewnia łatwy dostęp do czyszczenia

- Wysokość słupa wody jest w prosty i wygodny sposób zadawana z poziomu sterownika bez konieczności mechanicznej ingerencji w urządzenie

- System automatycznego zamykania i otwierania pokrywy komory

- Możliwość zaprogramowania cykli badawczych o innych parametrach niż wynikające z podanych norm i procedur badawczych

- Zasilanie 400V, 50 Hz

5) Wymagane funkcje sterowania i oprogramowania :

Przebieg cykli badawczych kontroluje mikroprocesorowy swobodnie programowalny sterownik typu PLC wraz z oprogramowaniem wizualizującym. System wizualizacji poprzez panel operatorski (kolorowy ekran dotykowy) podaje informacje o procesie na ekranie. Wizualizacja stanu procesu technologicznego na ekranie ma zawierać między innymi:

- schemat technologiczny komory i jej podzespołów

- stany napędów

- wartości pomiarów i parametrów technologicznych

- stan procesu

- stany alarmowe

Oprogramowanie ma gwarantować laborantowi prostą i wygodną obsługę maszyny badawczej poprzez intuicyjne zmiany parametrów badawczych takich jak: temperatura, czas, ilość cykli badawczych. W trakcie realizacji procesu badawczego mają być rejestrowane dane wynikowe. Program ma zapewnić możliwość dalszej obróbki danych w formie tabelarycznej lub graficznej (przenoszenie danych za pomocą pendrive’a w formacie excela).

6) Obowiązki po stronie Wykonawcy:

- uruchomienie stanowiska w laboratorium Zamawiającego, jednorazowe przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia,

- dostarczenie dokumentacji technicznej w języku polskim dotyczącej obsługi układu pomiarowego,

- dostarczenie aktualnego świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium dla czujników temperatury,

- udział Wykonawcy przy kalibracji urządzenia wykonanego przez Laboratorium Wzorcujące Zamawiającego

7) Gwarancja: min. 24 miesięcy od daty dostawy i uruchomienia urządzenia

8) Czas dostawy: max. 16 tygodni od daty złożenia zamówienia / podpisania umowy.

9) Czas reakcji serwisu  na informację o usterce oraz określenie sposobu jej usunięcia wynosi 2 dni robocze.

10)  Naprawa gwarancyjna realizowana będzie  w terminie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia urządzenia do naprawy / otrzymania zlecenia naprawy. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy do naprawy wymagane jest sprowadzenie części zamiennych od producenta lub przesłanie urządzenia do specjalistycznego serwisu  producenta.

3. Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Warszawa ul. Ksawerów 21 Zakład NZM

4. Termin realizacji zamówienia: 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

6. Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie cena (100%)

7. Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

8. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 297 lub e-mailem na adres z.kowalczyk@itb.pl w terminie do dnia 21.07.2017r do godz. 15.00.

9. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Zbigniew Kowalczyk

tel. 661 403 311

faks 22 56 64 164.

e-mail: z. kowalczyk@itb.pl