druk nr 18

Znak sprawy: TO-250-22TA /17/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 825 04 71,  fax: 22 825 52 86

- Przedmiot zamówienia: „Stanowisko do badania szczelności i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych.”

2.1  Ogólny opis stanowiska – zasada działania.

Stanowisko składa się z kilku podstawowych zespołów:

- wentylator wytwarzający nad lub podciśnienie

- miernik przepływu powietrza

- zestaw przetworników przemieszczeń

- układ automatycznego sterowania

- komputer z oprogramowaniem

Urządzenie przeznaczone jest do badania szczelności i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych. Prowadzone badania oparte są o następujące normy:

- PN-EN 12237:2005 „Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym"

- PN-EN 1507:2007 „Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności"

Badany odcinek przewodu o powierzchni określonej w powyższych normach jest zaślepiony w  dwóch końcach przy czym jeden z nich przyłączony jest do stanowiska badawczego wytwarzającego nad lub podciśnienie,  króćcem 100mm. Strumień objętości powietrza przepływający przez nieszczelności mierzony jest przez układ pomiarowy stanowiska, a końcowy wynik badania wskaźnik nieszczelności przewodów stanowi stosunek zmierzonego strumienia do powierzchni bocznej przewodu.

W miejscach wskazanych w normie umieszczone są przetworniki przemieszczeń mierzące w odpowiedni sposób odkształcenia przewodów.

Badanie szczelności

Sterowanie procesami badawczymi odbywa się za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego:

- wpisywanie na monitorze następujących wartości wejściowych:

powierzchni bocznej badanej próbki przewodów, wymagane ciśnienie próbne w danej klasie,

- wartości wyjściowe na monitorze:

strumień objętości powietrza przepływającego przez nieszczelności [m3/s], wskaźnik nieszczelności przewodów (fmax) [m3/(sm2)], uzyskana klasa szczelności przewodów (A, B, C, D),

Badanie wytrzymałości

Sterowanie procesami badawczymi odbywa się za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego:

- wpisywanie na monitorze następujących wartości wejściowych:

lp – całkowita długość badanej próbki [m], ciśnienie próbne [Pa],

- wpisywanie na monitorze następujących wartości wyjściowych:

odkształcenia tj. ugięcie przewodu [mm], ugięcie połączenia [mm], wybrzuszenie [mm] i wklęśnięcie [mm], komunikat dotyczący spełnienia lub nie wartości dopuszczalnych.

- generowanie raportu z przeprowadzonych badań - format Word, Excel z możliwością edycji,

- zapisywanie (automatyczne archiwizowanie) prowadzonych sekwencji badań w dostępnych plikach z nadanym przez laboratorium nr procesu.

Badanie emisji cząstek

Sterowanie procesami badawczymi odbywa się za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego:

- wpisywanie na monitorze następujących wartości wejściowych:

powierzchnia przekroju poprzecznego badanej próbki [m2]

2.2   Procedura badania

Badanie szczelności zgodnie z norma PN-EN 1507, PN-EN 12237

Metoda badania polega na wytworzeniu w badanym odcinku przewodów nadciśnienia lub podciśnienia oraz pomiar strumienia objętości powietrza przepływającego przez nieszczelności w tych warunkach. Ciśnienie próbne powinno być zgodne z wartościami podanymi w tablicy 1.

Wartość strumienia objętości powietrza przepływającego przez nieszczelności, odniesiona do powierzchni badanego odcinka przewodu, stanowiąca wskaźnik nieszczelności przewodów, jest następnie porównywana z wartościami granicznymi (fmax) odpowiadającymi danej klasie szczelności przewodów wg tablic 1 i 2.

Tablica 1 – Klasyfikacja sieci przewodów o przekroju prostokątnym

| Klasa szczelności przewodów | Wartość graniczna wskaźnika nieszczelności (fmax) m3·s-1·m-2 | Wartości graniczne ciśnienia statycznego (ps) Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podciśnienie we wszystkich klasach ciśnienia | Nadciśnienie w danej klasie ciśnienia |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| A | 0,027 · ptest0,65 · 10-3 | 200 | 400 |  |  |
| B | 0,009 · ptest0,65 · 10-3 | 500 | 400 | 1 000 | 2 000 |
| C | 0,003 · ptest0,65 · 10-3 | 750 | 400 | 1 000 | 2 000 |
| D | 0,001 · ptest0,65 · 10-3 | 750 | 400 | 1 000 | 2 000 |

Tablica 2 – Klasyfikacja sieci przewodów o przekroju kołowym

| Klasa szczelności przewodów | Wartości graniczne ciśnienia statycznego (ps) Pa |  | Wartość graniczna wskaźnika nieszczelności (fmax) m3s-1m-2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nadciśnienie | Podciśnienie |  |
| A | 500 | 500 | 0,027 · pt0,65 · 10-3 |
| B | 1000 | 750 | 0,009 · pt0,65 · 10-3 |
| C | 2000 | 750 | 0,003 · pt0,65 · 10-3 |
| D | 2000 | 750 | 0,001 · pt0,65 · 10-3 |

Badanie wytrzymałości (ugięcia, wybrzuszenia i wklęśnięcia) zgodnie z norma PN-EN 1507

Badany odcinek przewodów, umieszczony jest na podporach rozmieszczonych zgodnie z normą i poddawany działaniu podciśnienia lub nadciśnienia, nie niższego od górnej wartości granicznej (ujemnej) zgodnie z tablicą 1. Ciśnienie próbne należy utrzymywać z tolerancją  5 % założonej wartości przez co najmniej 5 min.

Odkształcenia kanałów wentylacyjnych mierzone są przetwornikami przemieszczeń zintegrowanymi z urządzeniem badawczo-pomiarowym, a wyniki są rejestrowane i wyświetlane na monitorze komputera.

Program komputerowy umożliwia automatyczne zadawanie poziomów ciśnienia zgodnie z sekwencją badań opisanych w normach jak również sterowania ręcznego.

Podstawa pod badane kanały i statywy przetworników przemieszczeń nie są objęte zamówieniem.

2.3  Wymagane parametry.

- Wymagany zakres nadciśnienia powietrza w badanej próbce: od 100  do  +3000 Pa

- Wymagany zakres podciśnienia powietrza w badanej próbce: od  -750 Pa  do  -100 Pa

- Zakres pomiaru przepływu powietrza : 0,5-300 m³/h (0,13-0,86 l/s)

- Niepewność pomiaru przepływu powietrza  maksymalna 2,5 % odczytu lub 0,000 012 m3·s-1, przyjmując większą z tych wartości.

- Niepewność pomiaru różnicy ciśnień  2,5 % odczytu lub 3,0 Pa, przyjmując większą z tych wartości. Niepewność pomiaru ciśnienia barometrycznego - 200 Pa.

- Niepewność pomiaru temperatury – 0,5 K

- Przetworniki przemieszczeń– 8 szt.

- Zakres pomiarowy przetworników przemieszczeń: 0-75 mm

- Niepewność pomiarów odkształceń: 0,1mm

- Zasilanie 3x400V 50Hz

2.4  Budowa stanowiska

Wyjście przewodu zasilającego zakończonego króćcem o średnicy 100 mm do podłączenia przewodu giętkiego, powinno być umieszczone na wysokości 1m. Przewód giętki o wytrzymałości na ciśnienia odpowiadające zadanym ciśnieniom próbnym powinien być łączony z badaną próbką za pomocą obejmy.

Rama stanowiska powinna być umieszczona na kołach umożliwiających przemieszczanie w pomieszczeniu laboratoryjnym.

Obudowa stanowiska powinna być estetyczna z gładkim blatem kuchennym.

Zamawiający wymaga zastosowania fabrycznie nowych podzespołów.

2.5 Sterowanie

Stanowisko powinno być wyposażone w komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym i pakietem biurowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym wpisywanie na monitorze wartości wejściowych oraz wyjściowych podanych w pkt. 1, generowanie raportu z przeprowadzonych badań - format Word, Excel z możliwością edycji, zapisywanie (automatyczne archiwizowanie) prowadzonych sekwencji badań w dostępnych plikach z nadanym przez laboratorium nr procesu.

Stanowisko powinno być sterowane ze sterowników PLC na przykład MITSUBISHI, SIEMENS lub równoważnych z sygnalizacją stanów WE/WY oraz z zainstalowanym monitorem.

Na podzespołach wykonawczych (siłowniki, przepustnice, zawory) powinny być zainstalowane czujniki z kontrolką sygnalizującą stan położenia. Oprogramowanie stanowiska powinno zawierać informacje o awariach w postaci komunikatów wyświetlanych na monitorze.

Zakres funkcji oprogramowania:

- sterowanie stanowiskiem z wyświetlaniem informacji o awarii z podaniem miejsca i przyczyn lub generowanie numeru awarii z odniesieniem do instrukcji.

- wizualizacja ustawień i odczytów pomiarów parametrów badania,

- generowanie raportów z przeprowadzonych badań z możliwością eksportowania i edycji w programach z pakietu biurowego (Word, Excel, Office 2010 lub równoważny)

- automatyczne rysowanie wykresów w zakresie ustalania klasy szczelności powietrza zgodnie z normą klasyfikacyjną,

- możliwość zapisania 10 sekwencji badań ujętych w normach badawczych z możliwością modyfikacji polegających na:

a/ zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem przepływów powietrza przez badany obiekt,

b/ zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem ugięć rejestrowanych za pomocą przetworników przemieszczeń na badanym obiekcie

- możliwość dopisywania własnych sekwencji cyklu badań

- wyprowadzone na pulpit parametry umożliwiające samodzielną kalibracje stanowiska w czasie wzorcowania

Program sterujący stanowiskiem powinien być zainstalowany na dostarczonych komputerze typu laptop oraz dodatkowo powinien być zapisany na nośniku wymiennym np. płytka DVD tak, aby była możliwość zainstalowania w przypadku awarii lub wymiany komputera.

Całe oprogramowanie stanowisk, zarówno komputerowe jak i na sterownikach, nie może być zabezpieczone kluczem. Zamawiający wymaga pełnego dostępu do programów.

2.6  Programy – sekwencje badań

Oprogramowanie komputerowe powinno zawierać 10 stałych sekwencje badań ujętych w normach badawczych oraz możliwość stworzenia i zapisania 20 sekwencji ręcznie (wraz z klasyfikacją) polegających na:

- zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem i podaniem wskaźnika nieszczelności przewodów oraz określeniem klasy szczelności.

- zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem odkształceń badanych obiektów za pomocą przetworników przemieszczeń.

Sekwencje będą ustalone wg norm badawczych PN-EN 1507,

Sekwencje badań określone szczegółowo w trybie roboczym, powinny następować po sobie automatycznie jak również powinna być możliwość ręcznego zadawania parametrów badania dla każdej grupy wyrobów i każdego poziomu zadawanych wartości.

2.7  Lista sekwencji

Program 1: „Badanie szczelności” przewodów prostokątnych

zawiera dwa cykle badań na nadciśnieniu i podciśnieniu zgodnie z normą PN-EN 1507:

W zależności od klasy szczelności przewodów będzie od 1 do 5 sekwencji automatycznych, w kolejności od najmniejszej do największej wartości podciśnienia lub nadciśnienia

Klasa A – 	nadciśnienie 100, 200, 300, 350, 400 Pa

podciśnienie 100,125, 150,175, 200 Pa

Klasa B – 	nadciśnienie 400, 750, 1000, 1500, 2000 Pa

podciśnienie 100, 200, 300,400, 500 Pa

Klasa C – 	nadciśnienie 400, 750, 1000, 1500, 2000 Pa

podciśnienie 400, 500, 600, 700, 750 Pa

Klasa D – 	nadciśnienie 400, 750, 1000, 1500, 2000 Pa

podciśnienie 400, 500, 600, 700, 750 Pa

Czas utrzymywania ciśnienia próbnego w każdym punkcie pomiarowym  1 min.

Po każdej sekwencji badania konieczne jest potwierdzenie poprzez przycisk ENTER. (zatwierdzenie etapu i przejście na wyższy poziom).

Program 2: „Badanie szczelności” przewodów okrągłych

zawiera dwa cykle badań na nadciśnieniu i podciśnieniu zgodnie z normą PN-EN 12237

W zależności od klasy szczelności przewodów będzie od 1 do 5 sekwencji automatycznych, w kolejności od najmniejszej do największej wartości podciśnienia lub nadciśnienia

Klasa A – 	nadciśnienie 100, 200, 300, 400, 500 Pa

podciśnienie 100,200, 300,400, 500 Pa

Klasa B – 	nadciśnienie  400, 500, 750, 850, 1000 Pa

podciśnienie 400, 500, 600, 700, 750 Pa

Klasa C – 	nadciśnienie 400, 750, 1000, 1500, 2000 Pa

podciśnienie 400, 500, 600, 700, 750 Pa

Klasa D – 	nadciśnienie 400, 750, 1000, 1500, 2000 Pa

podciśnienie 400, 500, 600, 700, 750 Pa

Czas utrzymywania ciśnienia próbnego w każdym punkcie pomiarowym 1 min.

Po każdej sekwencji badania konieczne jest potwierdzenie poprzez przycisk ENTER. (zatwierdzenie etapu i przejście na wyższy poziom).

Program 3: „Badanie wytrzymałości ”

zawiera dwa cykle badań na nadciśnieniu i podciśnieniu zgodnie z normą PN-EN 1507

W zależności od klasy szczelności przewodów będzie to jedna wartość nadciśnienia lub podciśnienia stanowiąca maksymalna wartość wg. tablicy 1 w punkcie 2. Czas utrzymywania ciśnienia próbnego w każdym punkcie pomiarowym 1 min.

Po każdej sekwencji badania konieczne jest potwierdzenie poprzez przycisk ENTER. (zatwierdzenie etapu i przejście na wyższy poziom).

Program 4: ”Badanie emisji cząstek”

Zawiera jeden cykl badania zgodny z normą PN-EN 13403 podczas którego po wprowadzeniu wymiaru przekroju poprzecznego próbki następuje dopasowanie strumienia objętości powietrza tak, aby prędkość przepływu w przewodzie wynosiła 12 m/s

Program 5: ”Badanie szczelności” ręczny w zakresie ciśnienia maksymalnego podanego w programach 1 i 2.

Program 6: „Badanie wytrzymałości” ręczny w zakresie ciśnienia maksymalnego podanego w programach 1 i 2.

2.8  Parametry procesu wyświetlane na monitorze.

- data zapisu;

- godzina;

- temperatura otoczenia;

- temperatura w przewodzie badawczym;

- ciśnienie barometryczne;

- nr próbki;

- powierzchnia boczna próbki;

- numer i nazwa programu badań;

Wyniki pomiarowe:

- strumień objętości powietrza przepływającego przez nieszczelności,

- wskaźnik nieszczelności przewodów;

- uzyskana klasa szczelności;

- ugięcie przewodu, ugięcie połączenia wklęśnięcie i/lub wybrzuszenie przewodu (czujniki od L1 do L8)

- wykres zależności wskaźnika nieszczelności od ciśnienia próbnego w układzie logarytmicznym naniesiony na linie obrazujące klasy szczelności przewodów

2.9  Zakres dostawy

- Wykonanie i dostawa stanowiska zgodnie z opisem

- Dostawa przetworników przemieszczeń – 8 szt; przetworniki powinny działać w zestawie ze stanowiskiem oraz mieć możliwość działania niezależnie;

- Dostawa 64 bitowego laptopa z oprogramowaniem biurowym umożliwiającym pełne korzystanie z dotychczasowych raportów zapisanych w pakiecie Office 2010 (Word, Excel) na komputerze z systemem operacyjnym kompatybilnym z dostarczonym/zainstalowanym oprogramowaniem i dostarczonymi urządzeniami.

- Przeszkolenie pracowników ITB (3 osoby) w zakresie obsługi urządzeń oraz kalibracji przepływomierzy, mierników temperatury, ciśnienia oraz przetworników przemieszczeń.

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji zgodnie z pkt. 2.11,

- Dostarczenie kopi programów sterujących stanowiskami na nośnikach wymiennych np. płytka DVD umożliwiających zainstalowanie w przypadku awarii lub wymiany komputera. Oprogramowanie zainstalowane na komputerze sterujące stanowiskiem i generowaniem raportów.

- Oprogramowanie zapewniające adjustację (wprowadzanie poprawek dla wszystkich mierzonych parametrów).

- Oprogramowanie umożliwiające zerowania wszystkich mierzonych parametrów (przepływy, ciśnienia, przemieszczenia) z pulpitu sterowniczego (RESET).

2.10  Wymagane wzorcowania.

Wzorcowanie:

- ciśnienia w punktach pomiaru ciśnienia odpowiadającym wartościom podanym w pkt. 2.7

- przepływu powietrza: 0,5-300 m³/h w punktach przepływu minimalnego i maksymalnego oraz w dodatkowych 10 punktach w całym zakresie,

- przetworników przemieszczeń 0÷75 mm w punktach krańcowych + 10 dodatkowych pośrednich punktów pomiarowych

- temperatury otoczenia, temperatury w przewodzie badawczym oraz ciśnienia barometrycznego

Ww. parametry wzorcowań powinny być potwierdzone w GUM lub w laboratorium akredytowanym przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA [11] i/lub ILAC MRA.

Podstawą odbioru wyposażenia będzie potwierdzenie deklarowanych przez dostawcę/producenta parametrów metrologicznych w świadectwach wzorcowania (akredytowanych w pełnym zakresie).

2.11  Wymagana dokumentacja

- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

- karta gwarancyjna

- instrukcja obsługi w języku polskim

- instrukcje kalibracji przyrządów pomiarowych

- świadectwa wzorcowania zgodnie z pkt. 2.10 wystawione przez akredytowane laboratorium

- licencje na oprogramowanie na czas nieokreślony

- oprogramowanie na dodatkowych nośnikach

- certyfikat CE

2.12  Wymagane warunki gwarancji i serwisu

Gwarancja – 24 m-ce,

Serwis dostępny w przeciągu max. 7 dni roboczych od czasu zgłoszenia usterki.

Wykonawca odpowiada za całe urządzenie łącznie z podzespołami, programem komputerowym i w przypadku awarii, uszkodzenia lub niespełnienia wymagań w zakresie podanych dokładności pomiaru zapewnia serwis i naprawę.

2.13  Warunki odbioru

- dostarczenie, instalacja i uruchomienie w ITB stanowiska

- zaakceptowanie przez Zamawiającego uzyskanych parametrów stanowiska w czasie testów

- dostarczenie wymaganej dokumentacji (w tym świadectw wzorcowania z jednostek akredytowanych – warunek konieczny)

- przeszkolenie 3 pracowników ITB w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie musi odbyć się w miejscu instalacji.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy:

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, ul Ksawerów 21

- Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Doświadczenie: (Załącznik nr 1)

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 podobne zamówienie, polegające na dostarczeniu stanowiska badawczego lub pomiarowego wytwarzającego ciśnienie i podciśnienie, na którym wykonywane były pomiary przepływu oraz ciśnienia powietrza z niepewnością pomiaru max 2,5%, o zakresach pomiarowym obejmujących zakresy zamieszczone w opisie.

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie cena.

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 566 41 64 lub e-mailem na adres m.nerc@itb.pl  w terminie do dnia 07.11.2017 do godz. 12:00

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Marek Nerć.  .......................................................................................

tel. 22 566 41 81, kom. 603 560 171.....................................................

faks  22 566 41 64.................................................................................

e-mail:  m.ner@itb.pl. ........................................................................

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wzór formularza „Doświadczenie”

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | DOŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne „Stanowisko do badania szczelności i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych.” oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat następujące główne zamówienia:

| Lp. | Opis zamówienia | Data realizacji | Nazwa i adres zamawiającego (odbiorcy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

...................................., dnia ................ 2017 roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa „Stanowisko do badania szczelności i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych.” zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia .......................

§ 2

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

§ 3

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Instytut Techniki Budowlanej, 02-656 Warszawa,                            ul. Ksawerów 21.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego urządzenie:

  - jest fabrycznie nowe

  - charakteryzuje się parametrami nie gorszymi niż opisane w pkt. 2 KO.

  - posiada certyfikat CE lub poszczególne urządzenia wchodzące w skład stanowiska posiadają certyfikaty CE

- Wykonawca razem z urządzeniem dostarczy dokumenty:

- instrukcję obsługi w języku polskim

- kartę gwarancyjną

- licencję na oprogramowanie

- certyfikaty CE

- świadectwa wzorcowania przepływomierzy, przetworników przemieszczeń oraz ciśnieniomierzy  wystawione przez akredytowane laboratorium

5. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie dokonany w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia i dokumentacji wymienionej w pkt. 4. Warunkiem odbioru jest uruchomienie urządzenia w miejscu dostawy oraz szkolenie personelu obsługującego w terminie uzgodnionym przez obie strony. Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu końcowego przez obie strony.

- § 4

- Do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą zostają wyznaczone następujące osoby:

Marek Nerć……………………………………………………………………………….

- Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza następujące osoby:

...............................................................................................................................

- § 5

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na 24 miesiące.

- Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny.

- W dokumencie gwarancji Wykonawca wskaże dane kontaktowe, pod którymi Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu dostawy przedmiotu umowy, z tym że jeżeli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa i okoliczność ta zostanie przez Wykonawcę dostatecznie wykazana, Zamawiający może wyrazić zgodę na naprawę w serwisie Wykonawcy.

- W okresie gwarancji wszelkie koszty naprawy gwarancyjnej oraz ewentualnego transportu urządzenia pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą do świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych.

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewni:

  - nieodpłatną wymianę części

  - naprawy urządzenia wykonywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia pismem, mailem lub faksem.

- Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 5 lat licząc od momentu odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 6

Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach ogólnych.

§ 7

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto  ............................... PLN (słownie złotych: ...............................................................................................................................................................), do której zostanie doliczony ..……% podatek VAT, co w sumie daje kwotę brutto ................................. PLN, (słownie złotych: .....................................................................................................................................).

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, przy czym należność zostanie zapłacona przez Zamawiającego nie później niż 14 dni od doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy podpisany przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

- Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 8

- Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy za:

- zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/ gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy skutkujących koniecznością wprowadzenia takiej zmiany - za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana może zostać wprowadzona tylko w takim zakresie, w jakim jest ona uzasadniona okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10

- Strony zobowiązując się załatwiać spory w drodze polubownej. W razie braku polubownego załatwiania sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy Kodeks Cywilny.

- Niniejsza umowa została zawarta w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający						                         Wykonawca