druk nr 18

Znak sprawy: TO-250-26TA/18/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon: (22) 825 04 71;  fax: (22) 825 52 86

- Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopu metalograficznego i zestawu do przygotowywania zgładów.

CPV: 38 54 00 00 -0 Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagane przez Zamawiającego specyfikacja techniczna:

- Rewolwer umożliwiający montaż co najmniej 4 obiektywów;

- Układ głowicy tri-okularowej pod kątem 30° z możliwością obrotu o 360°;

- System optyczny korygowany do nieskończoności;

- Rozstaw okularów min. od 50 do 75 mm;

- Wymiary stolika min. 200 x 140 mm;

- Przesuw stolika min. 78 x 55 mm;

- Zakres przesuwu w osi Z min. 50 mm;

- Minimum dwa klipsy na stoliku do mocowania próbek;

- Przesuw stolika X,Y realizowany poprzez współosiowe pokrętła umieszczone po prawej stronie poniżej płaszczyzny stolika;

- Śruba makro/mikrometryczna umieszczona po obydwu stronach korpusu;

- Rozdzielczość śruby mikrometrycznej zoom nie mniejsza niż 0.001mm;

- Oświetlenie w układzie Koehlera;

- Kondensor Abbe 1,25;

- Oświetlenie żarówką halogenową o mocy min. 12V/100W min. Jedna zapasowa żarówka w komplecie;

- Wymagany układ polaryzacji (analizator i polaryzator);

- Adapter C mount do kamery z regulacją ostrości;

- Minimum 4 obiektywy w zestawie:

5x/0,11 W.D. 6,73 mm;

10x/0,25 W.D. 4,19 mm;

20x/0,40 W.D. 8,35 mm;

40x/0,65 W.D. 3,90 mm;

- Dwa okulary WF 10x / średnica 18 mm;

- Regulacja dioptrii dla każdego okularu;

- Minimum jeden okular WF 10x/ średnica 18 mm z podziałka 0,1 mm;

- Powiększenie do 1000 x;

- Masa netto nie większa niż 15 kg,

- Zestaw musi zwierać pokrowiec antystatyczny;

- Kamera montowana poprzez adapter C-Monut;

- Sensor kamery kolorowy, wielkości ½” w technologii CMOS;

- Rozdzielczość 2560*1920 pikseli;

- Komunikacja z komputerem poprzez złącze USB 3.0;

- Zestaw powinien zawierać wzorzec powiększeń do kalibracji kamery;

- Oprogramowanie umożliwiające regulacje czasu ekspozycji;

- Oprogramowanie umożliwiające regulację balansu bieli;

- Oprogramowanie umożliwiające regulację kontrastu;

- Oprogramowanie umożliwiające przycinanie obrazu;

- Oprogramowanie umożliwiające podgląd histogramu;

- Oprogramowanie umożliwiające obrót obrazu pionowo i poziomo;

- Oprogramowanie umożliwiające podgląd obrazu na całym ekranie;

- Oprogramowanie inspekcyjne umożliwiające zapisywanie zdjęć przynajmniej w formatach: JPG, bmp, PNG;

- Oprogramowanie pomiarowe umożliwiające wstawianie komentarzy na zdjęciu;

- Oprogramowanie umożliwiające wstawienie siatki pomocniczej na ekranie;

- Oprogramowanie pomiarowe umożliwiające pomiar: odległości, obszarów o kształcie nieregularnym (obwód, pole powierzchni), kąta, średnicy, promienia;

- Oprogramowanie umożliwiające oznaczanie cech za pomocą strzałek;

- Możliwość formatowania wprowadzonych tekstów i oznaczeń;

- Cyfrowe powiększenie zdjęcia w oprogramowaniu;

- Oprogramowanie umożliwiające zachowanie zdjęć na zewnętrznym nośniku danych na pendrive;

- Oprogramowanie umożliwiające kalibrację wielkości pixela dla obrazu z kamery,

Specyfikacja wymaganych przez Zamawiającego elementów zestawu do przygotowania zgładów - parametry techniczne:

- PRZECINARKA METALOGRAFICZNA

Urządzenie do zimnego cięcia metali z maks. chropowatością Ra= 1 µm, z osłoną z tworzywa sztucznego zapewniającą swobodny dostęp do obu stron urządzenia oraz żeliwnym stolikiem z rowkiem teowym o szer. min. 10 mm do mocowania różnego rodzaju uchwytów. Regulowane podpory antywibracyjne. System obiegowy chłodzenia zintegrowany z kabiną ze zbiornikiem z filtrami zapewniającymi czyste cięcie.

Wyposażenie obowiązkowe:

- Tarcze tnące o średnicy 200 mm do utwardzonych stali, min. 2 szt.

- Tarcze tnące o średnicy 200 mm do stali nie ferromagnetycznych, min. 2 szt.

- Tarcze tnące o średnicy 200 mm do standardowego użytku, min. 2 szt.

- Olej chłodzący, min. 1 litr do uzyskania min. 40 litrów chłodziwa

- Precyzyjne imadło do mocowania materiału o grubości pokrywającym zakres 0-80 mm

- Stolik t-owy do instalacji oprzyrządowania o podstawie co najmniej  250 x 180 mm

Wymagane parametry techniczne:

- Średnica cięcia: 					min. 60 mm,

- Średnica tarczy tnącej:				min. 200 mm,

- Prędkość obrotowa tarczy:				min 2800 mm/min,

- Dystans między wrzecionem tarczy tnącej 
a stolikiem roboczym:				min. 220 mm,

- Przesuw stolika:					min. 136 mm

- Moc silnika: 						min. 1,1 kW,

- Moc silnika pompy: 					min. 0,18 kW,

- System chłodzący: 					min. 20 l,

- Waga: 						co najwyżej 100 kg

- Wymiary urządzenia: 			podstawa 80 x 100 cm, wysokość maks. 60 cm

- Zasilanie 						380 V trzy fazowe

- AUTOMATYCZNA PRASA DO INKLUDOWANIA

Automatyczna prasa do inkludowania, sterowana mikroprocesorowo. Ciśnienie inkludowania generowane pneumatycznie, kontrolowane automatycznym manometrem. Oprawka dla próbek o średnicy min. 40 mm wykonana jest z hartowanej stali. System zamykania komory inkludowania zapewniający bezpieczne i łatwe użytkowanie. Elektryczny (oporowy) układ grzejny sterowany cyfrowo, układ chłodzenia wodą otwierany automatycznie po zakończeniu procesu wygrzewania. Temperatura wygrzewania i temperatura chłodzenia ustawiane niezależnie. Sygnał dźwiękowy informujący operatora o zakończeniu procesu inkludowania.

Wymagane parametry techniczne:

- Średnica próbki: 		min. ø40 mm,

- Moc: 				min. 650 W,

- Temperatura: 		wygrzewania i chłodzenia nastawne w zakresie do co najmniej 200 °C,

- Czas wygrzewania: 		nastawny w zakresie do co najmniej 99 min,

- Masa urządzenia: 		maks. 40 kg,

- Wymiary: 			podstawa maks. 40 cm x 40 cm, wysokość maks. 60 cm,

- Zasilanie: 			220 V, 50 Hz,

Wyposażenie obowiązkowe:

- Min. 1 kg czarnej żywicy fenolowej do inkludowania na gorąco,

- Min. 1 kg czerwonej żywicy fenolowej do inkludowania na gorąco,

- Dozownik żywicy, min. 1 szt.

- SZLIFIERKA METALOGRAFICZNA

Szlifierka metalograficzna z regulowaną prędkością obrotową umożliwiająca rozbudowę o automatyczny, sterowany mikroprocesorowo, pneumatyczny systemem docisku próbek, z pamięcią ustawień dla poszczególnych etapów szlifowania i polerowania. Korpus stalowy wsparty na antywibracyjnych podstawkach. Ściernica napędzana poprzez przekładnię mechaniczną. Regulacja przepływu wody. Odprowadzenie wody z polerowanej, nierdzewnej stali.

Wyposażenie obowiązkowe:

- Talerz bakelitowy o średnicy min. 200 mm, co najmniej 4 szt.,

- Pojemnik na talerze bakelitowe, min. 1 szt., na co najmniej 4 talerze

Wymagane parametry techniczne:

- Średnica ściernicy: 			min. 200 mm,

- Zakres prędkości obrotowej: 	co najmniej 0 - 300 obr/min,

- Moc silnika: 				min 180 W,

- Masa: 					maks. 35 kg,

- Wymiary: 		podstawa maks. 40 x 50 cm, wysokość maks. 300 mm,

- Źródło zasilania: 			220 V, 50 Hz,

Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dostawa i instalacja;

- Sprawdzenie kompletności dostawy i prawidłowego działania;

- Dostarczenie:

- deklaracji zgodności CE,

- instrukcji obsługi w j. polskim;

- Gwarancja – 12 miesięcy, w tym serwis gwarancyjny.

3. Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa ul. Filtrowa 1 Zakład NZM

4. Termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2018 r.

5. Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

6. Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie cena 100%.

7. Zastrzeżenie:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku braku jej realizacji do dnia 10 grudnia 2018r. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.

8. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl lub z.kowalczyk@itb.pl w terminie do dnia 15.10.2018r do godz. 15.00.

9. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Zbigniew Kowalczyk tel. 22 56 64 297 email: z.kowalczyk@itb.pl

Krystyna Krzyżanowska, tel. 603 560 143, faks 22 56 64 164, e-mail: k.krzyzanowska@itb.pl

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu ……………………... w Warszawie pomiędzy

Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie ul. Filtrowa 1 wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158785 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

……………………………………………

z jednej strony, a

…………………………………………………………………………………… zarejestrowanym w ………………………….. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć mikroskop metalograficzny i zestaw do przygotowywania zgładów zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………… stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 grudnia 2018r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy przedmiotu umowy.

- Urządzenia dostarczone będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Miejsce dostawy Instytut Techniki Budowlanej Warszawa ul. Filtrowa 1

§ 4

- Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy § 1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w kwocie: ……………… netto (słownie zł: ……………), do którego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: 23%. Wynagrodzenie brutto wynosi: ……………. (słownie zł: …………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 będzie płatne przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę tj. _____________________________________, przy czym należność zostanie zapłacona przez Zamawiającego nie później niż 21 dni od doręczenia faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy podpisany przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

§ 5

- Odbiór przez Zamawiającego zostanie dokonany w ciągu 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję w języku polskim

§ 6

Do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą zostają wyznaczone następujące osoby:

-	Adrian Strąk 22 57 96 463

- 	Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza następujące osoby:

...............................................................................................................................

§ 7

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru.

- Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach ogólnych.

§ 8

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt. 1.

            - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku braku jej realizacji do dnia 10 grudnia 2018. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia umownego określonego w § 4 pkt. 1.

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

            - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nie ważności.

§ 10

W razie braku polubownego załatwiania sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Niniejsza umowa została zawarta w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający						   Wykonawca

Załącznik nr 1 do Umowy nr …………

KLAUZULA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej;        00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon (22) 579 466; adres email: w.klimczak@itb.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit.b, c, h.

- Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu oraz nie będzie ich udostępniać innym odbiorcom.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i służy do realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Ewentualne niepodanie tych danych znacząco utrudni realizację umowy (zlecenia).

- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na mocy przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Czas przechowywania jest określony w wewnętrznej instrukcji ITB. Dla zawartej umowy czas ten zapewnia możliwość wykorzystania danych w całym cyklu życia wyrobu/usługi będącego przedmiotem tej umowy.