druk nr 18

Znak sprawy: TO-250-10 TA/19/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon: 22 825 04 71; fax: 22 825 52 86, e-mail: ci@itb.pl

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa, instalacja i uruchomienie komputera wraz z oprogramowaniem Bluehill Universal do maszyny Instron 5565 J4438.

- Upgrade oprogramowania do testów materiałowych do wersji Bluehill Universal;

- Wersja oprogramowania dla użytkowników Merlin i Series IX;

- Moduł do testów ogólnych i komponentów;

- Moduł do testów cyklicznych oraz ustawiania dowolnej charakterystyki obciążenia (przemieszczenia);

- Moduł analizy danych;

- Interfejs komunikacyjny EFI (Ethernet Frame Interface);

- Komputer typu laptop spełniający wymagania oferowanego oprogramowania. Powinien być kompatybilny z maszyną Instron 5565 J4438 na poziomie wymiany danych (interfejsy połączeniowe pomiędzy komputerami a urządzeniem). Musi zapewniać możliwość zapisu pomiarów i ich archiwizacji na oddzielnym wbudowanym nośniku danych – 2 dyski HDD:

- dysk podstawowy – System operacyjny wraz z oprogramowaniem.

- dysk archiwum – (kopia danych pomiarowych);

- Dostarczony komputer musi posiadać certyfikat CE wydany przez dopuszczone jednostki certyfikujące w Europie;

- Kontrakt na wsparcie techniczne dla oprogramowania (ważność 1 rok);

- Kalibracja głowicy pomiarowej siły wg normy ISO7500-1 w kierunku rozciągania i ściskania;

- Instalacja i szkolenie przez autoryzowany serwis Instron.

- Instrukcje obsługi w języku polskim.

- Gwarancja:  min. 12 miesięcy.

- Miejsce realizacji zamówienia: ITB Warszawa ul. Ksawerów 21 zakład NZM

- Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni.

- Wymagane dokumenty:

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą specyfikacją techniczną (konfiguracją) oferowanego komputera oraz deklarację zgodności CE oferowanego komputera

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie cena 100%.

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl lub z.kowalczyk@itb.pl w terminie do dnia 01.07.2019 r. do godz. 15.00.

- Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Zbigniew Kowalczyk tel. 22 56 64 297 email: z.kowalczyk@itb.pl

Krystyna Krzyżanowska, tel. 603 560 143, faks 22 56 64 164, e-mail: k.krzyzanowska@itb.pl

- Wymagania co do oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać dane wymagane niniejszym ogłoszeniem lub wzorem formularza oferty, w tym cenę i okres gwarancji.

- Badanie i ocena ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w szczególności w celu zbadania jej zgodności z treścią niniejszego ogłoszenia.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub innych wymaganych dokumentów, w przypadku nie złożenia dokumentów wraz z ofertą lub złożenia dokumentów nieprawidłowych. Powyższa procedura może być zastosowania wyłącznie jeden raz.

- Dopuszcza się dokonywanie przez Zamawiającego drobnych poprawek w treści ofert o ile nie narusza to zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

- Rażąco niska cena.

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może również zorganizować spotkanie z Wykonawcą w celu wyjaśnienia swoich wątpliwości. Przedmiotem badania mogą być także poszczególne elementy składowe oferty.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Negocjacje dotyczące złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen i innych istotnych elementów wynikających z ofert złożonych przez Wykonawców, w szczególności podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Wybór zaproszonych do negocjacji Wykonawców należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego, przy czym zaproszenie do negocjacji może zostać skierowane także tylko do jednego z Wykonawców (ppkt 3 stosuje się odpowiednio).

- Negocjacje są poufne. Informacje i propozycje przekazywane w toku negocjacji nie mogą być ujawniane.

- Prowadzone negocjacje oparte są o zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji.

- Jeśli w wyniku negocjacji zaproponowane ceny mogą mieć charakter cen rażąco niskich Zamawiający zastosuje procedurę badania określoną w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia.

- Podstawy odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuci oferty w następujących sytuacjach:

- oferta nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia lub innym wymaganiom merytorycznym określonym w niniejszym ogłoszeniu;

- złożenie oferty narusza przepisy lub stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;

- oferta zawiera cenę rażąco niską;

- oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w konkursie;

- oferta jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

- oferta wpłynęła po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert,

17.	Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie konkursu ofert w przypadku:

- nie została złożona żadna oferta (dla zawarcia umowy wymaga się złożenia przynajmniej jednej ważnej oferty);

- odrzucone zostaną wszystkie oferty;

- cena najkorzystniejszej z nieodrzuconych ofert przekracza środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu konkursu a Zamawiający nie zdecyduje o ich zwiększeniu;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, np. cofnięcie środków na realizację.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu ……………………... w Warszawie pomiędzy:

Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie (00-611) ul. Filtrowa 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158785, NIP: 525 000 93 58, Regon: 000063650 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

……………………………………………

z jednej strony, a

…………………………………………………………………………………… zarejestrowanym w ………………………….. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie komputera wraz z oprogramowaniem Bluehill Universal do maszyny Instron 5565 J4438, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………… i Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu o konkursie ofert, znak sprawy TO-250-___ TA/19/KO, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zrealizować całość przedmiotu zamówienia w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

§ 3

- Oprogramowanie i komputer zostanie dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Miejsce dostawy: ITB Warszawa ul. Ksawerów 21 zakład NZM.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego komputer jest fabrycznie nowy.

- Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie dokonany bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia przez Wykonawcę do Zamawiającego, instalacji i uruchomieniu. Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przez obie strony.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi wady, wyznaczy wykonawcy termin na ich usunięcie. Wyznaczenie terminu na usunięcie wad nie stanowi zmiany terminu realizacji zamówienia.

- Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i karty gwarancyjne urządzenia, w języku polskim nie później niż w dniu odbioru.

§ 4

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto ................ PLN (słownie złotych: ........................................................................................), do której zostanie doliczony ..……% podatek VAT, co w sumie daje kwotę brutto  .......................... PLN, (słownie złotych: ..........................................................................................................).

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, przy czym należność zostanie zapłacona przez Zamawiającego nie później niż 21 dni od doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy podpisany przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres…… (min. 12 miesięcy), zgodnie ze swoją deklaracją zamieszczoną w ofercie.

- Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis gwarancyjny.

- W dokumencie gwarancji Wykonawca wskaże dane kontaktowe, pod którymi Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki.

§ 6

- Do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą zostają wyznaczone następujące osoby:

…………………………………………………………………………………………………………..

- Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza następujące osoby:

……………………………………………………………………………….………………………….

§ 7

- Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Kary umowne płatne będą w ciągu 14 dni od dostarczenia Wykonawcy noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia należnego z tytułu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

- Strony zobowiązują się rozstrzygać spory w drodze polubownej. W razie braku polubownego rozstrzygnięcia sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nie ważności.

§ 10

W razie braku polubownego załatwiania sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Niniejsza umowa została zawarta w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający						   Wykonawca

Załącznik nr 1 do Umowy nr TO-250-10 TA/19/KO

KLAUZULA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Instytut Techniki Budowlanej (ITB) z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa (dalej: „ITB”) przetwarza dane zawarte w ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego ITB i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon (22) 5796 466; adres email: iod@itb.pl

- Dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit b, c, f.

- Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę w innym celu oraz nie będzie ich udostępniać innym odbiorcom.

- Osoba, której dane Wykonawca udostępni posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym i służy do realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do ich podania. Ewentualne niepodanie tych danych znacząco utrudni zawarcie umowy.

- Podane przez Wykonawcę dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom.

- Podane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane na mocy przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Czas przechowywania jest określony w wewnętrznej instrukcji ITB i nie jest dłuższy niż to niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów ITB. Dla zawartej umowy czas ten zapewnia możliwość wykorzystania danych w całym cyklu życia wyrobu / obiektu budowlanego będącego przedmiotem tej umowy.

(pieczęć Wykonawcy/ów)

(pieczęć Wykonawcy/ów)

OFERTA

OFERTA

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o KO

Postępowanie: TO-250-10 TA/19/KO

Do:

Instytutu Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert na „Dostawę, instalacja i uruchomienie oprogramowania Bluehill Universal do maszyny Instron 5565 J4438”,

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

________________________________________________________________________________________

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

  - OFERUJEMY realizację zamówienia za kwotę netto ................................... zł (słownie złotych .........................................................................), powiększoną o  ……% podatek VAT, co daje cenę brutto  ………………………….. zł (słownie złotych………………………………………).

  - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia z godnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie, w tym:

- w terminie ………………...

- oferujemy ………. okres gwarancji (min. 12 miesięcy)

  - ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / z udziałem następujących firm podwykonawców (proszę podać, o ile są znani):

…………………………………………………………………, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia:...........................................................................................

  - UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunku udziału w konkursie.

  - WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:______________________________________________________________________________; e-mail_________________________; tel.___________________ Faks.___________________

  - OFERTĘ niniejszą składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

  - ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

- specyfikacja techniczna (konfiguracja) oraz deklaracja zgodności CE oferowanego komputera.

__________________________ dnia __ __ 2019 r

___________________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)