Załącznik nr 1 
do Ogłoszenia o konkursie TO-250-04TA/20/KO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych”

- Ogólny opis stanowiska – zasada działania:

1.1. Wymagania ogólne:

1.1.1. Charakterystyka aerodynamiczna

Stanowisko do badania charakterystyki aerodynamicznej powinno obejmować następujące główne elementy:

- wentylator o zmiennej wydajności wytwarzający podciśnienie;

- układ(y) do pomiaru przepływu powietrza;

- skrzynia pomiarowa;

- układ do pomiaru ciśnienia statycznego w komorze pomiarowej;

- układ automatycznego sterowania i akwizycji danych;

- komputer z oprogramowaniem.

## Badania wykonuje się zgodnie z normą PN-EN 13141-1:2019-03 Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza montowane 
w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.

Badany obiekt montuje się w przegrodzie skrzyni pomiarowej o wymiarach pokazanych na rys. 1 i 2.

Rys. 1. Skrzynia pomiarowa – widok z góry

Rys. 2. Skrzynia pomiarowa – widok z przodu

Oznaczenia:

sonda ciśnienia statycznego,

badane urządzenie

y ≥ 0,5 m, x ≥ 0,3 m

1.1.2. Przenikanie wody przez zamknięty nawiewnik

Badanie wykonuje się z wykorzystaniem skrzyni pomiarowej do badania charakterystyki aerodynamicznej, przy czym skrzynia ta powinna być doposażona w następujące elementy i urządzenia dodatkowe zgodne z PN-EN 1027:2016:

- układ dysz natryskowych;

- wanna ociekowa;

- przewody doprowadzające wodę do dysz;

- zawory odcinające i zawór stabilizacji ciśnienia wody przed dyszami;

- zasilenie wody z wodociągu oraz odprowadzenie do kanalizacji z odpowiednim zamknięciem wodnym;

- przepływomierz do pomiaru strumienia objętości wody.

1.2. Założenia ogólne do sterowania procesami badawczymi:

Sterowanie procesami badawczymi odbywa się za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego:

- wpisywanie na monitorze następujących wartości wejściowych: nazwę badanej próbki, numer tematu ITB, numer badania.

- wartości wyjściowe na monitorze:

tabelaryczne zestawienie zależności ciśnienia statycznego w Pa w skrzyni badawczej od strumienia objętości powietrza przepływającego przez nieszczelności [l/s] (w przypadku nawiewników powietrza zewnętrznego oddzielna kolumna wartości wzrastających i oddzielna kolumna wartości zmniejszających się), przeliczone na warunki standardowe;

- zależność qv,m=C∙∆pmn przedstawiona na wykresie w skali logarytmicznej z wyznaczeniem linii regresji metodą najmniejszych kwadratów;

- zapisywanie (automatyczne archiwizowanie) prowadzonych badań w dostępnych plikach z nadanym przez laboratorium nr badania;

- oprogramowanie powinno zapewniać adjustację (wprowadzanie poprawek dla wszystkich mierzonych parametrów);

- możliwość zerowania dotycząca wszystkich mierzonych parametrów (przepływy, ciśnienia, przemieszczenia)
z pulpitu sterowniczego (RESET);

- generowanie raportu z przeprowadzonych badań - format Word, Excel z możliwością edycji.

- Procedura badania:

2.1. Badanie nawiewników powietrza zewnętrznego zgodnie z normą PN-EN 13141-1:

Metoda badania polega na wytworzeniu w skrzyni pomiarowej 12 wartości podciśnienia, podanych w tablicy 1 oraz pomiarze w tych warunkach wartości strumienia objętości powietrza. Badania wykonuje się w dwóch cyklach: zwiększanie ciśnienia i zmniejszanie ciśnienia.

Tablica 1.

| Różnica ciśnienia p (Pa) | Dopuszczalna odchyłka (Pa) |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,5 |
| 4 | 1,0 |
| 8 | 1,0 |
| 10 | 1,0 |
| 15 | 1,0 |
| 20 | 1,0 |
| 30 | 2,0 |
| 40 | 2,0 |
| 60 | 2,0 |
| 80 | 2,0 |
| 100 | 2,0 |

Program komputerowy umożliwia automatyczne zadawanie poziomów ciśnienia zgodnie z powyższą sekwencją badań jak również sterowanie ręczne.

2.2. Badanie kratek wyrównawczych zgodnie z normą PN-EN 13141-1:

Metoda badania polega na wytworzeniu w skrzyni pomiarowej 8 wartości podciśnienia, podanych w tablicy 2 oraz pomiarze w tych warunkach wartości strumienia objętości powietrza. Badania wykonuje się w jednym cyklu zwiększania ciśnienia.

Tablica 2.

| Różnica ciśnienia p (Pa) | Dopuszczalna odchyłka (Pa) |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,5 |
| 4 | 1,0 |
| 8 | 1,0 |
| 10 | 1,0 |
| 13 | 1,0 |
| 16 | 1,0 |
| 20 | 1,0 |

Program komputerowy umożliwia automatyczne zadawanie poziomów ciśnienia zgodnie z powyższą sekwencją badań jak również sterowanie ręczne.

2.3. Badanie przenikania wody zgodnie z normą PN-EN 1027:2016:

Badanie polega na ciągłym natryskiwaniu określonej ilości wody na zewnętrzną część nawiewnika w położeniu zamkniętym, przy czym w skrzyni pomiarowej wytwarzane jest zwiększające się skokowo nadciśnienie od 0 do 600 Pa w sposób określony w PN-EN 1027:2016 (rys. 3). Badanie jest zakończone po zaobserwowaniu przenikania wody przez nawiewnik.

Oznaczenia:

Y 	ciśnienie próbne, w Pa

t	czas, w min;

a	dodatkowy krok przyrostu ciśnienia (nie stosowany w naszej procedurze).

Rys. 3. Zasada zmiany nadciśnienia w skrzyni pomiarowej

- Wymagane parametry:

3.1. Badanie nawiewników powietrza zewnętrznego:

- Zakres podciśnienia powietrza w skrzyni pomiarowej: od 0 do 100 Pa;

- Zakres pomiaru przepływu powietrza: 0,5-200 m³/h (0,13-55 l/s) – pomiar za pomocą jednego toru pomiarowego (bez przełączania);

- Niepewność pomiaru przepływu powietrza maksymalna 0,2 + 0,03x(wartość mierzona) (l/s);

- Niepewność pomiaru ciśnienia statycznego 0,2 + 0,03x(wartość mierzona) (Pa).

- Niepewność pomiaru ciśnienia barometrycznego - 200 Pa.

- Niepewność pomiaru temperatury – 0,5 K.

- Niepewność pomiaru wilgotności względnej – 3 %.

3.2. Badanie kratek wyrównawczych:

- Zakres podciśnienia powietrza w skrzyni pomiarowej: od 0 do 20 Pa;

- Zakres pomiaru przepływu powietrza: 0,5-2000 m³/h (0,13-555 l/s)

- Niepewność pomiaru przepływu powietrza maksymalna 0,2 + 0,03x(wartość mierzona) (l/s);

- Niepewność pomiaru ciśnienia statycznego 0,2 + 0,03x(wartość mierzona) (Pa).

- Niepewność pomiaru ciśnienia barometrycznego - 200 Pa.

- Niepewność pomiaru temperatury – 0,5 K.

- Niepewność pomiaru wilgotności względnej – 3 %.

3.3. Badanie przenikania wody:

- Zakres nadciśnienia powietrza w skrzyni pomiarowej: od 0 do 600 Pa;

- Przepływ wody: max 10 l/min;

- Wymagane ciśnienie wody przed dyszami natryskowymi: 2 – 3 bar.

- Budowa stanowiska:

Wyjście przewodu zasilającego o średnicy 100 mm z przewodem giętkim do połączenia z badaną skrzynią pomiarową powinno być umieszczone na wysokości 1m. Przewód giętki o średnicy 100 mm i o wytrzymałości na ciśnienia odpowiadające zadanym ciśnieniom próbnym powinien być łączony z badaną próbką za pomocą obejmy.

Rama stanowiska powinna być umieszczona na kołach umożliwiających przemieszczanie w pomieszczeniu laboratoryjnym.

Obudowa stanowiska powinna być estetyczna z gładkim blatem kuchennym.

- Sterowanie:

Stanowisko powinno być wyposażone w komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym i pakietem biurowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym wpisywanie na monitorze wartości wejściowych oraz wyjściowych podanych w pkt. 1., generowanie raportu z przeprowadzonych badań - format Word, Excel 
z możliwością edycji, zapisywanie (automatyczne archiwizowanie) prowadzonych sekwencji badań w dostępnych plikach z nadanym przez laboratorium nr procesu.

Stanowisko powinno być sterowane ze sterowników PLC na przykład MITSUBISHI, SIEMENS lub równoważnych
z sygnalizacją stanów WE/WY oraz z zainstalowanym monitorem.

Na podzespołach wykonawczych (siłowniki, przepustnice, zawory) powinny być zainstalowane czujniki z kontrolką sygnalizującą stan położenia. Oprogramowanie stanowiska powinno zawierać informacje o awariach w postaci komunikatów wyświetlanych na monitorze.

Zakres funkcji oprogramowania:

- sterowanie stanowiskiem z wyświetlaniem informacji o awarii z podaniem miejsca i przyczyn lub generowanie numeru awarii z odniesieniem do instrukcji.

- wizualizacja ustawień i odczytów pomiarów parametrów badania,

- generowanie raportów z przeprowadzonych badań z możliwością eksportowania i edycji w programach 
z pakietu biurowego (Word, Excel, Office 2010 lub równoważny)

- automatycznym rysowaniem wykresów zależności strumienia objętości powietrza od ciśnienia w skali logarytmicznej,

- możliwość zapisania 4 programów (sekwencji) badań ujętych w normie badawczej z możliwością modyfikacji polegających na zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem przepływów powietrza przez badany obiekt,

- możliwość dopisywania własnych programów (sekwencji) badań (co najmniej 10);

- wyprowadzone na pulpit parametry umożliwiające samodzielną kalibracje stanowiska w czasie wzorcowania

Program sterujący stanowiskiem powinien być zainstalowany na dostarczonym komputerze oraz dodatkowo być zapisany na nośniku wymiennym np. płytka DVD, tak aby była możliwość zainstalowania w przypadku awarii lub wymiany komputera.

Całe oprogramowanie stanowisk, zarówno komputerowe jak i na sterownikach, nie może być zabezpieczone kluczem. Zamawiający wymaga pełnego dostępu do programów.

- Programy – sekwencje badań:

Oprogramowanie komputerowe powinno zawierać 3 stałe sekwencje badań ujęte w normie badawczej oraz możliwość stworzenia i zapisania 10 sekwencji ręcznie polegających na zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem strumienia objętości powietrza, jak również obróbką danych wyjściowych zgodnie z 1.2;

Sekwencje będą ustalone wg norm badawczych PN-EN 13141-1 i PN-EN 1027.

Sekwencje badań określone szczegółowo (w trybie roboczym) powinny następować po sobie automatycznie, jak również powinna być możliwość ręcznego zadawania parametrów badania dla każdej grupy wyrobów i każdego poziomu zadawanych wartości.

- Lista sekwencji:

Program 1: Badanie szczelności stanowiska badawczego

zawiera dwa cykle badań na podciśnieniu w skrzyni badawczej zgodnie z normą PN-EN 13141-1:

- cykl 1: 12 punktów pomiarowych w trybie zwiększania podciśnienia od 1 Pa do 100 Pa zgodnie z tablicą 1;

- cykl 2: 12 punktów pomiarowych w trybie zmniejszania podciśnienia od 100 Pa do 1 Pa zgodnie z tablicą 1.

Czas utrzymywania ciśnienia próbnego w każdym punkcie pomiarowym zostanie ustalony na roboczo (co najmniej 1 min).

Program 2: Badanie charakterystyki aerodynamicznej nawiewników powietrza zewnętrznego

zawiera dwa cykle badań na podciśnieniu w skrzyni badawczej zgodnie z normą PN-EN 13141-1:

- cykl 1: 12 punktów pomiarowych w trybie zwiększania podciśnienia od 1 Pa do 100 Pa zgodnie z tablicą 1;

- cykl 2: 12 punktów pomiarowych w trybie zmniejszania podciśnienia od 100 Pa do 1 Pa zgodnie z tablicą 1.

Czas utrzymywania ciśnienia próbnego w każdym punkcie pomiarowym zostanie ustalony na roboczo (co najmniej 1 min).

Program 3: Badanie charakterystyki aerodynamicznej kratek wyrównawczych

zawiera jeden cykl badań na podciśnieniu w skrzyni pomiarowej zgodnie z normą PN-EN 13141-1, obejmujący 8 punktów pomiarowych w trybie zwiększania podciśnienia od 1 Pa do 20 Pa zgodnie z tablicą 2.

Czas utrzymywania ciśnienia próbnego w każdym punkcie pomiarowym zostanie ustalony na roboczo (co najmniej 1 min).

Program 4: Badanie przenikania wody przez nawiewniki powietrza zewnętrznego

zawiera jeden cykl badań na nadciśnieniu zgodnie z normą PN-EN 1027, obejmujący kolejno punkty pomiarowe (nadciśnienia) wg rys. 3 aż do momentu zaobserwowania przenikania wody przez badany element.

Czas utrzymywania ciśnienia próbnego w każdym punkcie pomiarowym - 5 min wg rys. 3.

Przejście do następnego punktu pomiarowego (kroku) powinno być potwierdzone przez przycisk ENTER.

- Parametry procesu wyświetlane na monitorze:

- data zapisu;

- godzina ;

- temperatura otoczenia;

- wilgotność względna otoczenia;

- ciśnienie barometryczne;

- nr próbki;

- numer i nazwa programu badań.

Wyniki pomiarowe:

- ciśnienie statyczne w komorze;

- strumień objętości powietrza przepływającego przez badaną próbkę (w przypadku charakterystyki aerodynamicznej);

- tabelaryczne zestawienie zależności ciśnienia statycznego w Pa w skrzyni badawczej od strumienia objętości powietrza przepływającego przez nieszczelności [l/s] (w przypadku nawiewników powietrza zewnętrznego oddzielna kolumna wartości wzrastających i oddzielna kolumna wartości zmniejszających się), przeliczone na warunki standardowe;

- zależność qv,m=C∙∆pmn przedstawiona na wykresie w skali logarytmicznej z wyznaczeniem linii regresji metodą najmniejszych kwadratów.

- Zakres dostawy:

- wykonanie i dostawa stanowiska zgodnie z opisem w miejscu instalacji wskazanym przez Zamawiającego;

- dostawa 64 bitowego komputera (laptop) z oprogramowaniem biurowym umożliwiającym pełne korzystanie
z dotychczasowych raportów zapisanych w pakiecie Office 2010 (Word, Excel) na komputerze z systemem operacyjnym co najmniej Windows 10 wraz z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym stanowiskiem
i umożliwiającym generowanie raportów;

- dostarczenie kompletnej dokumentacji zgodnie z pkt. 12;

- dostarczenie świadectw wzorcowania przyrządów pomiarowych.

- Wymagane wzorcowania:

Wzorcowanie:

- ciśnienia w punktach pomiarowych dodatnich i ujemnych:

przepływu powietrza w pełnym zakresie użytecznym stanowiska, w punktach przepływu minimalnego 
i maksymalnego oraz w dodatkowych co najmniej 20 punktach  w całym zakresie;

- przepływu wody w zakresie od 6 l/min do 12 l/min;

- temperatury i wilgotności względnej otoczenia i ciśnienia barometrycznego.

W.w. parametry wzorcowań powinny być potwierdzone w GUM lub w laboratorium akredytowanym przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA [11] i/lub ILAC MRA.

Podstawą odbioru wyposażenia będzie potwierdzenie deklarowanych przez dostawcę/producenta parametrów metrologicznych w świadectwach wzorcowania (akredytowanych w pełnym zakresie).

- Miejsce dostawy:

ITB w Warszawie, ul. Ksawerów 21.

- Wymagana dokumentacja:

- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR),

- karta gwarancyjna,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- instrukcje kalibracji przyrządów pomiarowych,

- świadectwa wzorcowania zgodnie z pkt. 10 wystawione przez akredytowane laboratorium,

- licencje na oprogramowanie na czas nieokreślony,

- oprogramowanie na dodatkowych nośnikach,

- certyfikat CE.

- Wymagane warunki gwarancji i serwisu:

- okres gwarancji – 24 m-ce,

- serwis dostępny w przeciągu max. 7 dni roboczych od czasu zgłoszenia usterki.

Wykonawca odpowiada za całe urządzenie łącznie z podzespołami, programem komputerowym i w przypadku awarii, uszkodzenia lub niespełnienia wymagań w zakresie podanych dokładności pomiaru zapewnia serwis i naprawę.

- Warunki odbioru:

- dostarczenie, instalacja i uruchomienie w ITB stanowiska;

- zaakceptowanie przez Zamawiającego uzyskanych parametrów stanowiska w czasie badań weryfikacyjnych, które zostaną przeprowadzone po dostarczeniu stanowiska. Zamawiający przeprowadzi badania nawiewników 
i kratek transferowych w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę stanowiska do odbioru;

- dostarczenie wymaganej dokumentacji (w tym świadectw wzorcowania z jednostek akredytowanych);

- przeszkolenie 4 pracowników ITB z obsługi stanowiska w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.