ROZDZIAŁ II.1 – FORMULARZ OFERTY

TO.260.07TZ.2021

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OFERTA |
| --- | --- |

Do:

Instytutu Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Sukcesywne dostawy termopar i termoelementów typu K do Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach”

MY NIŻEJ PODPISANI

_____________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów; KRS, REGON, NIP w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum}

status przedsiębiorstwa :  mikro		 małe		 średnie

(zaznaczyć właściwe dla Wykonawcy)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku VAT.

Wskazuje następującą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazuje ich wartość bez kwoty podatku, wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z moją wiedzą, będzie miała zastosowanie.  :

………………………………………………………….......................…………………………………………………………...

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę za okres 12 miesięcy netto: ………………………………………………… PLN (słownie zł: ..........................................................) VAT ….% brutto: ………….. (słowie złotych: ………………………………………………………………………..) po cenach zgodnych z formularzem cenowym. (załącznik nr 1 do oferty)

- OŚWIADCZAMY, że akceptujemy okres świadczenia dostaw - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie**/z udziałem następujących  podwykonawców (proszę podać)…………………………….., którzy wykonywać będą następujące części zamówienia**: .....................................................................

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w pkt 13.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia

- KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:............................................ ……………………………. e-mail:……………………………………….

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

- OŚWIADCZAMY, że wypełnimy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

- formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

-  ……………………………………………

INFORMACJA DLA WYKONAWCY:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

** - niepotrzebne skreślić.

| Lp. | Typ termopary ( rodzaj ) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość netto [zł] 4 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Termopara typu K powierzchniowa d = 2 x 0,5mm, L = 6m, t = 400°C | szt. | 2600 |  |  |
| 2. | Termopara typu K powierzchniowa d = 2 x 0,5mm, L = 8m, t = 400°C | szt. | 1700 |  |  |
| 3. | Termopara typu K powierzchniowa d = 2 x 0,5mm, L = 10m, t = 400°C | szt. | 400 |  |  |
| 4. | Termopara typu K płaszczowa ze spoiną izolowaną dpł = 1.5 mm, Lpł = 2,3m, t = 1260°C, Dpk = 3,0mm, Lpk = 2,0m | szt. | 500 |  |  |
| 5. | Termopara typu K płaszczowa ze spoiną izolowaną dpł = 1.5 mm, Lpł = 3,0m, t = 1260°C, Dpk = 3,0mm, Lpk = 2,0m | szt. | 300 |  |  |
| 6. | Termopara typu K płaszczowa ze spoiną izolowaną dpł = 1.5 mm, Lpł = 4,8m, t = 1260°C, Dpk = 3,0mm, Lpk = 2,0m | szt. | 300 |  |  |
| 7. | Przewód termoparowy typ K d = 2 x 0,8mm, t = 1200°C, izolacja ceramiczna | mb. | 3000 |  |  |
| 8. | Przewód termoparowy typ K d = 2 x 0,8mm, t = 1000°C, izolacja kwarcowa | mb. | 1500 |  |  |
| 9. | Przewód termoparowy typ K d = 2 x 0,5mm, t = 1200°C, izolacja ceramiczna | mb. | 300 |  |  |
| 10. | Przewód termoparowy typ K d = 2 x 0,5mm, t = 1000°C, izolacja kwarcowa | mb. | 300 |  |  |
| 11. | Przewód termoparowy typ K d = 2 x 0,5mm, t = 600°C, izolacja szklana | mb. | 300 |  |  |
| 12. | Termopara typu K powierzchniowa d = 2 x 0,5mm, L = 1m, t = 800°C | szt. | 150 |  |  |
| 13. | Termopara typu K powierzchniowa d = 2 x 0,5mm, L = 2m, t = 800°C | szt. | 150 |  |  |
| 14. | Termopara typu K płaszczowa ze spoiną izolowaną dpł = 3,0mm, Lpł = 2,0m, t = 1260°C czasowo 1350°C, Dpk = 3,0mm, Lpk = 2,5m | szt. | 100 |  |  |
| 15. | Termopara typu K płaszczowa ze spoiną izolowaną dpł = 3,0mm, Lpł = 3,0m, t = 1260°C czasowo 1350°C, Dpk = 3,0mm, Lpk = 3,0m | szt. | 100 |  |  |
| 16. | Przedłużacz do termopar typu K d = 2 x 0,5mm, L = 10m, t = 1200°C | szt. | 300 |  |  |
| 17. | Termopara typu K płaszczowa ze spoiną izolowaną dpł = 3,0mm, Lpł = 3,0m, t = 600°C, Dpk = 3,0mm, Lpk = 3,0m | szt. | 50 |  |  |
| 18. | Termopara typu K płaszczowa ze spoiną izolowaną dpł = 1,5mm, Lpł = 1,0m, t = 1260°C, Dpk = 3,0mm, Lpk = 2,0m | szt. | 300 |  |  |
| Wartość netto razem (poz.1-18) |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |  |

Formularz cenowy – załącznik nr 1 do Oferty.

ROZDZIAŁ II.2

| TO.260.07TZ.2021 | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne nr TO.260.07TZ.2021 prowadzonym w trybie podstawowym na „Sukcesywne dostawy termopar i termoelementów typu K do Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach”, oświadczamy, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu wskazany w punkcie 9.1 Rozdziału I SWZ oraz nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz 4-10 ustawy Pzp.

Ponadto oświadczamy jak poniżej:

    - Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród ww. wymienionych).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………

    - Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

w następującym zakresie …………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

ROZDZIAŁ II.3

| TO.260.07TZ.2021 Nr postępowania | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. |
| --- | --- |

Oświadczenie w postępowaniu: „Sukcesywne dostawy termopar i termoelementów typu K do Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach”.

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

Niniejszym oświadczamy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania złożonym wraz
z ofertą w dniu ……………………

……………………………………………..

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą.

ROZDZIAŁ II.4

Formularz „Doświadczenie”

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | DOŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym pn.: Sukcesywne dostawy termopar i termoelementów typu K do Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach” Nnr TO.260.07TZ.2021, oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat następujące podobne zamówienia:

| Lp. | Opis zamówienia | Data realizacji od… do… [dd,mm,rrrr] | Wartość zamówienia zł netto | Nazwa i adres zamawiającego (odbiorcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Rozdział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywna dostawa termopar i termoelementów typu K  do Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach

- Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy termopar i termoelementów typu K do Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2,  w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do określenia w powiadomieniu terminu, wielkości i rodzaju dostaw na 4 tygodnie przed planowanym terminem dostawy. Orientacyjna wielkość jednorazowych dostaw została wpisana do formularza cenowego w poszczególnych pozycjach.

- Dostarczane termopary i termoelementy muszą być zgodne z opisem niniejszej SWZ.

- W wypadku drutów przylutowanych do krążka, przewody winny być przylutowane w odległości   2,5 – 3 mm od siebie,  kształt prowadzenia odcinków odizolowanych drutów powinien  być  owalny.

- Izolacja na zakończeniu drutów powinna być zabezpieczona  przed strzępieniem się, a  odcinki  odizolowanych drutów przy krążku nie mogą  być dłuższe niż 10 mm.

- Zamawiający zastrzega sobie konieczność dodatkowych uzgodnień technicznych z Wykonawcą  w celu polepszenia jakości oferowanych produktów lub lepszego dostosowania ich do potrzeb Zamawiającego.

- Każdy dostarczany termoelement musi być wzorcowany w punktach temperatury wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ. Na potwierdzenie w/w wzorcowania musi być dołączony dokument wystawiony przez laboratorium wzorcujące akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji (dalej PCA) lub laboratorium wzorcujące posiadające akredytację innej zagranicznej krajowej jednostki akredytującej z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a będącej odpowiednikiem PCA w tym kraju.

8.	Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej termopary i każdego odcinka drutu certyfikat  zgodności z normą PN-EN-60584:1997 (na potwierdzenie  klasy)  dla  oznaczonego zakresu  pracy.

9. Podane przez Zamawiającego w Formularzu cenowym ilości dostaw są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia, zwiększenia lub przesunięcia pomiędzy pozycjami nie więcej niż o 30% w zakresie poszczególnych pozycji,  do wysokości kwoty określonej w par. 6 ust. 4 umowy, w cenach wynikających z formularza cenowego.

10. Dostawy mogą się odbywać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 830 - 1530.

Załącznik nr 1 do OPZ

ZESTAWIENIE TERMOPAR I PRZEWODÓW TERMOPAROWYCH DO  ZAMÓWIENIA W 2021 r.

- Termopara typu  K, parametry wg. normy PN-EN-60584: 1997,

# - do  „gorącego   końca” termopary należy przylutować  lutem  twardym  (srebro)* krążek miedziany o  średnicy d = 12 mm i grubości g = 0,2 mm, „zimny koniec” termopary należy  zakończyć wtyczką  MINI z płaskimi końcówkami,

# - średnica drutów termoparowych d = 2 x 0,5 mm ** ,

# - średnica izolacji z włókna szklanego Dmax = 2,5 mm - dla pary drutów termoparowych,

- dodatkowa termoizolacyjna opaska długości l = 20 mm na  izolacji termopary od strony „gorących  końców” jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji,

# - długość termopary l = 6 m ( +10 mm ) ,

# - temperatura pracy do:  t = 400 ºC ,

- świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające klasę 1 w zakresie  temperatur 0÷400ºC wg. normy PN-EN-60584:1997, przy zapewnieniu, że błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie przekroczy 2,5°C,

- świadectwo  wzorcowania  dla  każdej  termopary  potwierdzające klasę 1 wg. normy PN-EN-60584:1997. Wymagane jest wzorcowanie w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym w 3 punktach pomiarowych: 10ºC, 140ºC, 400 ºC. Dla każdego punktu pomiarowego błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie może przekroczyć 2,5°C,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 ÷ 200 szt.

Ilość w zamówieniu: 2.600 szt.

* dopuszczalne  jest  stosowanie   termopar  o  drutach  skręconych  ze sobą  a  następnie przylutowanych do miedzianego krążka - wykonanie wg. PN-EN-1363-1:2012.

**  nie dopuszcza się termopar wykonanych z pojedynczych drutów.

- Termopara typu K, parametry wg. normy PN-EN-60584: 1997,

# - do  „gorącego   końca” termopary należy przylutować  lutem  twardym  (srebro)* krążek miedziany o  średnicy d = 12 mm i grubości g = 0,2 mm, „zimny koniec” termopary należy  zakończyć wtyczką  MINI z płaskimi końcówkami,

# - średnica drutów termoparowych d = 2 x 0,5 mm ** ,

# - średnica izolacji z włókna szklanego Dmax = 2,5 mm - dla pary drutów termoparowych,

- dodatkowa termoizolacyjna opaska długości l = 20 mm na  izolacji termopary od strony „gorących  końców” jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji,

# - długość termopary l = 8 m ( +10 mm ) ,

# - temperatura pracy do:  t = 400 ºC,

- świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające klasę 1 w zakresie  temperatur 0÷400ºC wg. normy PN-EN-60584:1997, przy zapewnieniu, że błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie przekroczy 2,5°C,

- świadectwo  wzorcowania  dla  każdej  termopary  potwierdzające klasę 1 wg. normy PN-EN-60584:1997. Wymagane jest wzorcowanie w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym w 3 punktach pomiarowych: 10ºC, 140ºC, 400 ºC. Dla każdego punktu pomiarowego błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie może przekroczyć 2,5°C,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 ÷ 200 szt.

Ilość w zamówieniu: 1.700 szt.

* dopuszczalne  jest  stosowanie   termopar  o  drutach  skręconych  ze sobą  a  następnie przylutowanych do miedzianego krążka - wykonanie wg. PN-EN-1363-1:2012.

**  nie dopuszcza się termopar wykonanych z pojedynczych drutów.

- Termopara typu  K, parametry wg. normy PN-EN-60584: 1997,

# - do „gorącego   końca” termopary należy przylutować  lutem twardym  (srebro)* krążek miedziany o  średnicy d = 12 mm i grubości g = 0,2 mm, „zimny koniec” termopary należy  zakończyć wtyczką  MINI z płaskimi końcówkami,

# - średnica drutów termoparowych d = 2 x 0,5 mm ** ,

# - średnica izolacji z włókna szklanego Dmax = 2,5 mm - dla pary drutów termoparowych,

- dodatkowa termoizolacyjna opaska długości l = 20 mm na  izolacji termopary od strony „gorących  końców” jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji,

# - długość termopary l = 10 m ( +10 mm ) ,

# - temperatura pracy do:  t = 400 ºC ,

- świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające klasę 1 w zakresie  temperatur 0÷400 ºC wg. normy PN-EN-60584:1997, przy zapewnieniu, że błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie przekroczy 2,5°C,

- świadectwo  wzorcowania  dla  każdej  termopary  potwierdzające klasę 1 wg. normy PN-EN-60584:1997. Wymagane jest wzorcowanie w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym w 3 punktach pomiarowych: 10ºC, 140ºC, 400 ºC. Dla każdego punktu pomiarowego błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie może przekroczyć 2,5°C,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 ÷ 200 szt.

Ilość w zamówieniu: 400 szt.

* dopuszczalne  jest  stosowanie   termopar  o  drutach  skręconych  ze sobą  a  następnie przylutowanych do miedzianego krążka - wykonanie wg. PN-EN-1363-1:2012.

**  nie dopuszcza się termopar wykonanych z pojedynczych drutów.

- Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną,

- parametry wg. normy PN-EN-60584:1997 ,

- izolacja wewnętrzna ceramiczna,

- średnica płaszcza termopary d = 1,5 mm,

- długość płaszcza termopary  l = 2,3 m ( +10 mm ),

- średnica przewodów kompensacyjnych d = 0,5mm,

- długość przewodów kompensacyjnych L = 2,0m,

# - średnica izolacji z silikonu Dmax = 3,0 mm ,

# - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI  z  płaskimi  końcówkami,

# - temperatura pracy: t =  0÷1.260ºC

- świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające klasę 2 w zakresie  temperatur 0÷1200 ºC wg. normy PN-EN-60584:1997, przy zapewnieniu, że błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie przekroczy 3,0°C,

- świadectwo  wzorcowania  dla  każdej  termopary  potwierdzające klasę 2 wg. normy PN-EN-60584:1997. Wymagane jest wzorcowanie w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym w 4 punktach pomiarowych: 50ºC, 500ºC, 900ºC, 1.100°C. Dla każdego punktu pomiarowego błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie może przekroczyć 3,0°C,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 ÷ 200 szt.

Ilość w zamówieniu: 500 szt.

- Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną,

- parametry wg. normy PN-EN-60584:1997 ,

- izolacja wewnętrzna ceramiczna,

- średnica płaszcza termopary d = 1,5 mm,

- długość płaszcza termopary  l = 3,0 m ( +10 mm ),

- średnica przewodów kompensacyjnych d = 0,5mm,

- długość przewodów kompensacyjnych L = 2,0m,

# - średnica izolacji z silikonu Dmax = 3,0mm ,

# - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI  z  płaskimi  końcówkami,

# - temperatura pracy: t =  0÷1.260ºC

- świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające klasę 2 w zakresie  temperatur 0÷1.200 ºC wg. normy PN-EN-60584:1997, przy zapewnieniu, że błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie przekroczy 3,0°C,

- świadectwo  wzorcowania  dla  każdej  termopary  potwierdzające klasę 2 wg. normy PN-EN-60584:1997. Wymagane jest wzorcowanie w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym w 4 punktach pomiarowych: 50ºC, 500ºC, 900ºC, 1.100°C. Dla każdego punktu pomiarowego błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie może przekroczyć 3,0°C,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 ÷ 200 szt.

Ilość w zamówieniu: 300 szt.

- Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną,

- parametry wg. normy PN-EN-60584:1997 ,

- izolacja wewnętrzna ceramiczna,

- średnica płaszcza termopary d = 1,5 mm,

- długość płaszcza termopary  l = 4,8 m ( +10 mm ),

- średnica przewodów kompensacyjnych d = 0,5mm,

- długość przewodów kompensacyjnych L = 2,0m,

# - średnica izolacji z silikonu Dmax = 3,0 mm ,

# - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI  z  płaskimi  końcówkami,

# - temperatura pracy: t =  0÷1.260ºC

- świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające klasę 2 w zakresie  temperatur 0÷1.200 ºC wg. normy PN-EN-60584:1997, przy zapewnieniu, że błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie przekroczy 3,0°C,

- świadectwo  wzorcowania  dla  każdej  termopary  potwierdzające klasę 2 wg. normy PN-EN-60584:1997. Wymagane jest wzorcowanie w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym w 4 punktach pomiarowych: 50ºC, 500ºC, 900ºC, 1.100°C. Dla każdego punktu pomiarowego błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie może przekroczyć 3,0°C,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 ÷ 200 szt.

Ilość w zamówieniu: 300 szt.

- Przewód termoparowy typu K,

- średnica przewodu termoparowego d = 2 x 0,8 mm ,

- powłoka izolacyjna z włókna ceramicznego nie lakierowana ,

# - średnica izolacji Dmax = 3,0 mm ,

- temperatura  pracy:  t =  0÷1.200ºC ,

- świadectwo jakości producenta dla przewodu potwierdzające klasę 2 w  zakresie temperatur 0÷1.200ºC wg. normy PN-EN-60584:1997,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 200 ÷ 300 mb.

Ilość w zamówieniu: 3.000 mb.

- Przewód termoparowy typu K,

- średnica przewodu termoparowego d = 2 x 0,8 mm ,

- powłoka izolacyjna z włókna kwarcowego nie lakierowana ,

# - średnica izolacji Dmax = 3,0 mm ,

- temperatura  pracy:  t =  0÷1.000ºC ,

- świadectwo jakości producenta dla przewodu potwierdzające klasę 2 w  zakresie temperatur 0÷1.000ºC wg. normy PN-EN-60584:1997,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 200 ÷ 300 mb.

Ilość w zamówieniu: 1.500 mb.

- Przewód termoparowy typu K,

- średnica przewodu termoparowego d = 2 x 0,5 mm ,

- powłoka izolacyjna z włókna ceramicznego nie lakierowana ,

# - średnica izolacji Dmax = 3,0 mm ,

- temperatura  pracy:  t =  0÷1.200ºC ,

- świadectwo jakości producenta dla przewodu potwierdzające klasę 2 w  zakresie temperatur 0÷1.200ºC wg. normy PN-EN-60584:1997,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 200 ÷ 300 mb.

Ilość w zamówieniu: 300 mb.

10. Przewód termoparowy typu K,

- średnica przewodu termoparowego d = 2 x 0,5 mm ,

- powłoka izolacyjna z włókna kwarcowego nie lakierowana,

# - średnica izolacji Dmax = 3,0 mm ,

- temperatura pracy:  t = 0÷1.000 ºC

- świadectwo  jakości  producenta  dla  przewodu  potwierdzające  klasę 2 w zakresie  temperatur   0÷1000 ºC wg. normy PN-EN-60584:1997,

Jednorazowa  ilość   w   dostawie  wg. harmonogramu  : 200 ÷ 300 mb.

Ilość w zamówieniu: 300 mb.

11. Przewód termoparowy typu K,

- średnica przewodów termoparowych d = 2 x 0,5 mm,

- powłoka izolacyjna z włókna szklanego nie lakierowana,

# - średnica izolacji D max =  4,0 mm ,

- temperatura pracy: t = 0÷600 ºC

- świadectwo  jakości  producenta  dla  przewodu  potwierdzające  klasę 2 w zakresie  temperatur   0÷1000 ºC wg. normy PN-EN-60584:1997

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 200 ÷ 300 mb.

Ilość w zamówieniu: 300 mb.

# 12.Termopara typu K, parametry wg. normy PN-EN-60584: 1997,

# - do  „gorącego   końca” termopary należy przylutować  lutem  twardym  (srebro)* krążek miedziany o  średnicy d = 12 mm i grubości g = 0,2 mm, „zimny koniec” termopary należy  zakończyć wtyczką  MINI z płaskimi końcówkami,

# - średnica drutów termoparowych d = 2 x 0,5mm ** ,

# - średnica izolacji z włókna kwarcowego Dmax = 2,5 mm - dla pary drutów termoparowych,

- dodatkowa termoizolacyjna opaska długości l = 20 mm na  izolacji termopary od strony „gorących  końców” jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji, końcówki nie utwardzać chemicznie,

# - długość termopary l = 1m ( +10 mm ) ,

# - temperatura pracy do:  t = 800 ºC ,

- świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające klasę 1 w zakresie  temperatur 0÷800 ºC wg. normy PN-EN-60584:1997, przy zapewnieniu, że błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie przekroczy 2,5°C,

- świadectwo  wzorcowania  dla  każdej  termopary  potwierdzające klasę 1 wg. normy PN-EN-60584:1997. Wymagane jest wzorcowanie w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym w 3 punktach pomiarowych: 10ºC, 500ºC, 750ºC. Dla każdego punktu pomiarowego błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie może przekroczyć 2,5°C,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 ÷ 150 szt.

Ilość w zamówieniu: 150 szt.

* dopuszczalne  jest  stosowanie   termopar  o  drutach  skręconych  ze sobą  a  następnie przylutowanych do miedzianego krążka - wykonanie wg. PN-EN-1363-1:2012.

**  nie dopuszcza się termopar wykonanych z pojedynczych drutów.

- Termopara typu K, parametry wg. normy PN-EN-60584: 1997,

# - do  „gorącego   końca” termopary należy przylutować  lutem  twardym  (srebro)* krążek miedziany o  średnicy d = 12 mm i grubości g = 0,2 mm, „zimny koniec” termopary należy  zakończyć wtyczką  MINI z płaskimi końcówkami,

# - średnica drutów termoparowych d = 2 x 0,5mm ** ,

# - średnica izolacji z włókna kwarcowego Dmax = 2,5 mm - dla pary drutów termoparowych,

- dodatkowa termoizolacyjna opaska długości l = 20 mm na  izolacji termopary od strony „gorących  końców” jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji, końcówki nie utwardzać chemicznie,

# - długość termopary l = 2m ( +10 mm ) ,

# - temperatura pracy do:  t = 800 ºC ,

- świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające klasę 1 w zakresie  temperatur 0÷800 ºC wg. normy PN-EN-60584:1997, przy zapewnieniu, że błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie przekroczy 2,5°C,

- świadectwo  wzorcowania  dla  każdej  termopary  potwierdzające klasę 1 wg. normy PN-EN-60584:1997. Wymagane jest wzorcowanie w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym w 3 punktach pomiarowych: 10ºC, 500ºC, 750ºC. Dla każdego punktu pomiarowego błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie może przekroczyć 2,5°C,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 ÷ 150 szt.

Ilość w zamówieniu: 150 szt.

* dopuszczalne  jest  stosowanie   termopar  o  drutach  skręconych  ze sobą  a  następnie przylutowanych do miedzianego krążka - wykonanie wg. PN-EN-1363-1:2012.

**  nie dopuszcza się termopar wykonanych z pojedynczych drutów.

- Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną,

- parametry wg. normy PN-EN-60584:1997,

- izolacja wewnętrzna ceramiczna,

- średnica płaszcza termopary d = 3,0 mm,

- długość płaszcza termopary  l = 2,0 m ( +10 mm ),

- średnica przewodów kompensacyjnych d = 0,5mm,

- długość przewodów kompensacyjnych L = 2,5m,

# - średnica izolacji z silikonu Dmax = 3,0 mm ,

# - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI  z  płaskimi  końcówkami,

# - temperatura pracy: t =  0 ÷ 1.260ºC, krótkotrwała (do 2 godzin w cyklu) maksymalna temperatura pracy do 1.350°C

- świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające klasę 2 w zakresie  temperatur 0÷1.200 ºC wg. normy PN-EN-60584:1997, przy zapewnieniu, że błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie przekroczy 3,0°C,

- świadectwo  wzorcowania  dla  każdej  termopary  potwierdzające klasę 2 wg. normy PN-EN-60584:1997. Wymagane jest wzorcowanie w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym w 4 punktach pomiarowych: 50ºC, 800ºC, 1.000ºC, 1.200°C. Dla każdego punktu pomiarowego błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie może przekroczyć 3,0°C,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 ÷ 100 szt.

Ilość w zamówieniu: 100 szt.

- Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną,

- parametry wg. normy PN-EN-60584:1997,

- izolacja wewnętrzna ceramiczna,

- średnica płaszcza termopary d = 3,0 mm,

- długość płaszcza termopary  l = 3,0 m ( +10 mm ),

- średnica przewodów kompensacyjnych d = 0,5mm,

- długość przewodów kompensacyjnych L = 3,0m,

# - średnica izolacji z silikonu Dmax = 3,0 mm ,

# - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI  z  płaskimi  końcówkami,

# - temperatura pracy: t =  0 ÷ 1.260ºC, krótkotrwała (do 2 godzin w cyklu) maksymalna temperatura pracy do 1.350°C

- świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające klasę 2 w zakresie  temperatur 0÷1.200 ºC wg. normy PN-EN-60584:1997, przy zapewnieniu, że błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie przekroczy 3,0°C,

- świadectwo  wzorcowania  dla  każdej  termopary  potwierdzające klasę 2 wg. normy PN-EN-60584:1997. Wymagane jest wzorcowanie w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym w 4 punktach pomiarowych: 50ºC, 800ºC, 1.000ºC, 1.200°C. Dla każdego punktu pomiarowego błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie może przekroczyć 3,0°C,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 ÷ 100 szt.

Ilość w zamówieniu: 100 szt.

- Przedłużacze do termopar:

- przewód termoparowy typu K lub przewód kompensacyjny dla termopar typu K  (w ofercie należy zaznaczyć rodzaj przewodów),

- przewód zakończony z jednej strony wtyczką typu MINI (zielona) a z drugiej strony gniazdem typu MINI (zielone),

- średnica  przewodów termoparowych d = 2 x 0.5 mm ** ,

- długość przewodu 10 m ( +10 mm ) ,

- izolacja  silikonowa,

- świadectwo jakości producenta dla przewodu potwierdzające klasę 2 w zakresie temperatur 0÷1200 ºC wg. normy PN-EN-60584:1997,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 ÷ 200 szt.

Ilość w zamówieniu:  300 szt.

**  nie dopuszcza się przedłużaczy termopar wykonanych z pojedynczych drutów.

- Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną,

- parametry wg. normy PN-EN-60584:1997,

- izolacja wewnętrzna ceramiczna,

- średnica płaszcza termopary d = 3,0 mm,

- długość płaszcza termopary  l = 3,0 m ( +10 mm ),

- średnica przewodów kompensacyjnych d = 0,5mm,

- długość przewodów kompensacyjnych L = 3,0m,

# - średnica izolacji z silikonu Dmax = 3,0 mm ,

# - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI  z  płaskimi  końcówkami,

# - temperatura pracy: t =  0÷600ºC,

- świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające klasę 2 w zakresie  temperatur 0÷600 ºC wg. normy PN-EN-60584:1997, przy zapewnieniu, że błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie przekroczy 3,0°C,

- świadectwo  wzorcowania  dla  każdej  termopary  potwierdzające klasę 2 wg. normy PN-EN-60584:1997. Wymagane jest wzorcowanie w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym w 4 punktach pomiarowych: 50ºC, 200ºC, 400ºC, 600°C. Dla każdego punktu pomiarowego błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie może przekroczyć 3,0°C,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 szt.

Ilość w zamówieniu: 50 szt.

- Termopara płaszczowa typu K ze spoiną izolowaną,

- parametry wg. normy PN-EN-60584:1997,

- izolacja wewnętrzna ceramiczna,

- średnica płaszcza termopary d = 1,5 mm,

- długość płaszcza termopary  l = 1,0 m ( +10 mm ),

- średnica przewodów kompensacyjnych d = 0,5mm,

- długość przewodów kompensacyjnych L = 2,0m,

# - średnica izolacji z silikonu Dmax = 3,0 mm ,

# - przewody kompensacyjne zakończone wtyczką MINI  z  płaskimi  końcówkami,

# - temperatura pracy: t =  0÷1.260ºC,

- świadectwo jakości producenta dla każdej termopary potwierdzające klasę 2 w zakresie  temperatur 0÷1.200ºC wg. normy PN-EN-60584:1997, przy zapewnieniu, że błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie przekroczy 3,0°C,

- świadectwo  wzorcowania  dla  każdej  termopary  potwierdzające klasę 2 wg. normy PN-EN-60584:1997. Wymagane jest wzorcowanie w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym w 4 punktach pomiarowych: 50ºC, 500ºC, 900ºC, 1.100°C. Dla każdego punktu pomiarowego błąd maksymalny rozumiany jako suma wartości bezwzględnej błędu pomiaru i jego niepewności nie może przekroczyć 3,0°C,

Jednorazowa ilość w dostawie wg. harmonogramu: 50 ÷ 200 szt.

Ilość w zamówieniu: 300 szt.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Poszczególne oświadczenia składane/podpisane wyłącznie w przypadku ziszczenia się okoliczności w stosunku do Wykonawcy

Wykonawca może załączyć również stosowne dokumenty.