ROZDZIAŁ II	 zAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR1	oferta

TO-250-42TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OFERTA |
| --- | --- |

Do:

Instytutu Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa aparatu płytowego do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej”:

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

status przedsiębiorstwa : 	 mikro	 małe		 średnie

(zaznaczyć właściwe dla Wykonawcy)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ...................................................................................................................

{wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę – spółki cywilne lub konsorcja}

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ  – Opis Przedmiotu Zamówienia i Załączniku nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak (dalej „SIWZ”) TO-250-42TA/20.

- OFERUJEMY REALIZACJĘ zamówienia za

cenę brutto  ...................................................PLN

(słownie złotych: .…………….……………………………………………………………………………………………..)

w tym cena netto ………………………………………………..PLN

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………..)

powiększona o podatek VAT ____ %.

- ZGŁOSZENIE WADY dokonywane będzie (e-mail, nr telefonu) ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / z udziałem następujących firm podwykonawców (proszę podać) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia*: .................................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, że usługi gwarancyjne/serwis będą świadczone przez okres 24 miesięcy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych dla stron postanowieniach umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz
w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że wypełnimy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________________

e-mail: ______________________________________ tel. kontaktowy:

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

        - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3, formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”).

        - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2, formularz „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”).

        - ………………

        - (…)

...................................., dnia ................ 2020 roku		                ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić.

TO-250-28IT/19

Nr postępowania

ZAŁĄCZNIK NR 2

TO-250-42TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu płytowego do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ani ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp.

...................................., dnia ................ 2020 roku		     ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Ponadto oświadczamy jak poniżej:

Oświadczamy*, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-14, 16-20, ust. 5 pkt 1, 4). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

Oświadczamy*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - Zastosować jeśli dotyczy.

ZAŁĄCZNIK NR 3

TO-250-42TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów oraz  NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawa aparatu płytowego do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej”

OŚWIADCZAMY, iż spełniamy warunki udziału określone w przedmiotowym postępowaniu.

..............................., dnia ................ 2020 roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Ponadto oświadczamy jak poniżej:

Oświadczamy*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt.…………….., polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,

w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................., dnia ................ 2020 roku		              ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - Zastosować jeśli dotyczy.

zŁĄCZNIK NR 4

TO-250-42TA/20

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę aparatu płytowego do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej”

oświadczamy, że:

1) nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*

2) należymy do grupy kapitałowej następujących Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie *:

| LP. | Nazwa podmiotu | Adres głównej siedziby |
| --- | --- | --- |

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego oświadczenia przedstawiamy dowody, że powiązania ze wskazanymi powyżej Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...................................., dnia ................ 2020roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ……………. 2020r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5	
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT  PŁYTOWY DO POMIARU WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ

- Urządzenie spełniające wymagania aktualnych norm EN 12667, EN 12664, EN 12939, ISO 8302, EN 1946-2. Spełniające ograniczenia właściwości użytkowych urządzenia i warunki badania podane w załączniku B normy EN 12667 oraz wymagania dotyczące oceny dokładności wyposażenia podane w EN 1946-2. Konstrukcja urządzenia, analiza błędu 
i sprawdzenie właściwości użytkowych zgodne z ISO 8302 i załącznikiem D normy EN 12667.

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań tych norm.

- Minimalny zakres pomiarowy współczynnika przewodzenia ciepła 0,005 – 2,00 W/mK.

- Minimalny opór cieplny: od 0,1 m2K/W

- Aparat jednopróbkowy z osłoniętą płytą grzejną o wymiarach 500x500 mm i sekcją pomiarową 300x300 mm (z możliwością stosowania wymiennych płyt grzewczych).

- Urządzenie stacjonarne z zaizolowaną komorą.

- Wymagania do wymiarów próbek:

  - Minimalne wymagania dot. zakresu grubości: 20-200 mm.

  - Dla maksymalnej dopuszczalnej grubości próbki określonej w specyfikacji właściwości użytkowych aparatu należy obliczyć i podać wartość strat bocznych. Wartość ta nie może przekraczać wartości dopuszczonych przez ISO 8302. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań dla maksymalnej dopuszczalnej grubości próbki określonej 
w specyfikacji właściwości użytkowych.

- Minimalny zakres temperatury:

Płyta grzewcza: -5C do 70C

Płyta chłodząca: -15C do 60C

- Oczekiwana dokładność pomiaru w temperaturze pokojowej  1% (max.  2%).

- Oczekiwana dokładność pomiaru w całym zakresie temperatur pomiarowych 2% (max.  5%).

- Oczekiwana powtarzalność pomiaru  0,5% (max.  1%).

- Maksymalna szerokość szczeliny powietrznej między sekcją pomiarową, a sekcją osłonową: 10 x minimalna grubość próbki podana w specyfikacji właściwości użytkowych aparatu

- System podnoszenia płyty: silniki elektryczne z regulacją prędkości.

- Cyfrowy pomiar grubości z dokładnością do 0,1 mm.

- Cyfrowy pomiar nacisku z dokładnością do 1 N.

- Serwis urządzenia dostępny na terenie Polski

- Laptop (obsługujący oprogramowanie urządzenia) o następujących minimalnych parametrach:

procesor CPU: Intel Core i5, 4 rdzenie fizyczne; bazowa częstotliwość procesora: 1,6 GHz
pamięć RAM: 8GB; dysk twardy: typu SSD, pojemność 500 GB; ekran: 17,3", 1920x1080 pikseli, powłoka antyrefleksyjna; klawiatura numeryczna; porty USB 3.0; port LAN 1Gbps; karta WiFi; Bluetooth; napęd optyczny DVD; zasilacz; myszka komputerowa;

torba na laptopa; system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro; pakiet biurowy Microsoft Office (okres licencji - wieczysta, typ licencji - komercyjna).

Laptop skomunikowany z aparatem do pomiaru przewodności cieplnej.

- Oprogramowanie komputerowe do urządzenia umożliwiające graficzne oraz numeryczne wyświetlanie wyników:

  - strumienia ciepła,

  - współczynnika przewodzenia ciepła,

  - oporu cieplnego,

  - liczby pojedynczych pomiarów

  - temperaturę płyty grzejnej,

  - temperaturę płyty chłodzącej,

  - różnicę temperatur,

  - średnią temperaturę,

  - napięcie zasilające,

  - obliczanie wartości D dla 90% poziomu ufności

  - temperaturę środowiska bezpieczeństwa

- Materiał referencyjny z udokumentowaną wartością współczynnika przewodzenia ciepła

- Instalacja i uruchomienie aparatu do pomiaru przewodności cieplnej wraz z elementami towarzyszącymi w laboratorium LZF znajdującym się w Katowicach przy al. Korfantego 191.

- Szkolenie stanowiskowe dla 3 pracowników w zakresie: uruchamiania wszystkich elementów urządzenia, ich funkcjonowania, zasad bezpieczeństwa, wyjaśnienia podstaw fizycznych, metod pomiaru, obsługi, przygotowania próbek, wykonywania pomiarów. Certyfikat ze szkolenia dla pracowników. Szkolenie powinno zawierać zagadnienia 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniem.

- Dokumentacja urządzenia:

  - instrukcja obsługi w j. polskim zawierająca miedzy innymi wszystkie informacje wymagane przez normę EN 1946-2 w tym: specyfikację właściwości użytkowych aparatu, opis aparatu, opis konstrukcji aparatu i analizę błędów, sprawdzenie właściwości użytkowych aparatu.

  - Dokumenty kalibracji i konserwacji zgodnie z punktem 5 normy EN 1946-2.

  - Dokumentacja zawierająca informacje zgodnie z załącznikiem C normy EN 12667 punkt C.3

  - Dokumentacja sprawdzenia właściwości użytkowych na dwóch zestawach materiałów 
o znanej stabilności cieplnej, wywzorcowanych przez krajowe laboratorium akredytowane, zgodnie z punktem 2.4.8 normy ISO 8302.

  - Opis modyfikacji normalnej płyty grzejnej z uwagi na zastąpienie jednej z próbek układem składającym się z fragmentu izolacji i płyty osłonowej - zgodnie z punktem 5.2.3 normy EN 12667

- Przyrządy do sprawdzania płaskości zgodnie z punktem 6.3.2 normy EN 12667 wraz ze świadectwami wzorcowania w akredytowanym laboratorium: liniał powierzchniowy sztywny klasy 0; 2 płytki wzorcowe 1 mm w klasie 1 oraz szczelinomierz o zakresie pomiarowym od 0,5 mm do 10 mm.

- Świadectwa wzorcowania z akredytowanego laboratorium:

  - Napięcia i natężenia

  - Temperatury

ZAŁĄCZNIK NR 7   Formularz „Doświadczenie”

TO-250-42TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | DOŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatu płytowego do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej” znak TO-250-42TA/20, oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat następujące podobne zamówienia:

| Lp. | Opis zamówienia | Data realizacji od… do… [dd,mm,rrrr] | Wartość netto zamówienia w PLN | Nazwa i adres zamawiającego (odbiorcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw zgodnie z pkt. 7.3.1 SIWZ.

................................., dnia ................ 2020 roku		    ...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa w oryginale odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

*niepotrzebne skreślić